## Лист1
Приложение №1
Экспертное заключение
по проведению закупа медицинских изделий и диагностических препаратов способом тендера на 2021 год.
№ лота | Наименование потенциальногопоставщика | Наименование | Техническая спецификация | Техническая спецификация поставщика | Торговое наименование | Производитель, страна | Соответствие по технической спецификации | Сведения о регистрации
1 | ТОО "Мintk Almaty" (Митек Алматы) | Глюкоза моногидрат, кальция хлорида дигидрат, магния хлорида гексагидрат, натрия хлорид, натрия лактат | Физионил раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% по 2000 мл | 1000 мл раствора электролитов (малая камера "А") содержат в граммах: Глюкоза моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной)-41.25 (37.5); Кальция хлорида дигидрат-0.507; Магния хлорида гексагидрат-0.140; вспомогательное вещество-вода для инъекций. 1000 мл буферного раствора (большая камера "Б") содержит в граммах: Натрия хлорид-8.43; Натрия гидрокарбонат-3.29; Натрия лактат-2.63; вспомогательное вещество-вода для инъекций. 1000мл смешанного раствора ("А" и "Б") содержат:Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной0-15.0 (13.6); Натрия хлорид-5.38; Кальция хлорида дигидрат-0.184; Магния хлорида гексагидрат-0.051; Натрия гидрокарбонат-2.10; Натрия лактат-1.68; вспомогательное вещество-вода для инъекций. 1000 мл конечного раствора, полученного после смешивания содержимого камер "А" и "Б", содержат 362.5 мл раствора "А" и 637.5 мл раствора "Б". pH конечного раствора составляет 7.4. Ионный состав конечного раствора после смешивания: физионил 40 с глюкозой, ммоль/л-1.36%: Ион глюкозы-75.5; Натрий ион-132; Кальций ион-1.25; Магний ион-0.25; Хлорид ион-95; Бикарбонат ион-25; Лактат ион-15. Осмолярность (мОсм/л) конечного раствора Физионил 40 с глюкозой после смешивания:1.36%-344 мОсм/л | Физионил 40 с глюкозой ( раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% ) | Ирландия Бакстер Хелскеа С.А. | соответствует | РК-ЛС-5№018378 от:26.04.2017 Бессрочно
2 | ТОО "Мintk Almaty" (Митек Алматы) | Глюкоза моногидрат, кальция хлорида дигидрат, магния хлорида гексагидрат, натрия хлорид, натрия лактат | Физионил раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% по 2000 мл | 1000 мл раствора электролитов (малая камера "А") содержат в граммах: Глюкоза моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной)-68/85(62/6); Кальция хлорида дигидрат-0.507; Магния хлорида гексагидрат-0.140; вспомогательное вещество-вода для инъекций. 1000 мл буферного раствора (большая камера "Б") содержит в граммах: Натрия хлорид-8.43; Натрия гидрокарбонат-3.29; Натрия лактат-2.63; вспомогательное вещество-вода для инъекций. 1000мл смешанного раствора ("А" и "Б") содержат:Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной0-25.0 (22.7); Натрия хлорид-5.38; Кальция хлорида дигидрат-0.184; Магния хлорида гексагидрат-0.051; Натрия гидрокарбонат-2.10; Натрия лактат-1.68; вспомогательное вещество-вода для инъекций. 1000 мл конечного раствора, полученного после смешивания содержимого камер "А" и "Б", содержат 362.5 мл раствора "А" и 637.5 мл раствора "Б". pH конечного раствора составляет 7.4. Ионный состав конечного раствора после смешивания: физионил 40 с глюкозой, ммоль/л-2.27%: Ион глюкозы-126; Натрий ион-132; Кальций ион-1.25; Магний ион-0.25; Хлорид ион-95; Бикарбонат ион-25; Лактат ион-15. Осмолярность (мОсм/л) конечного раствора Физионил 40 с глюкозой после смешивания:2.27%-395 мОсм/л | Физионил 40 с глюкозой ( раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2.27% ) | Ирландия Бакстер Хелскеа С.А. | соответствует | РК-ЛС-5№018377 от:26.04.2017 Бессрочно
3 | ТОО "Мintk Almaty" (Митек Алматы) | Колпачок для перитонеального диализа Mini Cap | Колпачок для перитонеального диализа Mini Cap | Это устройство представляет собой пластиковый отсоединяющийся колпачок для перитонеального диализа, содержащий повидон-йод. Предназначен для защиты охватывающего люэровского разъема переходной трубки Baxter | Колпачок MiniCap с повидон-йодом | Швейцария Baxter Healthcare SA | соответствует | РК-ИМН-5№008713 от:06.09.2016 по:06.09.2021
4 | ТОО "СпецДеталь Астана | Бинт гипсовый | размер 15*300см Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин. | размер 15*300см Осыпаемость гипсовой композиции не более 10%, время смачивания не более 5с, время высыхания не более 5 мин. | Бинт гипсовый | Россия ООО "Спецдеталь" | соответствует | РК-ИМН-5№018914 от:26.03.2019 по:26.03.2024
5 | ТОО "ЭКО-ФАРМ" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная | Узбекистан ООО "ФАЗО-ЛЮКС" | соответствует | РК-ИМН-5№019369 от:06.08.2019г до:06.08.2024г
5 | ТОО "Лером" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная | Россия ООО "ТК "ГОФ" | соответствует | РК-ИМН-5№016031 от;25.11.2016; до:25.11.2021
5 | ТОО "Гелика" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 90 см | Россия ООО "ХБК"Навтекс" | соответствует | РК-ИМН-5№019916 от:13.01.2020г до:13.01.2025г
5 | ТОО "Мedical Traide 14" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная | Россия ООО "ХБК"Навтекс" | соответствует | РК-ИМН-5№019916 от:13.01.2020г до:13.01.2025г
5 | ТОО "АК НИЕТ" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная | Узбекистан ООО "ФАЗО-ЛЮКС" | соответствует | РК-ИМН-5№019369 от:06.08.2019г до:06.08.2024г
5 | ТОО "Альянс-Фарм" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная | Россия ООО "ХБК"Навтекс" | соответствует | РК-ИМН-5№019916 от:13.01.2020г до:13.01.2025г
5 | ТОО "У-КА ФАРМ Б.З" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная | Россия ООО "ХБК"Навтекс" | соответствует | РК-ИМН-5№019916 от:13.01.2020г до:13.01.2025г
5 | ТОО "ФАРМ-ЛИГА" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская отбеленная | Узбекистан ООО "ФАЗО-ЛЮКС" | соответствует | РК-ИМН-5№019369 от:06.08.2019г до:06.08.2024г
5 | ТОО "Ангрофарм-НС" | Марля медицинская отбеленная | Ширина 90см плотность не менее 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах 1000м х 90см, арт.: 6498/8 (30,0г/кв.м ± 2,0г/кв.м);Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная: арт.6498/8.Изготовлена из 100% хлопчатобумажной пряжи, пневмомеханическим способом прядения, нестерильная. Марля выпускается в рулонах шириной 90см плотность 30. Отбелка марли производится без применения хлора. Марля имеет достаточно равномерную структуру, хорошо смачивается биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов. По физико-механическим показателям марля должна соответствовать требованиям: Артикул 6498/8: поверхностная плотность – 30,0 ± 2,0 г/м2; разрывная нагрузка полоски (основа) – не менее 49,0 (5,0) Н (кгс), смачиваемость – не более 10 с, капиллярность – не менее 7,0 см/ч. Марля медицинская отбеленная предназначена для изготовления операционно-перевязочных средств в медицинской практике, в общей хирургии и быту. Медицинский работник, физическое лицо могут использовать марлю как перевязочный материал для наружного применения | Марля медицинская отбеленная | Россия ООО "ХБК"Навтекс" | соответствует | РК-ИМН-5№019916 от:13.01.2020г до:13.01.2025г
6 | ТОО "Арех Со" | Винт канюлированный (подтаранный) 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. | Bинты канюлированные (подтаранные), должены быть предназначены для лечения плоско-вальгусной диформации стопы (плоскостопие), должены иметь конусообразную форму, диаметр широкой части конуса 8, 9, 10, 11, 12 мм. Канюлированный по всей длине для проведения по спице. Диаметр канюлированного отверстия 2,1 мм. Должен иметь цветовую маркировку в зависимости от диаметра винта. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | Bинты канюлированные (подтаранные), должены быть предназначены для лечения плоско-вальгусной диформации стопы (плоскостопие), должны иметь конусообразную форму, диаметр широкой части конуса 8, 9, 10, 11, 12 мм. Канюлированный по всей длине для проведения по спице. Диаметр канюлированного отверстия 2,1 мм. Должен иметь цветовую маркировку в зависимости от диаметра винта. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | Винт канюлированный (подтаранный) титановый 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. | Польша ChM Sp. z o.o. | соответствует | РК-ИМН-5№012319 от:22.11.2018г до:22.11.2023г
7 | ТОО "Арех Со" | Стержень для большеберцовой кости CHARFIX2 8 мм, 9 мм, 10 мм x 270 мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. | Стержень служит для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9 мм, 10 мм длина стержня L=270мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части стержня 5мм. Дистальная часть стержня на всей длине имеет два уплащения на размер 8,4мм, что придаёт трёхугольную форму поперечного сечения дистальной части стержня. Данная форма стержня обеспечивает снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Диаметр проксимальной части стержня 11мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое отверстие М8, длиной 23мм, длина резьбы 15мм. Служит для соединения стержня с целенаправителем и закрытия канала стержня слепым винтом. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 3,5х3,5мм, служащие деротацией во время крепления стержня с целенаправителем Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 14мм, 20мм, 29мм и 55мм от верхушки стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 7мм, расположено на расстоянии 37мм от верхушки стержня. В дистальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 5мм, 12,5мм, 20мм и 27,5мм от начала стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 6мм, расположено на расстоянии 30мм от начала стержня. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 10° по радиусу R=400мм относительно дистальной части стержня. Дистальная часть стержня имеет изгиб по радиусу R=100мм на промежутке 56мм от начачла стержня. В реконструктивных резьбовых отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,0мм и 4,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень зелёного цвета. | Стержень служит для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9 мм, 10 мм длина стержня L=270мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части стержня 5мм. Дистальная часть стержня на всей длине имеет два уплащения на размер 8,4мм, что придаёт трёхугольную форму поперечного сечения дистальной части стержня. Данная форма стержня обеспечивает снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Диаметр проксимальной части стержня 11мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое отверстие М8, длиной 23мм, длина резьбы 15мм. Служит для соединения стержня с целенаправителем и закрытия канала стержня слепым винтом. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 3,5х3,5мм, служащие деротацией во время крепления стержня с целенаправителем Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 14мм, 20мм, 29мм и 55мм от верхушки стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 7мм, расположено на расстоянии 37мм от верхушки стержня. В дистальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 5мм, 12,5мм, 20мм и 27,5мм от начала стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 6мм, расположено на расстоянии 30мм от начала стержня. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 10° по радиусу R=400мм относительно дистальной части стержня. Дистальная часть стержня имеет изгиб по радиусу R=100мм на промежутке 56мм от начачла стержня. В реконструктивных резьбовых отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,0мм и 4,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень зелёного цвета. | Стержень для большеберцовой кости CHARFIX2 8 мм, 9 мм, 10 мм x 270 мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. | Польша ChM Sp. z o.o. | соответствует | РК-ИМН-5№009499 от:26.12.2016г до:бессрочно
| ТОО "Круана" | Винт канюлированный (подтаранный) 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. | Bинты канюлированные (подтаранные), должены быть предназначены для лечения плоско-вальгусной диформации стопы (плоскостопие), должены иметь конусообразную форму, диаметр широкой части конуса 8, 9, 10, 11, 12 мм. Канюлированный по всей длине для проведения по спице. Диаметр канюлированного отверстия 2,1 мм. Должен иметь цветовую маркировку в зависимости от диаметра винта. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | Bинты канюлированные (подтаранные), должены быть предназначены для лечения плоско-вальгусной диформации стопы (плоскостопие), должны иметь конусообразную форму, диаметр широкой части конуса 8, 9, 10, 11, 12 мм. Канюлированный по всей длине для проведения по спице. Диаметр канюлированного отверстия 2,1 мм. Должен иметь цветовую маркировку в зависимости от диаметра винта. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | Винт канюлированный (подтаранный) титановый 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. | Польша ChM Sp. z o.o. | соответствует | РК-ИМН-5№012319 от:22.11.2018г до:22.11.2023г
| ТОО "Круана" | Стержень для большеберцовой кости CHARFIX2 8 мм, 9 мм, 10 мм x 270 мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. | Стержень служит для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9 мм, 10 мм длина стержня L=270мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части стержня 5мм. Дистальная часть стержня на всей длине имеет два уплащения на размер 8,4мм, что придаёт трёхугольную форму поперечного сечения дистальной части стержня. Данная форма стержня обеспечивает снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Диаметр проксимальной части стержня 11мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое отверстие М8, длиной 23мм, длина резьбы 15мм. Служит для соединения стержня с целенаправителем и закрытия канала стержня слепым винтом. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 3,5х3,5мм, служащие деротацией во время крепления стержня с целенаправителем Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 14мм, 20мм, 29мм и 55мм от верхушки стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 7мм, расположено на расстоянии 37мм от верхушки стержня. В дистальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 5мм, 12,5мм, 20мм и 27,5мм от начала стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 6мм, расположено на расстоянии 30мм от начала стержня. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 10° по радиусу R=400мм относительно дистальной части стержня. Дистальная часть стержня имеет изгиб по радиусу R=100мм на промежутке 56мм от начачла стержня. В реконструктивных резьбовых отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,0мм и 4,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень зелёного цвета. | Стержень служит для фиксации переломов большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9 мм, 10 мм длина стержня L=270мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. Стержень канюлированный. Диаметр канюлированного канала в дистальной части стержня 5мм. Дистальная часть стержня на всей длине имеет два уплащения на размер 8,4мм, что придаёт трёхугольную форму поперечного сечения дистальной части стержня. Данная форма стержня обеспечивает снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. Диаметр проксимальной части стержня 11мм. Канюлированный канал в проксимальной части – резьбовое отверстие М8, длиной 23мм, длина резьбы 15мм. Служит для соединения стержня с целенаправителем и закрытия канала стержня слепым винтом. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 3,5х3,5мм, служащие деротацией во время крепления стержня с целенаправителем Фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна для каждого размера стержня. Должна быть возможность создания компрессии как в проксимальной, так и в дистальной части стержня. В проксимальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 14мм, 20мм, 29мм и 55мм от верхушки стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 7мм, расположено на расстоянии 37мм от верхушки стержня. В дистальной части стержня расположено 5 отверстий. 4 резьбовых отверсия с двухзаходней резьбой диаметром 4,6мм, расположеных по спирали, каждое следующее передвинуто на 45°, на расстоянии 5мм, 12,5мм, 20мм и 27,5мм от начала стержня, и одно компрессионное отверстие диаметром 4мм, позволяющее провести компрессию на промежутке до 6мм, расположено на расстоянии 30мм от начала стержня. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 10° по радиусу R=400мм относительно дистальной части стержня. Дистальная часть стержня имеет изгиб по радиусу R=100мм на промежутке 56мм от начачла стержня. В реконструктивных резьбовых отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,0мм и 4,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень зелёного цвета. | Стержень для большеберцовой кости CHARFIX2 8 мм, 9 мм, 10 мм x 270 мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм. | Польша ChM Sp. z o.o. | соответствует | РК-ИМН-5№009499 от:26.12.2016г до:бессрочно
8 | ТОО "Рамтэк" | Протезы для тимпанопластики, полный, регулируемый | Полный протез с изменяемой длинной. Материал: Титан. Длина (мм) от 3,0 до 8,00. Стержень: 0.20 мм. Основание: 0.60 мм. Растяжимый стержень | TAP 07.63- Протезы для тимпанопластики, полный, регулируемый Полный протез с изменяемой длинной. Материал: Титан. Длина (мм) от 3,0 до 8,00. Стержень: 0.20 мм. Основание: 0.60 мм. Растяжимый стержень Открытая поверхность – обеспечивает хорошую видимость при проведении операций. Титановая структура – титан является био-инертным материалом, широко применяемым в хирургической практике. Титан имеет легкий вес и высокую механическую устойчивость. Расширяемый (регулируемый) стержень – стержень расширяется вытяжением и регулируется нажатием. Хорошая проводимость звуковой волны – Осциллометрические тесты с использованием Laser/Doppler показывают неизменяемую проводимость звуковой волны во всех конфигурациях стержня (полное/частичное расширение). Рекомендуется укладывать хрящевую пластинку между протезом и неотимпанальным лоскутом, снижая возможность инкапсуляции и отторжения. | TAP 07.63- Протезы для тимпанопластики, полный, регулируемый | Италия Audio Technologies SRL | соответствует | РК-ИМН-5№010737 от:04.10.2018 Бессрочно
9 | ТОО "Рамтэк" | Протезы для тимпанопластики, частичный, регулируемый | Частичный протез с изменяемой длинной. Материал: Титан. Длина (мм) от 2,00 до 6,00. Стержень: 0.20 мм. Колокольчик наружный: 1.20 мм. Колокольчик внутренний: 1.10 мм | PAP 07.64 Протезы для тимпанопластики, частичный, регулируемый Частичный протез с изменяемой длинной. Материал: Титан. Длина (мм) от 2,00 до 6,00. Стержень: 0.20 мм. Колокольчик наружный: 1.20 мм. Колокольчик внутренний: 1.10 мм Открытая поверхность – обеспечивает хорошую видимость при проведении операций. Титановая структура – титан является био-инертным материалом, широко применяемым в хирургической практике. Титан имеет легкий вес и высокую механическую устойчивость. Расширяемый (регулируемый) стержень – стержень расширяется вытяжением и регулируется нажатием. Хорошая проводимость звуковой волны – Осциллометрические тесты с использованием Laser/Doppler показывают неизменяемую проводимость звуковой волны во всех конфигурациях стержня (полное/частичное расширение). Рекомендуется укладывать хрящевую пластинку между протезом и неотимпанальным лоскутом, снижая возможность инкапсуляции и отторжения. | PAP 07.64 Протезы для тимпанопластики, частичный, регулируемый | Италия Audio Technologies SRL | соответствует | РК-ИМН-5№018322 от:04.10.2018 по:04.10.2023
10 |  | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC парциальная модель | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC парциальная модель | - | - | - | - | -
11 |  | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC тотальная модель | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC тотальная модель | - | - | - | - | -
12 | ТОО "LabMedTech" | RAPIDPoint 500 Measurument Cartridge 400(500КЩС/ОКС/Электролиты RapidPoint 500 | (400КЩС/ОКС/Электролиты на RapidPoint 500 - исследовании-картридж- 1шт ((400 исслед)) №10491448 | (400КЩС/ОКС/Электролиты на RapidPoint 500 - исследовании-картридж- 1шт ((400 исслед)) №10491448 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 400 (400 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (400 иссл.)) | Великобритания Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd | соответствует | РК-МТ-7№013911 от 30.12.2014 по 30.12.2021
13 | ТОО "LabMedTech" | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 тест полосок в упаковке "Siemens" | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 шт. для олуколичественного метода: удельный вес, pH значение, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген и качественного метода: билирубин, нитриты) (UK) | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 шт. для олуколичественного метода: удельный вес, pH значение, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген и качественного метода: билирубин, нитриты) (UK) | Multistix 10 SG 100 Pcs. (Тест-полоски Multistix 10 SG 100 шт) | США Siemens Healthcare Diagnostics Inc | соответствует | РК-МТ-5№017375 от 23.12.2017 по 23.12.2022
13 | ТОО "Vita Pharma" | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 тест полосок в упаковке "Siemens" | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 шт. для олуколичественного метода: удельный вес, pH значение, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген и качественного метода: билирубин, нитриты) (UK) | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 шт. для олуколичественного метода: удельный вес, pH значение, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген и качественного метода: билирубин, нитриты) (UK) | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 тест полосок в упаковке "Siemens" | США Siemens Healthcare Diagnostics Inc | соответствует | РК-МТ-5№017365 от:22.12.2017 по:22.12.2022
13 | ИП "Молдагулов" | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 тест полосок в упаковке "Siemens" | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 шт. для олуколичественного метода: удельный вес, pH значение, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген и качественного метода: билирубин, нитриты) (UK) | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 шт. для олуколичественного метода: удельный вес, pH значение, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген и качественного метода: билирубин, нитриты) (UK) | Тест - полоски Multistix 10 SG 100 тест полосок в упаковке "Siemens" | США Siemens Healthcare Diagnostics Inc | соответствует | РК-МТ-5№017365 от:22.12.2017 по:22.12.2022
Экспертная комиссия в составе:
А.А. Абилев – заведующий отоларингологического отделения_____________________________________________
Ж.К. Бектасов заведующий травматологического отделения _________________________________________________
С.А. Абдырова - заведущая клинико-диагностической лабаратории__________________________________________
143