## Лист1
г. Нур-Султан
| пр. Р.Кошкарбаева 64 | [16 empty] | Директор
| ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Нур-Султан | Кулушева Г.Е._____________
Протокол по закупу способом запроса ценовых предложений в связи с имеющейся необходимостью, на основании заявки на лекарственные средства и
медицинские изделия, фармацевтические услуги на основании постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021г
Закуп медицинских изделий и лекарственных средств
№ | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге | Наименование поставщика, время и дата предостовления ценового предложения
[7 empty] | ТОО "Теникс-СК" 03.02.2022г 12:01 | ТОО "Рамтэк" 04.02.2022u 10:34 | ТОО "Фарм Лига" 04.02.2022г 11:23 | ТОО "Арша" 04.02.2022г 11:23 | ИП"Тукешов А.К." 04.02.2022г 11:23 | ТОО "Арех Со" 04.02.2022г 14:35 | ТОО "А-37" 04.02.2022г 14:35 | ТОО "АбзалАлем" 04.02.2022г 14:35 | ТОО "Clever Medical" 07.02:2022u 08:22 | ТОО "БарысМедСнаб" 07.02.2022г 09:30 | ТОО "БМ plus KZ" 07.02.2022г 10:53 | ТОО "Альянс" 07.02.2022г 11:20 | ТОО "Дарья Медикал" 07.02.2022г 11:30 | ТОО "Луч1" 07.02..2022г 12:21 | ТОО "MedESK" 07.02.2022г 14:36 | ТОО "AUM+" 07.02.2022г 16:12 | ТОО "БионМедСервис" 07.02.2022г 17:03 | ТОО "MedicalSupply Management" 08.02.2022г 10:38 | ТОО "Tarlan International" 08.02.2022г 10:42 | ТОО "Import MT" 08.02.2022г 10:45 | ТОО "СапаМед Астана" 08.02.2022г 11:29 | ТОО "Profimed AST" 08.02.2022г 11:41 | ТОО "Bioland group" 08.02.2022u 11:45 | ТОО "TerraPharm" 08.02.2022г 12:16 | ТОО "SauMed Group" 08.02.2022г 13:23 | ТОО "АстаМед" 08.02.2022г 14:48 | ТОО "T.T-Pharm" 08.02.2022г 14:55 | ТОО "Medicalmarketing group KZ" 08.02.2022г 15:00 | ТОО "DIVES" 08.02.2022г 15:31 | ТОО "PharmStock Medicines.KZ" 08.02.2022г 16:17 | ИП "San-Med Service" 08.02.2022г 17:08 | ТОО Перформер Компани" 08.02.2022г 17:13 | ТОО "Q Product" 08.02.2022г 17:25 | ТОО "Ост-Фарм" 09.02.2022г 09:08 | ТОО "Гелика" 09.02.2022г 09:18 | ТОО "Биолик" 09.02.2022г 09:20 | ТОО "Формат-НС" 09.02.2022г 09:52 | ИП "Ткачева В.В." 09.02.2022г 10:14 | ТОО "Персей и К" 09.02.2022г 10:15 | ТОО "SUNMEDICA" 09.02.2022г 10:39 | ТОО "Батыс Инвест" 09.02.2022г 10:45 | ТОО "Farm Alliance" 09.02.2022г 10:46 | ТОО "Альянс-Фарм" 09.02.2022г 10:58 | ТОО "Интерфарм сервис" 09.02.2022г 11:12 | ТОО "Росфарм" 09.02.2022г 11:27 | ТОО "Казахстан Мед Дез" 09.02.2022г 11:33 | ТОО "Султан" 09.02.2022г 11:35 | ТОО "ДиАКит" 09.02.2022г 11:54 | ТОО "Ангрофарм-НС" 09.02.2022г 12:00 | ТОО "BR Medical" 09.02.2022г 12:10 | ТОО "Эль-Фарм" 09.02.2022г 12:15
1 | Тепловлагообменник "Искусственный нос" | минимальный дыхательный обьеем 100 мл, сопротивляемость потоку 60л/мин | шт | 30 | 840.4 | 25212 | [39 empty] | 624
2 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | шт | 31 | 2745 | 85095 | [16 empty] | 2700 | [24 empty] | 2745 |  |  | 2380
3 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный | 50 мл /100 мл | шт | 1130 | 40.75 | 46047.5 | [34 empty] | 37
4 | ID-Карты для типирования по системе АВО/D обратным методом : ID-Card Diaclon АВО//D +Reverse Grouping 4x12 | Набор идентификационных карт для определения группы крови по системе АВО(прямым и обратным методом) и резус-принадлежности, каждая ID-карта содержит моноклональные антитела анти-А, анти-В и анти-D в гелевой среде, набор состоит 48карт BIO-RAD. | уп | 8 | 110000 | 880000 | [15 empty] | 110000
5 | RPR-Carbon-DAC-тест для обнаружения сифилиса методом аглютинации с кардиолипиновы антигеном | RPR-реагент 1*10,0мл , RPR-позитив контроль 1*0,5мл , RPR-негатив контроль 1*0,5мл | флакон | 8 | 11385 | 91080 | [16 empty] | 11385
6 | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 15см*15см | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка белого или слегка желтоватого цвета, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Хорошо повторяет контуры тела. За счет покрытия из мягкого силикона не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивает бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Гидрофильная, эластичная полиуретановая губка с открытыми ячейками обеспечивает поглощение жидкости и удержание ее внутри повязки, предупреждая развитие мацерации. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая, поглощающая прокладка из полиуретановой пены; наружная пленка, проницаемая для паров и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена, состоящей из двух частей для обеспечения легкого асептического наложения повязки. Абсорбирующая способность не менее 7.6г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 31.2г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 15Х15 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 3 лет. | шт | 10 | 8250 | 82500
7 | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 20см*20см | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка белого или слегка желтоватого цвета, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Хорошо повторяет контуры тела. За счет покрытия из мягкого силикона не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивает бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Гидрофильная, эластичная полиуретановая губка с открытыми ячейками обеспечивает поглощение жидкости и удержание ее внутри повязки, предупреждая развитие мацерации. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая, поглощающая прокладка из полиуретановой пены; наружная пленка, проницаемая для паров и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена, состоящей из двух частей для обеспечения легкого асептического наложения повязки. Абсорбирующая способность не менее7.6г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 31.2г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 20Х20 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 3 лет. | шт | 5 | 11550 | 57750
8 | Антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 20см*50см | Антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Содержит сульфат серебра не менее 1,2 мг/кв. см. для создания эффективного антибактериального барьера и снижения в ране активности широкого спектра патогенных микроорганизмов (бактерий и грибков), за счет чего также должен снижаться запах из раны. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Должна хорошо повторять контуры тела для обеспечения поглощение жидкости, удержания ее внутри повязки и предупреждения развития мацерации. Покрытие из мягкого силикона не должно допускать прилипания к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивать бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; эластичная, абсорбирующая прокладка серого цвета из полиуретановой пены, содержащей серебро и активированный уголь; наружная пленка, проницаемая для испарений и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 5,7г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений не менее 11,0г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 20Х50 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 2 лет. | шт | 2 | 11880 | 23760
9 | Автономный биологический индикатор для плазменного(VH2O2) процесса стерилизации | 10/5 или 10/6 спор Geobacillus stearothermophilus(АТСС 7953) в1 пробирке.Результат через 24часов | шт | 2 | 324500 | 649000 | [30 empty] | 324000
10 | Азур по Романовскому | краска для мазков крови (1литр) | фл | 8 | 2750 | 22000 | [44 empty] | 2650
11 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага имеет толщину 40мкм – это тонкая, но прочная основа, которая с обеих сторон покрыта жидкий краской. Она исключает возможность проявления ложных и смазанных контактных пунктов при проверке окклюзии, обеспечивая точные, четкие цветные отпечатки. Артикуляционная бумага без затруднений накладывается на зубную поверхность и не требует применения специальных фиксирующих вилок и пинцетов. С помощью такой бумаги врач может сразу распознать, какая из сторон предпочитается при акте жевания. Жидкокрасочное покрытие с особенной степенью надежности выделяет все окклюзионные контакты даже на смоченных слюной золотых, керамических и полированных металлических и пластмассовых поверхностях. Такая бумага особенно хорошо подходит для двухцветной демонстрации статической динамической окклюзии | шт | 5 | 6600 | 33000
12 | Бинт эластичный | растяжимость 3,0м х80мм | шт | 7 | 2000 | 14000 | [44 empty] | 820
13 | Бинт эластичный трубчатый медицинский №2 | Предназначены для фиксации перевязочных средств в зависимости от размера:№2 - для кисти, предплечья, стопы, локтевого, лучезапястного и голеностопного суставов или плеча, голени и коленного сустава детей. Состав: хлопчатобумажная пряжка; латексная нить; полиамидная нить. Размеры: ширина - 20мм (±2), вес - 3,2гр (±0,5) | шт | 3 | 1483 | 4449
14 | Бинт эластичный трубчатый медицинский №3 | Предназначены для фиксации перевязочных средств в зависимости от размера:№3 - для предплечья, плеча, голени и коленного сустава взрослых. Состав: хлопчатобумажная пряжка; латексная нить; полиамидная нить. Размеры: ширина - 25мм (±2), вес - 3,7гр (±0,5) | шт | 103 | 1483 | 152749 | [41 empty] | 1235 | 780 | [5 empty] | 885
15 | Бинт эластичный трубчатый медицинский №4 | Предназначены для фиксации перевязочных средств в зависимости от размера:№4 - для предплечья, плеча, голени и коленного сустава взрослых. Состав: хлопчатобумажная пряжка; латексная нить; полиамидная нить. Размеры: ширина - 30мм (±2), вес - 4,0гр (±0,5) | шт | 3 | 1483 | 4449
16 | Бинт эластичный трубчатый медицинский №5 | Предназначены для фиксации перевязочных средств в зависимости от размера: №5 - для головы и бедра взрослых или груди, живота и таза детей. Состав: хлопчатобумажная пряжка; латексная нить; полиамидная нить. Размеры: ширина - 35мм (±2), вес - 4,0гр (±0,5) | шт | 3 | 1483 | 4449
17 | Бинт эластичный трубчатый медицинский №6 | Предназначены для фиксации перевязочных средств в зависимости от размера: №6 - для головы и бедра взрослых или груди, живота и таза детей. Состав: хлопчатобумажная пряжка; латексная нить; полиамидная нить. Размеры: ширина - 40мм (±2), вес - 4,0гр (±0,5) | шт | 106 | 1483 | 157198 | [41 empty] | 1235 | 780 | [5 empty] | 1196
18 | Бумага для отоакустической эмиссии, 55мм | Бумага для отоакустической эмиссии, 55мм | шт | 10 | 2200 | 22000
19 | Бумага крепированная | для паровой и газовой стерилизации 60*60 см №500 | упаковка | 24 | 21628.75 | 519090
20 | Бумага крепированная | для паровой и газовой стерилизации 75*75 см № 250 | упаковка | 30 | 17556 | 526680
21 | Бумага крепированная | для паровой и газовой стерилизации 100*100 см №250 | упаковка | 29 | 30250 | 877250
22 | Бумага УЗИ для видеопринтера SONY UUP | 110 мм*20 м | шт | 500 | 2310 | 1155000 | 2300
23 | Бутыль из темного стекла с притертым горлышком 2 литра | Флакон из темного стекла с притертым горлышком 2 литра | шт | 5 | 10000 | 50000
24 | Бутыль из темного стекла с притертым горлышком 5 литров | Флакон из темного стекла с притертым горлышком 5 литров | шт | 5 | 15000 | 75000
25 | Вата нестерильная 100 гр | Вата нестерильная 100 гр | уп | 5500 | 176 | 968000 |  |  |  | 174 | [36 empty] | 172 |  | 175
26 | Взрослый тонометр с взрослым манжетом для АД | взрослый тонометр с взрослым манжетом для АД | шт | 16 | 4240.5 | 67848
27 | Вяжущее средство стоматологическое д/обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении | Капрамин Вяжущее средство стоматологическое д/обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении, фл-30мл | фл | 5 | 2145 | 10725 | [13 empty] | 990 | [30 empty] | 1580
28 | Трубка ректальная газоотводная | Трубка ректальная газоотводная размер № 15, №18, №21 | шт | 100 | 2200 | 220000
29 | Гель SPG для подготовки кожи для обеспечения хорошего контакта электродов для Аудиометрического модуля регистрации вызванных потенциалов ЕР25, 114гр | Гель улучшает качество записи биопотенциалов за счет снижения сопротивления кожи путем ее обработки перед проведением исследования, может использоваться перед установкой поверхностных электродов всех типов, 114гр | тюбик | 4 | 5500 | 22000
30 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ 5 литров | канистра | 42 | 3500 | 147000 |  |  |  | 3348 | [5 empty] | 2980 | [38 empty] | 3380
31 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ 250 мл | фл | 25 | 750 | 18750 | [9 empty] | 585 | [11 empty] | 620
32 | Гладилка серповидная стоматологическая | Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Длина — 158 мм, две рабочие части — серповидная и дистальная гладилки. | шт | 100 | 1045 | 104500 | [13 empty] | 830
33 | Губковое покрытие для электродов | 10*12см | шт | 50 | 2750 | 137500 | [36 empty] | 2500
34 | Губковое покрытие для электродов | 5*7см | шт | 50 | 2750 | 137500 | [36 empty] | 2500
35 | Дренажная система для дренирование ран, модели: Мини-система дренирования раны B-Vak | Предназначена для дренирования раны с низким давлением; Гофрированная емкость объемом приблизительно 25мл; Простота дренажа воздуха и содержимого; Отсасывающий дренаж по Редону и игла из нержавеющей стали. Коннектор с цветовой кодировкой. | шт | 50 | 2530 | 126500
36 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 1 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 1л | шт | 18 | 3080 | 55440
37 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 10 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 10л . | шт | 24 | 13000 | 312000
38 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 5 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 5л | шт | 15 | 6160 | 92400
39 | Емкость контейнер для сбора использованных шприцев с красной крышкой 1 л | предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца, желтого цвета с красной крышкой пластиковый на 1 литров + наклейка маркировка | шт | 341 | 165 | 56265
40 | Емкость контейнер для сбора использованных шприцев с крышкой 10 л | предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца, желтого цвета с красной крышкой пластиковый на 10 литров + наклейка маркировка | шт | 1500 | 649 | 973500
41 | Ерш большой для флаконов | не менее 350х100х60 мм бутылочный | шт | 45 | 1000 | 45000 | [44 empty] | 840 |  |  | 750 | 650
42 | Ерш для пробирок | 280*100*25мм для мытья пробирок | шт | 70 | 1000 | 70000 | [16 empty] | 550 | [27 empty] | 840 |  |  | 750 | 650
43 | Жгут кровоостанавливающий | Кровоостанавливающий медицинский жгут снабжен удобным механизмом-защелкой, позволяющим одной рукой затянуть, зафиксировать, расстегнуть его или ослабить. | шт | 135 | 800 | 108000 | [21 empty] | 669 | [19 empty] | 785 |  |  | 640 |  |  |  | 660
44 | Зажим типа Москит | Зажим типа Москит изогнутый по плоскости 150 мм 3-34 3-62-2 | шт | 14 | 2000 | 28000 | [50 empty] | 1870
45 | Закрытая аспирационная система на 72 часа для эндотрахеальной трубки, для детей | Закрытая аспирационная система на 72 часа для эндотрахеальной трубки, для детей: 8FR, длина 31см, с Y образными адаптерами 3.0мм/3.5мм/4.0мм, цветовым делением, с клапаном контроля вакуума | шт | 5 | 12800 | 64000
46 | Закрытая аспирационная система на 72 часа для эндотрахеальной трубки, для детей | Закрытая аспирационная система на 72 часа для эндотрахеальной трубки, для взрослых: 10FR, длина 56см, с MDI портом, с клапаном контроля вакуума | шт | 5 | 12800 | 64000 | [39 empty] | 9630
47 | Зеркало стоматологическое с ручкой | Зеркало стоматологическое с ручкой /786-625 + 786-628/ | шт | 60 | 1050 | 63000 | [13 empty] | 870
48 | Зонд хирургический пуговчатый | Зонд хирургический пуговчатый диаметром 1,5 мм зонд хирургический пуговчатый двустороний | шт | 15 | 2000 | 30000 | [50 empty] | 1870
49 | Игла дентальная | Игла дентальная одноразовая стерильная, размер 30G 0,30*25мм | шт | 10800 | 25 | 270000 | [13 empty] | 19 | [27 empty] | 25 | [6 empty] | 25
50 | Иглодержатель общехирургический | размер 200 мм, нержавеющая сталь | шт | 12 | 2500 | 30000 | [50 empty] | 2460
51 | Иглы для расширения корневых каналов | Иглы для расширения №20, №25 Для обработки корневых каналов | уп | 24 | 4300 | 103200 | [13 empty] | 24
52 | Иглы для расширения корневых каналов | Иглы для расширения №10,№15 Для обработки корневых каналов | уп | 24 | 4300 | 103200 | [13 empty] | 24
53 | Ингалятор (небулайзер) | Ингалятор (небулайзер компрессионый) | шт | 12 | 30800 | 369600 | [36 empty] | 25000 | [11 empty] | 21000
54 | Индикатор одноразовый ИС-132/20 (для автоклавов) | Тест качества стерилизации Индикатор однораз. ИС-132/20 (для автоклавов) 1000 тестов, с журналом | упаков | 2 | 6100 | 12200 | [31 empty] | 4410 |  |  |  |  | 6000
55 | Индикатор одноразовый ИС-180/ 60 (для сухожарового шкафа) | Тест качества стерилизации Индикатор однораз. ИС-180/ 60 (для сухожарового шкафа) 1000 тестов, с журналом | упаков | 3 | 6100 | 18300 | [31 empty] | 4410 |  |  |  |  | 6000
56 | Индикатор паровой стерилизации одноразовый | Тест качества стерилизации Индикатор одноразовый 121/ 20 (для автоклавов) 1000 тестов, с журналом | уп | 60 | 6100 | 366000 | [31 empty] | 4235 |  |  |  |  | 6000
57 | Индикатор паровой стерилизации одноразовый | Тест качества стерилизации Индикатор одноразовый 134/5 (для автоклавов) 1000 тестов, с журналом | уп | 240 | 6100 | 1464000 | [31 empty] | 4090 |  |  |  |  | 6000
58 | Индикаторная лента для проведения плазменной стерилизации(VH2O2), | Изменеие цвета с пурпурного на зеленый ISO 11140-1 Тип 1 (19мм*50м) | шт | 6 | 22000 | 132000 | [30 empty] | 21500
59 | Индикаторная полоски(Код CD40) для проведения плазменной стерилизации(VH2O2), | Изменеие цвета с пурпурного на зеленый ISO 11140-1 Тип 4 (105*18мм) | шт | 6 | 38500 | 231000 | [30 empty] | 38000
60 | Каналнаполнители | Каналонаполнители , фасованные (в блистере по 4 шт.), – механические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса:25-40 | шт | 20 | 4400 | 88000
61 | Канюля назальная одноразовая стерильная детская | Канюля назальная одноразовая стерильная детская | шт | 1580 | 400 | 632000 | [11 empty] | 237 | [24 empty] | 300 |  |  | 289 |  | 375
62 | Капиляры к СОЭ метру ПС/СОЭ-01 | Капиляры к СОЭ метру ПС/СОЭ-02 | шт | 1000 | 100 | 100000 | [16 empty] | 95
63 | Карандаш лабораторный по стеклу (красный) | Карандаш лабораторный по стеклу (красный) | шт | 200 | 100 | 20000 | [16 empty] | 75 | [27 empty] | 98
64 | Карпульный шприц для игл | Шприц стоматологический карпульный для игл | шт | 25 | 10000 | 250000 | [13 empty] | 6300 | [27 empty] | 7355 |  |  | 8890 |  |  |  | 5200
65 | Карты для идентификации антител: LISS/Coombs 24x12 | Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста гелевы методом, ID-карты с 6 микропробирками содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон no C139-9), суспензированный в геле. ,набор состоит 288 гелевых карт BIO-RAD | уп | 2 | 550000 | 1100000 | [15 empty] | 550000
66 | Карты для скрининга антител и проб на совместимость: LISS/Coombs+Enzyme test 4x12 | ID-карты для сочетанного применения скрининговых методик непрямого теста Кумбса и ферментного теста а также проб на совместимость, набор состоит из 48 карт. BIO-RAD | уп | 5 | 88000 | 440000 | [15 empty] | 88000
67 | Пленка для общей рентгенографии 25,4*30,5см | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT 5B, размер:10*12 дюймов(25,4*30,5см), в упаковке по 100листов. | уп | 25 | 38500 | 962500 | [25 empty] | 37900
68 | Пленка для общей рентгенографии 35*43см | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT 5B, размер:14*17 дюймов(35*43см), в упаковке по 100листов. | уп | 50 | 104500 | 5225000 | [26 empty] | 104000
69 | Катетер для катетеризации верхней полой вены Certofix® Duo/Certofix® Duo Paed (Цертофикс Дуо/Цертофикс Дуо Пед) набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера/ Certofix® Duo | Certofix® Duo Paed S420: педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1.4 х 20см), каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирущие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 13000 | 2600000 | [20 empty] | 8000 | [10 empty] | 7800
70 | Катетер для катетеризации верхней полой вены Certofix® Duo/Certofix® Duo Paed (Цертофикс Дуо/Цертофикс Дуо Пед) набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера/ Certofix® Duo | Certofix® Duo Paed S513: педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 х 13см), каналы G18/20, скорость потока 11/22 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирущие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоуcтойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 19000 | 3800000 | [27 empty] | 17400
71 | Катетер для катетеризации верхней полой вены Certofix® Trio/Certofix® Trio Paed (Цертофикс/ Цертофикс Трио Пед) набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Certofix® Trio Paed S513: педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 х 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирущие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 10000 | 2000000 | [31 empty] | 8500
72 | Катетер для катетеризации верхней полой вены Certofix® Mono/Certofix® Mono Paed (Цертофикс Моно/ Цертофикс Моно Пед) набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера/ Certofix® Mono | Certofix® Mono Paed S110 педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 7000 | 1400000 | [12 empty] | 5180 | [18 empty] | 6840
73 | Катетер для периферического внутривенного доступа Vasofix® Certo (Вазофикс Церто) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22 G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт | 20000 | 140 | 2800000 | [20 empty] | 130 | [10 empty] | 78 |  |  |  | 65.5
74 | Катетер для периферического внутривенного доступа Vasofix® Certo (Вазофикс Церто) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24 G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт | 31000 | 140 | 4340000 | [20 empty] | 130 | [10 empty] | 70 |  |  |  | 66
75 | Катетер Фолея 2-х ходовой №10 детский | Катетер Фолея №10 | шт. | 1130 | 280 | 316400 | [11 empty] | 265 | [22 empty] | 245
76 | Катетер Фолея 2-х ходовой №12 детский | Катетер Фолея №12 | шт. | 900 | 280 | 252000 | [20 empty] | 260 | [13 empty] | 245
77 | Катетер Фолея 2-х ходовой №14 детский | Катетер Фолея №14 | шт. | 450 | 280 | 126000 | [11 empty] | 240 | [22 empty] | 245
78 | Катетер Фолея 2-х ходовой №6 детский | Катетер Фолея №6 | шт. | 1220 | 280 | 341600 | [11 empty] | 265 | [22 empty] | 245
79 | Катетер Фолея 2-х ходовой №8 детский | Катетер Фолея №8 | шт. | 1850 | 280 | 518000 | [20 empty] | 260 | [13 empty] | 245
80 | Катетер-троакар | 1-ходовой острый (открытый наконечник) размер 16 | шт | 30 | 15000 | 450000 | [8 empty] | 5000 |  |  |  | 12600 | [23 empty] | 14750
81 | Катетер-троакар | 1-ходовой острый (открытый наконечник) размер 20 | шт | 20 | 5000 | 100000 | [8 empty] | 5000
82 | Контейнер лабораторный для сборки биоматериала с крышкой и ложкой 30 мл | Контейнер лабораторный для сборки биоматериала с крышкой и ложкой 30 мл стерильный, в индивидуальной упаковке | шт | 3750 | 35 | 131250 | [42 empty] | 31 |  | 34.8
83 | Контур дыхательный Flextube 1,6м c одним проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м и самозаполняющейся камерой увлажнителя | Контур дыхательный реверсивный 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал Flextubе, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,8м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. | шт | 200 | 18000 | 3600000 | [14 empty] | 15393 | [17 empty] | 12890 | [6 empty] | 17351
84 | Контур дыхательный анестезиологический конфигурируемый Compact II 2,0м, с мешком 2л, дополнительный шланг 1.5м | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. | шт | 300 | 3000 | 900000 | [32 empty] | 2370 | [6 empty] | 1295
85 | Контур дыхательный анестезиологический педиатрический 15мм с угловым соединителем, длина 2м с дополнительным шлангом1,5 м с мешком 1 л | Раздвижной дыхательный контур 15мм для детей с угловым соединителем с портом luer, резервуарным мешком 1л и дополнительным шлангом1,5м, длина 2,0м | шт | 1200 | 3000 | 3600000 | [32 empty] | 2370
86 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Flextube 1,2 м с влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнения, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. | шт | 250 | 19000 | 4750000 | [14 empty] | 13441 | [17 empty] | 12900 | [6 empty] | 17500
87 | Трехходовой краник Discofix - C/Discofix - C-3 Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией и без | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 1720 | 300 | 516000 | [31 empty] | 169 |  |  |  | 133 | 166.5
88 | Крафт бумага | Крафт бумага 100х106 см | кг | 200 | 1000 | 200000 | [21 empty] | 825 | [19 empty] | 998
89 | Кружка Эсмарха | 1,5 л многоразовая | шт | 27 | 2000 | 54000 | [42 empty] | 1628
90 | Крючок для удаления инородных тел из уха | 1,5 л многоразовая | шт | 10 | 2500 | 25000 | [50 empty] | 1800
91 | Лента упаковочная для стерилизации | 19*50м с индикатором | шт | 60 | 2200 | 132000 | [33 empty] | 2040 | [14 empty] | 1950
92 | Лоток почкообразный | лоток почкообразный металлический 190мм*130мм*20мм | шт | 21 | 1500 | 31500 | [50 empty] | 1490
93 | Маска анестезиологическая Economy, размер 2 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, неонатальная размер 0. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 260 | 1000 | 260000 | [11 empty] | 700 | [20 empty] | 870 | [6 empty] | 971
94 | Маска анестезиологическая Economy, размер 3 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, неонатальная размер 0. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 220 | 1000 | 220000 | [9 empty] | 808 |  | 700 | [20 empty] | 870 | [6 empty] | 971
95 | Маска анестезиологическая Economy, размер 4 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, неонатальная размер 0. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. | шт | 170 | 1000 | 170000 | [32 empty] | 870 | [6 empty] | 971
96 | Маска анестезиологическая Economy, размер 5 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, неонатальная размер 0. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. | шт | 150 | 1000 | 150000 | [32 empty] | 870 | [6 empty] | 971
97 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное в световой микроскопии используется для увеличения разрешения микроскопа. Во флаконе 100г. | флак | 9 | 1500 | 13500 | [47 empty] | 1300
98 | Масло спрей для смазки стоматологических наконечников | Масло спрей для смазки стоматологических наконечников - 500 мл | фл | 8 | 16000 | 128000
99 | Материал композитный пломбировочный химическое отверждение | пломбировочный материал химического отверждения (I-V класс). Паста-паста 14+14 г, гель 6 мл, адгезив 6 мл, матричные полоски (50 шт) принадлежности. | уп | 24 | 11000 | 264000 | [36 empty] | 9000
100 | Материал пломбировочный стеклоиономерный облегченного смешивания | Кетак Маляр материал стеклоиономерный пломбиров. облегченного смешивания, оттенок А3 /12,5грх8,5мл | уп | 60 | 20000 | 1200000
101 | Mini-Spike Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 1400 | 481 | 673400 | [34 empty] | 444
102 | Моноклональные антитела Анти-D супер 10мл | Моноклональные антитела для типирования антигена D при определения резус-принадлежности крови человека в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10мл, прозрачная жидкость слабо окрашенная в бледно-желтый или бледно-розовый цвет . Активное вещество -антитела Анти-D | фл | 141 | 1000 | 141000
103 | Моноклональные антитела Анти-А 10мл | Моноклональные антитела для типирования антигена А при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета. Активное вещество -антитела Анти-А . | фл | 121 | 1000 | 121000 | [16 empty] | 651 | [31 empty] | 900
104 | Моноклональные антитела Анти-АВ 10 мл | Моноклональные антитела для типирования антигена АВ при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл , прозрачная безцветная жидкость. Активное вещество -антитела Анти-А и В | фл | 141 | 1000 | 141000 | [16 empty] | 1000
105 | Моноклональные антитела Анти-В 10 мл | Моноклональные антитела для типирования антигена В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл , прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета. Активное вещество -антитела Анти-В | фл | 121 | 1000 | 121000 | [16 empty] | 651 | [31 empty] | 900
106 | Наконечник для кружки Эсмарха | одноразовый стерильный 6,7*105 | шт | 10000 | 60 | 600000 | [34 empty] | 48 | [9 empty] | 60
107 | Наконечники универсальные для дозаторов 1000 мкл №500 в упаковке синие | синие наконечники на 1000мкл в упаковке 500 штук | уп | 32 | 2500 | 80000 | [16 empty] | 1806 | [5 empty] | 2450 | [24 empty] | 2000
108 | Наконечники универсальные для дозаторов 200 мкл №1000 в упаковке желтые | желтые наконечники на 200 мкл в упаковке 1000 штук | уп | 11 | 2500 | 27500 | [16 empty] | 1412 | [5 empty] | 2450 | [24 empty] | 1750
109 | Натронная известь Spherasorb, канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | Абсорбент дыхательного контура для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь Spherasorb, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. | шт | 30 | 10000 | 300000 | [39 empty] | 10000
110 | Носовое зеркало детское 30мм | длина губок 30мм | шт | 10 | 4000 | 40000 | [50 empty] | 3600
111 | Носовое зеркало детское 40мм | длина губок 40мм | шт | 10 | 4000 | 40000 | [50 empty] | 3600
112 | Пакет для сбора отходов класса А (черный) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*800мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 25 | 1000000 | [10 empty] | 20.7
113 | Пакет для сбора отходов класса А (черный) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*1100мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 30 | 1200000 | [10 empty] | 26.7
114 | Пакет для сбора отходов класса Б (желтый) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*1100мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 30 | 1200000 | [10 empty] | 26.7
115 | Пакет для сбора отходов класса Б (желтый) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*800мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 40000 | 25 | 1000000 | [10 empty] | 20.7
116 | Пакет для сбора отходов класса В (красный) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*800мм плотность не менее 35 микрон | шт | 1300 | 25 | 32500 | [10 empty] | 22
117 | Пакет для сбора отходов класса Г (белый) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*1100мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 230 | 30 | 6900 | [10 empty] | 30
118 | Палочка стеклянная | 22 см * 0,5мм лабораторная | шт | 1010 | 100 | 101000
119 | Паста материал для временного пломбирования зуба | материал д/временного пломбирования на основе цинкосульфатного цемента ароматизированного 50 гр | шт | 2 | 5500 | 11000 | [13 empty] | 545
120 | Перманентный маркер для стерилизационных упаковок(черный,красный,синий,зеленый) | Перманентный маркер для стерилизационных упаковок(черный,красный,синий,зеленый) | шт | 1 | 5000 | 5000
121 | Пинцет анатомический 150 мм | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 П-97 | шт. | 48 | 1500 | 72000 | [36 empty] | 1400 | [11 empty] | 1300 |  | 860
122 | Пластырь для фиксации повязок, тампонов, катетеров и канюль 30 см х 10 метр | Самоклеящийся материал из мягкого эластичного нетканого полиэстера белого цвета, покрытого слоем полиакрилового адгезива на водной основе. Обеспечивает бережную и надежную фиксацию. Легко удаляемая силиконизированная защитная бумага размечена на интервалы по 10 см и имеет надрезы для удобного снятия и наложения. Пористая структура нетканого материала обеспечивает проницаемость для воздуха и водяных паров. Материал растяжим, хорошо повторяет контуры тела, не ограничивает движения тела. Материал не впитывает, создает барьер для крови и жидкости. | шт | 20 | 10000 | 200000
123 | Пломба для корневых каналов зубов | Паста 25 г Крезодент | шт | 10 | 3500 | 35000 | [13 empty] | 1450 | [30 empty] | 2420
124 | Порошок + жидкость для пломбирования корневых каналов. | является неабсорбирующим, не окрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов. Материал на основе окиси цинка эвгенола с добавлением различных компонентов:- тимола иодированного и сульфата бария, - кортикостериоды Порошок используется в форме пасты, полученной путем смешивания. Порошок 14 гр + жидкость 10 мл | шт | 10 | 42900 | 429000 | [13 empty] | 34590 | [27 empty] | 41355 | [6 empty] | 22750
125 | Пробирки с винтовой горловинной крышкой объемом 5 мл (градуированные, с коническим дном и без юбки) | SCT-5ML Пробирки с винтовой горловинной крышкой объемом 5 мл (градуированные, с коническим дном и без юбки, 500шт./уп.) | шт | 1000 | 450 | 450000
126 | Пульпоэкстракторы короткие | Пульпоэкстракторы длиной 30 мм /уп-100 шт/ | уп | 36 | 8690 | 312840 | [13 empty] | 3185 | [22 empty] | 5000 |  |  |  |  | 6355 | [6 empty] | 4940
127 | Раствор для разведения эритроцитов ID -Diluent 2 1x500 ml | Модифицированный раствор низкой ионной плотности (LISS) для приготовления суспензии эритроцитов 5% для определения группы крови, а также суспензии эритроцитов 0,8% для тестов на совместимость и подготовки стандартных эритроцитов для гелевого метода, набор состоит из 1х500мл | шт | 2 | 93000 | 186000 | [15 empty] | 93000
128 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R41-3P (100*200мм) | рул | 28 | 20000 | 560000 | [33 empty] | 11750 |  |  | 8700 | [8 empty] | 8900 |  |  | 20000
129 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R42-3P (150*200м) | рул | 28 | 12000 | 336000 | [36 empty] | 11500 | [8 empty] | 11900 |  |  | 12000
130 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R47-3P (400*200м) | рул | 24 | 27720 | 665280 | [45 empty] | 27400
131 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R39-3P (50мм *200м) | рул | 12 | 4000 | 48000 | [45 empty] | 3990
132 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 20/100 | шт | 2 | 40000 | 80000 | [45 empty] | 39000
133 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 30/100 | шт | 2 | 58300 | 116600 | [30 empty] | 57000 | [14 empty] | 57500
134 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 38/100 | шт | 2 | 118800 | 237600 | [45 empty] | 82000
135 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 50/100 | шт | 2 | 150700 | 301400 | [45 empty] | 125600
136 | Салфетка стоматологическая нагрудная для пациента | 33смх45см (с щипцами для крепления на груди, на цепочке), из двух слоёв рифленой бумаги и прочного 1 слоя полиэтиленовой пленки. | шт | 45000 | 10 | 450000 | [48 empty] | 8.5
137 | Система бабочка | Система д/вливания в малые вены "Игла-бабочка" 25G | шт | 700 | 50 | 35000 | [20 empty] | 50 | [21 empty] | 48
138 | Игла-бабочка 23G | c луэр -адаптером | шт | 1200 | 145 | 174000 | [20 empty] | 80 | [27 empty] | 130
139 | Скальпель стерильный одноразовый | размер 11 | шт | 8300 | 110 | 913000 |  |  | 91.85 | 98 | [5 empty] | 103 | [10 empty] | 105 | [13 empty] | 95 | [6 empty] | 95 | 97 |  | 104 |  |  |  | 105
140 | Скальпель стерильный одноразовый | размер 12 | шт | 510 | 110 | 56100 |  |  | 91.85 | 90 | [5 empty] | 103 | [31 empty] | 95 | 97
141 | Скальпель стерильный одноразовый | размер 15 | шт | 1620 | 110 | 178200 |  |  | 91.85 | 98 | [5 empty] | 103 | [24 empty] | 95 | [6 empty] | 95 | 97 |  | 104
142 | Скальпель стерильный одноразовый | размер 21 | шт | 2190 | 110 | 240900 |  |  | 91.85 | 98 | [5 empty] | 103 | [24 empty] | 95 | [6 empty] | 95 | 97 |  | 104 |  |  |  | 105
143 | Скальпель стерильный одноразовый | размер 36 | шт | 1250 | 110 | 137500 |  |  | 91.85 | 102 | [5 empty] | 103 | [31 empty] | 95 | 97 |  | 104
144 | Скальпель стерильный одноразовый | размер 24 | шт | 550 | 110 | 60500 |  |  | 91.85 | 98 | [5 empty] | 103 | [10 empty] | 105 | [13 empty] | 95 | [6 empty] | 95 | 97 |  | 104
145 | Стандартные эритроциты I-II-III 3x10ml | Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител гелевым методом,ID-DiaCeJJ - I-II-III набор состоит из 3флаконов по 10мл.-набор BIO-RAD | уп | 10 | 77000 | 770000 | [15 empty] | 77000
146 | Стандартные эритроциты АВО 2x10ml | Стандартные эритроциты АВО из 2фл по 10ml для определения группы крови перекрестном методом-набор BIO-RAD | уп | 10 | 77000 | 770000 | [15 empty] | 77000
147 | Стекло покровное (18*18) | Покровные стекла (18*18) | шт | 3000 | 20 | 60000 | [16 empty] | 9 | [27 empty] | 8
148 | Стекло предметное | 75*25*2,0 со шлифованными краями | шт | 558 | 30 | 16740
149 | Стеклянный контейнер для покраски мазков | контейнер с гнездами на 8 гнезд | шт | 1 | 5000 | 5000
150 | Стерилизующее средство,для использования в плазменном стерилизаторе Plazmax P160 | жидкий концентрат 50% пероксида водорода без цвета и запаха, обьем бутыля 150мл, в упак-48фл | фл | 48 | 100000 | 4800000 | [14 empty] | 96000
151 | Стилет | Стилет для интубации. Кончик стержня на заполнен аллюминием, состоит из полиуретана, мягкий проводник для интубации размер 6Fr | шт | 10 | 2000 | 20000 | [39 empty] | 1926
152 | Тампон-зонд из Хлопка с деревянным апликатором 100 штук | стерильный хлопковый тампон на палочке, размером 150х12мм,в индивидуальной упаковке. В упаковке 100 шт. | упак | 30 | 5500 | 165000 |  |  |  |  | 4291 | [43 empty] | 4200
153 | Лента диаграммная рулонная | Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов 4042 (110*30*12) чист.нар. | шт | 120 | 1000 | 120000 | [19 empty] | 822 |  | 615 | [26 empty] | 700
154 | Лента диаграммная рулонная | Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов 4024/3 (57*25*12) чист.нар. | шт | 759 | 1000 | 759000 | [19 empty] | 365 |  | 759 | [26 empty] | 700
155 | Тонометр с детской манжетой для измерения АД | Тонометр с детской манжетой для измерения АД | шт | 21 | 5000 | 105000
156 | Трубка насоса | Инжектор ангиографич. для комп. и маг.,резон.томографии XD 200X модель КТ/МРТ | шт | 50 | 20000 | 1000000 | [20 empty] | 16500 |  |  |  | 18125 | [9 empty] | 16872
157 | Трубка пациента 250 см/XD2040/ | Трубка пациента с 2мя обратными клапанами. Для инжектора ангиографического для КТ и МРТ D200X | шт | 100 | 3000 | 300000 | [20 empty] | 2450 |  |  |  | 2990 | [9 empty] | 2500
158 | Трубка трахеостомическая 3,5 мм с манжетой | трубка трахеостомическая 3,5 с манжетой одноразового использования со стилетом | шт | 3 | 3000 | 9000
159 | Трубка трахеостомическая 4,5 мм с манжетой | трубка трахеостомическая 4,5 с манжетой одноразового использования со стилетом | шт | 3 | 2000 | 6000
160 | Трубка трахеостомическая 5,0 мм с манжетой | трубка трахеостомическая 5,0 с манжетой одноразового использования со стилетом | шт | 3 | 2000 | 6000
161 | Трубка трахеостомическая 5,5 мм с манжетой | трубка трахеостомическая 5,5 с манжетой одноразового использования со стилетом | шт | 3 | 2000 | 6000
162 | Трубка трахеостомическая 6,0 мм с манжетой | трубка трахеостомическая 6,0 с манжетой одноразового использования со стилетом | шт | 3 | 1870 | 5610
163 | Трубка трахеостомическая 6,5 мм с манжетой | трубка трахеостомическая 6,5 с манжетой одноразового использования со стилетом | шт | 3 | 1870 | 5610
164 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 3,0 мм | размер 3,0 мм | шт | 400 | 300 | 120000
165 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 3,5 мм | размер 3,5 мм | шт | 800 | 300 | 240000
166 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 4,0 мм | размер 4,0 мм | шт | 1200 | 300 | 360000 | [31 empty] | 288
167 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 4,5 мм | размер 4,5 мм | шт | 1200 | 300 | 360000 | [31 empty] | 288
168 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 5,0 мм | размер 5,0 мм | шт | 1200 | 300 | 360000 | [11 empty] | 298 | [19 empty] | 288
169 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 5,5 мм | размер 5,5 мм | шт | 1400 | 300 | 420000 | [31 empty] | 287
170 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 6,5 мм | размер 6,5 мм | шт | 1000 | 300 | 300000 | [20 empty] | 290 | [10 empty] | 288 |  |  | 300 | [6 empty] | 300
171 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 2,0 мм | размер 2,0 мм | шт | 50 | 4000 | 200000
172 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 2,5 мм | размер 2,5 мм | шт | 50 | 4000 | 200000
173 | Трубка эндотрахеальная 4,0 без манжеты | Трубка эндотрахеальная 4,0 без манжеты | шт | 50 | 400 | 20000 | [20 empty] | 290 | 230
174 | Трубка эндотрахеальная 4,5 без манжеты | Трубка эндотрахеальная 4,5 без манжеты | шт | 50 | 400 | 20000 | [20 empty] | 290 | 255
175 | Оригинальные линии Perfusor® для внутривенных вливаний малых объемов | Оригинальные линии Перфузор стандарт 1,5 х 2,7 мм; длиной 150 см. Объем заполнения 2,91. Материал ПВХ.Без фталатов. Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотврощают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар. | шт | 6500 | 274 | 1781000 | [20 empty] | 260 | [10 empty] | 198 |  |  |  | 200 | 215
176 | Фиксатор-шина для пальца кисти (применение иммобилизирующих аппаратов) | Гибкий аллюминиевый шина-фиксатор для пальца кисти №1, №2 | шт | 1000 | 3700 | 3700000 | [36 empty] | 3500
177 | Фильтр Clear-Guard 3 c портом luer lock | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. | шт | 2000 | 700 | 1400000 | [14 empty] | 429 | [17 empty] | 527 | [6 empty] | 462
178 | Фильтр Clear-Therm Mini педиатрический тепловлагообменный с портом luer lock | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, педиатрический Сlear-Therm Mini с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,6см H20, возврат влаги не менее 32,0 мг Н2О/л, компрессионный объём не более 28мл, масса не более 22г, мин. дыхательный объем не менее 75мл. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40шт. | шт | 1200 | 800 | 960000 | [32 empty] | 617 | [6 empty] | 462
179 | Цемент стоматологический пломбировочный | Цемент стоматологический пломбировочный /порошок 50гр, жидкость 30мл/ | уп | 15 | 1500 | 22500 | [13 empty] | 1190 | [27 empty] | 1500
180 | Чашки Петри термостойкие стеклянные | стеклянные | уп | 300 | 300 | 90000
181 | Шапочка колпак | Шапочка колпак | шт | 4000 | 20 | 80000
182 | Шприц Жане | одноразовый стерильный 150мл | шт | 8000 | 400 | 3200000 | [17 empty] | 394 | [16 empty] | 345
183 | Шприц одноразовый | 3 мл 3-х компонентные | шт | 100000 | 16 | 1600000
184 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | шт | 96000 | 17 | 1632000
185 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | шт | 46000 | 26 | 1196000
186 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 197000 | 15 | 2955000 |  |  |  | 15
187 | Оригинальный шприц Perfusor® (Перфузор) объемом 50 мл с аспирационной иглой и без | Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. | шт | 10000 | 200 | 2000000 | [35 empty] | 190
188 | Штифты гуттаперчевые | Штифты для пломбирования корневых каналов, производства VDW - это штифты, изготовленные из синтетической гуттаперчи. Они отличаются низкой температурой плавления, высокой стабильностью и экстра гладкой поверхностью для легкого помещения внутрь канала, а также цветокодированными согласно ISO кончиками и высокой рентгеноконтрастностью. Благодаря низкой температуре плавления они идеальны для использования в качестве термопластичного материала для обтурации. | уп | 18 | 2200 | 39600
189 | ЭКГ бумага Nihon Kohden | 110 * 140* 142 | уп | 40 | 700 | 28000 | [9 empty] | 558 | [34 empty] | 578
190 | ЭКГ бумага Nihon Kohden | 210*295*250 | уп | 90 | 2800 | 252000 | [9 empty] | 2700
191 | Элеватор стоматологический прямой | Элеватор зубной прямой, №1 Длина-145мм Ширина - 2 мм Элеватор зубной прямой, №2 Длина-155мм Ширина - 3,5 мм | шт | 50 | 7000 | 350000 | [13 empty] | 3160 | [27 empty] | 5600 | [6 empty] | 5200
192 | Электрод ЭКГ одноразовый MSGLT-08G Stress¦Resting¦Monitoring | ЭКГ электроды взрослые одноразовые (жидкий гель) 50х4801 мм | уп | 342 | 2100 | 718200 | [11 empty] | 1550 | [19 empty] | 1900
193 | Эозин по Майн-Грюнвальду | краска для мазков крови (1литр) | фл | 12 | 3000 | 36000 | [16 empty] | 1863
194 | Языкодержатель для детей | предназначен для захвата и удержания языка детский 150 мм Я-5 П | шт | 2 | 5000 | 10000 | [50 empty] | 4680
195 | Мешок Амбу | Мешок Амбу многоразовый | шт | 9 | 16500 | 148500
196 | Клеенка резинотканная медицинская | Клеенка резинотканная медицинская | метр | 1900 | 1000 | 1900000 | 740 |  |  | 625 | [13 empty] | 980 | [22 empty] | 640 | 985 |  |  | 920 |  |  |  | 910
197 | Термометр для холодильника с поверкой ТС-7-М1 исп.6 (-30 +30) . | термометр для измерения температуры в холодильниках и термоконтейнерах Термометр для холодильника с поверкой ТС-7-М1 исп.6 (-30 +30) . | шт | 46 | 3000 | 138000 | [21 empty] | 837 | [19 empty] | 2125 | [6 empty] | 2100
198 | Защитные очки для лаборанта | прозрачные | шт | 10 | 5000 | 50000
199 | Пинцет, лабораторный | с широкими плоскими концами | шт | 5 | 1500 | 7500
200 | Карандаш лабораторный по стеклу (синий) | Карандаш лабораторный по стеклу (синий) | шт | 110 | 150 | 16500 | [16 empty] | 75 | [27 empty] | 120
201 | Рентгенпленка 18*24 зеленочувствительная 1500№100 | Рентгенпленка 18*24 зеленочувствительная №100 | уп | 10 | 8500 | 85000 | [11 empty] | 7650 | [13 empty] | 7000
202 | Рентгенпленка 30*40 зеленочувствительная 1500№100 | Рентгенпленка 30*40 зеленочувствительная №100 | уп | 30 | 20020 | 600600 | [25 empty] | 20000
203 | Химический индикатор для мониторинга процессов паровой стерилизации Бови –Дик тесты | Используются во всех процессах стерилизации для мониторинга удаления воздуха проникновения стерилизующего средства протечек и/или несжатых газов(НСГ) в каждой загрузке. Бумажная индикаторная полоска на подложке, располагается внутри процесс устройствах, которые состоят из внешнего пластикового корпуса с внутренней трубки из нержавеющей стали и капсулы для удержания индикаторной полосы. | комплект | 2 | 431000 | 862000
204 | Ножницы прямые | остроконечные для снятия швов 150 мм | шт | 8 | 2000 | 16000 | [9 empty] | 1950 | [40 empty] | 1500
205 | Пульсоксиметр | Используется для определения степени насыщения кислородом гемоглобина крови пациента и частоты сердечных сокращений по пальцу, при нарушении функции саморегуляции органов, послеоперационных травм и травм, полученных во время медицинского обследования. | шт | 29 | 30000 | 870000 | [9 empty] | 22000 | [10 empty] | 25000 | [15 empty] | 23100 | [12 empty] | 13500
206 | Ножницы медицинские | нержавеющая сталь, прямые остроконечные 100мм | шт | 21 | 4620 | 97020 |  |  |  |  | 3563 |  |  |  |  | 2100 | [26 empty] | 3500 | [13 empty] | 1800
207 | Игла Куликовского | для прокола гайморовой полости И-44 | шт | 10 | 4000 | 40000 | [50 empty] | 3450
208 | Воронка ушная | никелированная, диаметром 3 мм | шт | 10 | 2500 | 25000 | [21 empty] | 1740 | [28 empty] | 980
209 | Воронка ушная | никелированная, диаметром 4 мм | шт | 10 | 2500 | 25000 | [21 empty] | 1740 | [28 empty] | 980
210 | Термометр электронный | электронный с поверкой, жесткий наконечник | шт | 355 | 1500 | 532500 | [21 empty] | 1225 | [20 empty] | 1112 | [5 empty] | 1200
211 | Пинцет ушной | ушной штыковидный ПАи 140*1,5 | шт | 10 | 2000 | 20000 | [50 empty] | 1410
212 | Иглодержатель | общехирургический 200 мм | шт | 36 | 3000 | 108000 |  |  |  |  | 2920 | [45 empty] | 2460
213 | Ножницы с одним зубчатым лезвием для разрезания гипсовых повязок | Размер 300 мм | шт | 13 | 47300 | 614900 | [36 empty] | 38000 | [13 empty] | 42900
214 | Ножницы для разрезания повязок, с пуговкой, горизонтально- изогнутые | Размер 300 мм, Угол изгиба рабочей части - 23 град | шт | 14 | 3000 | 42000 | [50 empty] | 2450
215 | Мочеприемник одноразовый стерильный 1000 мл | Мочеприемник одноразовый стерильный 1000 мл | шт | 450 | 2500 | 1125000 | [36 empty] | 175 |  |  |  |  | 435
216 | Мочеприемник мужской полимерный типа "Утка" | Мочесборник многоразовый полимерный обьем 1 литр+ Насадка представляет собой воронку, изготовленную с учетом анатомических особенностей женщин, для сбора мочи. Насадка совмещается с горловиной мужского мочеприемника типа «Утка» и предназначена для сбора мочи в комплекте с мочеприемником мужским типа «Утка» | шт | 26 | 3000 | 78000 | [44 empty] | 1650
217 | Судно полимерное подкладное | Судно полимерное подкладное | шт | 12 | 3000 | 36000
218 | Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 1,8мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 600 | 1423 | 853800 | [5 empty] | 1400 | [44 empty] | 800
219 | Спица, без упора, L=200 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 1,8мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 600 | 1045 | 627000 | [5 empty] | 1040 | [44 empty] | 550
220 | Спица, с упором, L=370 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 2,0мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 500 | 1423 | 711500 | [5 empty] | 1400 | [44 empty] | 1100
221 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 3.5x400 | Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 3,5мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=12мм, высотой 7мм, длиной 11,5мм, двусторонне сплащён под углом 8° до размер 1,15мм, закруглён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого цвета. | шт | 80 | 42000 | 3360000 | [5 empty] | 41800
222 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 4.0x400 | Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 4,0мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=13,5мм, высотой 8мм, длиной 13мм, двусторонне сплащён под углом 8° до размер 1,3мм, закруглён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого цвета. | шт | 110 | 42000 | 4620000 | [5 empty] | 41800
223 | Ножницы для общей хирургии | Ножницы изогнутые, детские, деликатные, тупоконечные 145мм | шт | 20 | 4000 | 80000 | [50 empty] | 1250
224 | Лоток почкообразный | лоток почкообразный нержавеющая сталь размер 250мм | шт | 60 | 3000 | 180000 |  |  |  |  | 2475 | [36 empty] | 2655 | [6 empty] | 1700 |  | 2300
225 | Цельный воздуховод | одноразовый воздуховод размер 000(3,5см) розовый | шт | 1 | 10000 | 10000 | [39 empty] | 500
226 | Цельный воздуховод | одноразовый воздуховод размер 00(5.0см) голубой | шт | 1 | 10000 | 10000 | [39 empty] | 500
227 | Цельный воздуховод | одноразовый воздуховод размер 0(5,5см) серый | шт | 1 | 10000 | 10000 | [39 empty] | 500
228 | Цельный воздуховод | одноразовый воздуховод размер( 8,0см) зеленый | шт | 1 | 10000 | 10000 | [39 empty] | 500
229 | Мини-Спайк, канюля аспирационная зеленого цвета | фильтр жидкостный с пропускной способностью до 5 мкм с металлической канюлей; | шт | 2689 | 485 | 1304165 | [34 empty] | 450
230 | Воск костный | Воск костный 2,5 г | шт | 60 | 1800 | 108000 | [17 empty] | 1570 | [10 empty] | 1280 | [5 empty] | 1500
231 | Комплект с маской,небулайзером и кислородной трубкой | одноразовый комплект для распыления ингаляционных растворов. | шт | 170 | 600 | 102000
232 | Иглодержатель прямой, с насечкой | общехирургический 145 мм | шт | 4 | 5000 | 20000
233 | Лейкопластырь | 2,5*7,2 см бактерицидный | шт | 235 | 20 | 4700
234 | Катетер-троакар | 1-ходовой острый (открытый наконечник) размер 12 | шт | 3 | 20000 | 60000
235 | Катетер-троакар | 1-ходовой острый (открытый наконечник) размер 14 | шт | 3 | 20000 | 60000
236 | Катетер-троакар | 1-ходовой тупой (открытый наконечник) размер 12 | шт | 3 | 20000 | 60000
237 | Катетер-троакар | 1-ходовой тупой (открытый наконечник) размер 14 | шт | 3 | 20000 | 60000
238 | Губка гемостатическая рассасывающая | 7*5*1см | шт | 25 | 1200 | 30000
239 | Губка гемостатическая рассасывающая | 7*5*0,1см | шт | 20 | 1400 | 28000
240 | Губка гемостатическая рассасывающая | 20*7*0,05,см | шт | 20 | 1400 | 28000
241 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 80*50*10мм | шт | 200 | 1000 | 200000
242 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 70*50*10мм | шт | 200 | 1000 | 200000
243 | Штифты гуттаперчевые | Для быстрого высушивания каналов, азмеры 015-040, слайд-кассета 120 шт. Конусность .04., .06.Высокая степень абсорбции | уп | 18 | 2000 | 36000 | [13 empty] | 1500
244 | Зеркало стоматологическое без ручки | Зеркало стоматологическое без ручки /786-625 + 786-628/ | шт | 100 | 1000 | 100000 | [13 empty] | 395 | [27 empty] | 895
245 | Защитный экран КЛАССИК (очки +5 экранов) | Экран защитный для лица с антизапотевающим покрытием, сверхлегкий для эффективной защиты лица Щиток идеально прозрачный и не отражает свет и не желтеет Сверхлегкий и устойчив повреждениям | шт | 5 | 5500 | 27500 | [13 empty] | 4480
246 | Паста для пломбирования канала Метапекс | Пломбировочный материал для корневого канала. Метапекс легко проникает в корневой канал 2,2 гр | шт | 5 | 7150 | 35750 | [41 empty] | 7105
247 | Паста для пломбирования канала Метапаста | Пломбировочный материал для корневого канала. Метапекс легко проникает в корневой канал | шт | 5 | 10000 | 50000 | [41 empty] | 8105
248 | Тест на беременность | Тест ХГч-экспресс-ИХА предназначен для одностадийного быстрого качественного in vitro определения хорионического гонадотропина человека в моче методом иммунохроматографического анализа для выявления беременности на ранних сроках. | шт | 50 | 100 | 5000
249 | Пипетка глазная травмабезопасная | Пипетка глазная травмабезопасная | шт | 800 | 80 | 64000
250 | Масло спрей для ручной чистки, смазки и ухода за наконечниками | Баллон (спрей) для ручной чистки, смазки и ухода за наконечниками, на масляной основе 500 мл | шт | 5 | 11100 | 55500
251 | Винт канюлированный самонарезающий | Винт канюлированный самонарезающий 7,0 х16/60Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
252 | Винт канюлированный самонарезающий | Винт канюлированный самонарезающий 7,0 х32/70Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
253 | Винт канюлированный самонарезающий | Винт канюлированный самонарезающий 7,0 х32/80Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
254 | Винт канюлированный самонарезающий | Винт канюлированный самонарезающий 7,0 х32/90Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
255 | Винт канюлированный самонарезающий | Винт канюлированный самонарезающий 7,0 х32/95Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
256 | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий 7,0х16/60Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
257 | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий 7,0х32/70Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
258 | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий 7,0х32/80Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
259 | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий 7,0х32/90Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
260 | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий | Винт спангиозный канюлированный самонарезающий 7,0х32/95Н | шт | 10 | 20000 | 200000 | [5 empty] | 18000
261 | Дренажная система для дренирование ран, модели: Мини-система дренирования раны B-Vak | Предназначена для дренирования раны с низким давлением; Гофрированная емкость объемом приблизительно 250 мл; Простота дренажа воздуха и содержимого; Отсасывающий дренаж по Редону и игла из нержавеющей стали. Коннектор с цветовой кодировкой. | шт | 90 | 2000 | 180000
262 | 7,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 120° | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 120° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины паклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 20 | 70950 | 1419000 | [5 empty] | 69205
263 | 5,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 120° |  | шт | 20 | 70950 | 1419000 | [5 empty] | 69205
264 | 7,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 150° |  | шт | 15 | 70950 | 1064250 | [5 empty] | 69205
265 | 5,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 150° |  | шт | 20 | 70950 | 1419000 | [5 empty] | 69205
266 | Шунтирующая система(Medtronik).Давление высокое | Шунтирующая система(Medtronik).Давление высокое | шт | 5 | 184910 | 924550 | [6 empty] | 169350
267 | Шунтирующая система (Medtronik)Давление низкое | Шунтирующая система (Medtronik)Давление низкое | шт | 5 | 184910 | 924550 | [6 empty] | 169350
268 | Гравитационное устройство для контроля оттока ликвора MIETHKE FV304T | саморегулирующий гравитационный шунт. Это устройство контролирует давление ликвора. | шт | 10 | 253000 | 2530000 | [18 empty] | 250000
269 | Гравитационное устройство для контроля оттока ликвора MIETHKE paediGAV FV306T | саморегулирующий гравитационный шунт. Это устройство контролирует давление ликвора. | шт | 10 | 253000 | 2530000 | [18 empty] | 250000
270 | Гравитационное устройство для контроля оттока ликвора MIETHKE paediGAV FV307T | саморегулирующий гравитационный шунт. Это устройство контролирует давление ликвора. | шт | 10 | 253000 | 2530000 | [18 empty] | 250000
271 | Шунтирующая система (Medtronik) ультра малая | Шунтирующая система (Medtronik) ультра малая | шт | 20 | 225511 | 4510220 | [6 empty] | 222495
272 | Носовое зеркало детское | Носовое зеркало детское 450*600 | шт | 10 | 3000 | 30000
273 | Комплект мостиковых электродов и кабелей для электроэнцефалографа ЕЕG-1200 Neurofax | для электроэнцефалографа ЕЕG-1200 Neurofax Nihon Konden | комплект | 1 | 20000 | 20000
274 | Салфетка одноразовая 10*10 см | Салфетка одноразовая 10*10 см | шт | 550 | 250 | 137500 | [41 empty] | 215
275 | Гладкоствольный соединитель Smoothbore | Гладкоствольный соединитель Smoothbore шарнирный с двойным колпачком Fiip top для проведения санации и бронхоскопии | шт | 65 | 2557 | 166205
276 | Переходная трубка повышенной прочности для перетонеального диализа | Переходная трубка повышенной прочности для перетонеального диализа | шт | 6 | 11778.1 | 70668.6
277 | Катетер перитонеальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 31 см | Катетер перитониальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 31 см | шт | 3 | 35200 | 105600
278 | Катетер перитонеальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 42 см | Катетер перитониальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 42 см | шт | 3 | 40700 | 122100
279 | Мешок Амбу | Мешок Амбу неонатальный многоразовый | шт | 7 | 16500 | 115500
280 | Пластырь-повязка для фиксации | Пластырь-повязка для фиксации 6х5,7 см | шт | 300 | 5000 | 1500000 | [45 empty] | 4397
281 | Эпидуральный набор для анестезии | Набор катетеров Perifix ONE Paed Set 18/20 для эпидуральной анестезии. Perifix ONE Pead catheter – эпидуральный катетер Перифик ONE 24G, длина 50мм. Perican – эпидуральная игла Туохи с размерами 20Gх 0,9 х 50мм. Perifix антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл. Шприц Омнификс с конекторром Люэр лок 3мл. Перификс ПинПэд фиксатор фильтра. Перификс Коннектор катетера. | шт | 10 | 13000 | 130000 | [34 empty] | 12500 | [13 empty] | 12287
282 | Эпидуральный набор для анестезии | Perifix ONE Filter Set 401: Perifix ONE catheter. Эпидуральный катетер 20G /1000. Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм. Perifix антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Perifix коннектор катетера. Perifix LOR шприц утраты сопротивления 8мл. | шт | 10 | 13000 | 130000 | [34 empty] | 12500 | [13 empty] | 6700
283 | Клинок одноразовый изогутый | Размер 0,длина клинка 80мм | шт | 5 | 1900 | 9500 | [39 empty] | 1854
284 | Клинок одноразовый изогутый | Размер 1,длина клинка 92мм | шт | 5 | 1900 | 9500 | [39 empty] | 1854
285 | Клинок одноразовый изогутый | Размер 2,длина клинка 100мм | шт | 5 | 1900 | 9500 | [39 empty] | 1854
286 | Клинок одноразовый изогутый | Размер 3,длина клинка 130мм | шт | 5 | 1900 | 9500 | [39 empty] | 1854
287 | Клинок одноразовый изогутый | Размер 4,длина клинка 155мм | шт | 5 | 1900 | 9500 | [39 empty] | 1854
288 | Спица, без упора , L=370 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 2,0мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 400 | 1423 | 569200 | [5 empty] | 1400
289 | Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 1,8мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 1500 | 1045 | 1567500 | [5 empty] | 1040 | [44 empty] | 550
290 | Шины Васильева | Шина назубная ленточная Васильева - предназначена для закрепления и межчелюстного вытяжения отломков при лечении переломов челюстей. Изготовлена методом холодной штамповки из ленты коррозионной и жаростойкой стали. Поверхность шины матовая или блестящая. Длина 134 мм. Упаковка 20 шт. | шт | 50 | 8000 | 400000
291 | Стоматологические матрицы контурные металлические секционные | Для востановление контактных поверхностей зубов .Набор матрицы 30шт ( малые 10шт, малые с выступом 3шт, средние 5шт, средние с выступом 4шт,большие 5шт,большие с выступом 3шт, кольцо фиксирующее 1шт |  | 5 | 2573 | 12865 | [13 empty] | 2750
292 | Лайф (Life Kerr)- кальций гидроксидный материал для прокладок | Лайф - застывающий до твердого состояния кальций гидроксидный материал для прямого пульпового покрытия и прокладок. | уп | 2 | 5597 | 11194
293 | Проявитель | Для автоматической обработки Kodak X-OMAT | комп. | 12 | 7780 | 93360
294 | Фиксаж | Для автоматической обработки рентгеновской пленки Agfa Structurix | комп | 6 | 7780 | 46680 | [11 empty] | 6700
295 | Иглы корневые граненые | Для медикаментозной обработки каналов зубов | уп | 5 | 13290 | 66450 | [13 empty] | 2990 | [27 empty] | 7355
296 | Часы песочные | Настольные на 5 минут | шт | 10 | 950 | 9500
297 | Мунштук картонный | Одноразовый для спирометра 28*65*1,0 | шт | 480 | 55 | 26400
298 | Наконечник со светом | Турбинный NSK Pana max c подсветкой | шт | 10 | 21000 | 210000
299 | Слюноотсосы стоматологические | Одноразовые № 100 | уп | 50 | 1200 | 60000 | [13 empty] | 930 | [30 empty] | 1177
300 | Гемостаб | Кровоостанавливающая жидкость | фл | 12 | 2700 | 32400
301 | Элеватор изогнутый | Для удаления корней | шт | 30 | 11520 | 345600 | [13 empty] | 3160 | [27 empty] | 10355 | [6 empty] | 8000
302 | Щипцы нижней челюсти | Для удаления нижней челюсти | шт | 50 | 8975 | 448750 | [13 empty] | 5350 | [27 empty] | 8355 | [6 empty] | 5850
303 | Штифты бумажные абсорбир. | Для высушивания корневых каналов. | шт | 50 | 950 | 47500
304 | Бромтимоловый-синий порошок | Бромтимоловый-синий порошок (ЧДА) 020337 0,05 кг | фл | 1 | 3000 | 3000
305 | Несущие пробирки пластиковые без крышки d-50мм* 12мм | несущие пробирки пластиковые без крышки d-50мм* 12мм | шт | 6000 | 22 | 132000
306 | Сульфосалициловая кислота 2-водная "ЧДА" | Сульфосалициловая кислота 2-водная "ЧДА" формула:HO3S(HO) C6H3COOH+2H2O масса: 1 кг | шт | 7 | 10100 | 70700 | [47 empty] | 9500
307 | Зонд-тампон для взятия и транспортировке биообразцов 150мм нестерильные из пластика+вискоза 100 штук | нестерильный тампон (тупфер) на пластиковой палочке, материал основания-вискоза размером 5х15мм, в упаковке 100 шт. | упак | 210 | 1200 | 252000
308 | Криопробирки 2,0 мл с крышкой с внешней резьбой. Коническое дно NLD 244/1 | Криопробирки 2,0 мл с крышкой с внешней резьбой. Коническое дно NLD 244/1 | шт | 600 | 30 | 18000
309 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный Тип D (цитощетка) | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный Тип D (цитощетка) в коробке 100 упаковок Срок годности 5 лет с даты выпуска | коробка | 1 | 38000 | 38000
310 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная | кг | 1 | 1500 | 1500
311 | Винт 5.0x36 мм, 40 мм, 44 мм, 48 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм. T | Винт 5,0 - Винт длиной 36 мм, 40 мм, 44 мм, 48 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета. | шт | 450 | 8398 | 3779100 | [5 empty] | 7849
312 | Телескопический стержень для большеберцовой кости 3.5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм x 180 мм, 190 мм, 200 мм, 210 мм, 220 мм, 230 мм, 240 мм, 250мм, 260мм, 270мм, 280мм, 290мм, 300мм. | Стержнь телескопический используется с втулкой, предназначен для фиксации переломов большебеоцовой кости в фазе роста. Диаметр и длина должны быть предоставлены индивидуально случаю в следующих диапазонах: длина L= от 180 мм до 300 мм с шагом 10 мм, диаметр дистальной части d= от 3,5мм до 4,5 мм с шагом 5 мм. Стержень сплошной. В проксимальной части расположено 1 нерезьбовoе отверстие диаметром 1,6 мм на расстоянии 4 мм от края диафизарной части стержня. Проксимальная часть стержня заканчивается резьбой диаметром М3 мм длиной 3 мм, далее уплощение размером 1,6 мм, длиной 4 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии, и должны иметь соответствующее заключение от производителя. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 15 | 95048 | 1425720 | [5 empty] | 92830
313 | Телескопическая втулка для большеберцовой кости 3.5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм x 80 мм, 90 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм. | Втулка используется в комплекте с телескопическим стержнем, предназначена для фиксации переломов большеберцовой кости в фазе роста. Диаметр и длина должны быть предоставлены индивидуально случаю в следующих диапазонах: длина L= от 80 мм до 150 мм с шагом 5 и 10 мм, диаметр дистальной части d= от 3,5 мм до 4,5 мм с шагом 5 мм.Втулка канюлированная, диаметр канюлированного отверстия 3,5мм. Наружный диаметр переменный: 5,5 мм на промежутке 99 мм от дистального конца стержня, далее на промежутке 29мм расширяется под углом 6° до диаметра 8мм. На конце проксимального отдела расположены два выступающих усика, ширина между их концами 10,9мм, каждый из них шириной 2,5мм, высота 1,5мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М5мм под слепой винт. Глубина отверстия 12,5мм, длина резьбы 9,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии, и должны иметь соответствующее заключение от производителя. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 15 | 84937 | 1274055 | [5 empty] | 81380
314 | Телескопический стержень для бедренной кости 3.5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм x 180 мм, 190 мм, 200 мм, 210 мм, 220 мм, 230 мм, 240 мм, 250 мм, 260 мм, 270 мм, 280 мм, 290 мм, 300 мм. | Стержень телескопический используется с втулкой, предназначен для фиксации переломов бедренной кости в фазе роста. Стержень имеет анатомическую форму, диаметр и длина должны быть предоставлены индивидуально случаю в следующих диапазонах: длина L= от 180 мм до 300 мм с шагом 10 мм, диаметр дистальной части d= от 3,5 мм до 4,5 мм с шагом 5 мм. Стержень сплошной. Диаметр проксимальной части стержня 6 мм. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 2,8мм на расстоянии 10 мм и 20 мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня заканчивается на расстоянии 44 мм от верхушки стержня сужаясь от диаметра 6 мм до диаметра 3,5 мм под углом 3°. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М4 мм под слепой винт длинной 8 мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии, и должны иметь соответствующее заключение от производителя. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 15 | 95722 | 1435830 | [5 empty] | 92460
315 | Телескопическая втулка для бедренной кости 3.5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм x 120 мм, 125 мм, 130 мм, 135 мм, 140 мм, 145 мм, 150 мм. | Втулка используется в комплекте с телескопическим стержнем, предназначена для фиксации переломов бедренной кости в фазе роста. Диаметр и длина должны быть предоставлены индивидуально случаю в следующих диапазонах: длина L= от 120 мм до 150 мм с шагом 5 и 10 мм, диаметр дистальной части d= от 3,5 мм до 4,5 мм с шагом 5 мм.Втулка канюлированная, диаметр канюлированного отверстия 3,5мм. Наружный диаметр переменный: 5,5 мм на промежутке 99 мм от дистального конца стержня, далее на промежутке 29мм расширяется под углом 6° до диаметра 8мм. На конце проксимального отдела расположены два выступающих усика, ширина между их концами 10,9мм, каждый из них шириной 2,5мм, высота 1,5мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М5мм под слепой винт. Глубина отверстия 12,5мм, длина резьбы 9,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии, и должны иметь соответствующее заключение от производителя. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 15 | 87633 | 1314495 | [5 empty] | 85900
316 | Ограничивающий винт M5 |  | шт | 30 | 10336 | 310080 | [5 empty] | 9660
317 | Винт слепой M5 |  | шт | 30 | 4522 | 135660 | [5 empty] | 4226
318 | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x18 мм, 20 мм, 22 мм. H | Bинт кортикальный - Длина винта 18 мм, 20мм, 22 мм, Н. Винт с переменным диаметром. Диаметр винта 1,5мм, длина 11мм, резьба на длине 5мм винта, переходящий в диаметр 2,7 мм с резьбой. Головка винта полупотайная, диаметром 5мм, высотой 2,1мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет острое начало, вершинный угол - 130°. Конец винта трёхгранный. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. | шт | 30 | 2971 | 89130 | [5 empty] | 2777
319 | Пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. 3отв., 4отв., L-59 мм, 80 мм, 101 мм. | Пластина для бедренной кости динамическая широкая - используется при межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломах шейки и головки бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина универсальная для левой и правой конечности. Пластина короткая. Толщина пластины в диафизарной части 7,6мм, в эпифизарной 7,3мм. Длина пластины L-59мм, 80 мм, 101 мм ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 32мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под углом 130° к диафизарной части пластины 3 параллельных отверстия (одно выше и два ниже для создания треугольной стабильности) с двухзаходной резьбой 8,5мм под телескопические винты, 3 отверстия диаметром 3мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 2 отверстия с резьбой М5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находятся 2, 3, 4 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2 мм на расстоянии 35,5мм и 46мм от края эпифизарной части пластины. Резьбовые отверстия отклонены от оси пластины под углом 10° поочерёдно, переменно. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 6 | 139539 | 837234 | [5 empty] | 130410
320 | Винт канюлированный телескопический 7.3x70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм. | Винт канюлированный телескопический 7,3 – Винт используется для фиксации переломов шейки и головки бедренной кости. Состоит из двух элементов: Втулка канюлированная, диаметром 7,3мм и длиной 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, диаметр канюлированного отверстия 5мм, головка втулки цилиндрическая диаметром 8,9мм с нарезаной двухзаходной резьбой 8,5мм, высотой 8мм. В дистальной части втулки находится внутренний шестигранный шлиц S4,5 длиной 5мм, на расстоянии 20мм от головки втулки, служащая провадницей защёлкивающегося винта. Во внутреней части головки втулки нарезаны канавки диаметром 5,5мм, позволяющие фиксировать защёлкивающий винт с помощью перстня; Защёлкивающийся винта, канюлированный, диаметром 2,2мм, длина винта 67,5мм, с переменным диаметром. Резьба диаметром 7,2мм длиной 22,5мм на дистальном отрезке винта, переходящий в диаметр 5мм. Винт имеет шестигранный конец S4,5 длиной 20мм, который тесно взаимодействует с втулкой. Винт имеет две подточки в дистальной части пластины длиной 12мм, проходящие по радиусу R20. Винт закончен резьбой М4 под защелкивающий перстень; Перстень диаметром 5 мм, длиной 2мм, внутренний диаметр резьба М4. Вдоль перстня разрез 1,5х0,5мм под специальную отвертку; Возможность подбора необходимой длины собранного комплекта в диапазоне размеров: 70-120 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт серого цвета. | шт | 30 | 37469 | 1124070 | [5 empty] | 35018
321 | Пластина прямая 1/3 трубки 6отв.,10отв., 12отв. L- 69мм, 117мм, 141мм. | Пластина прямая 1/3 трубки - используется при диафизарных переломах малоберцовой кости. Пластина прямая, 1/3 трубки. Трубчатый дизайн пластины предохраняет от повреждения мягких тканей. Толщина пластины 2мм, длина пластины L-69мм, 117мм, 141мм, высота пластины 4,7мм. В оси поластины расположены 6, 10, 12 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое отверстие на расстоянии 4,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 12мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 15 | 51681 | 775215 | [5 empty] | 48300
322 | Пластина грудино-реберная L-230 мм, 255 мм, 280 мм, 305 мм, 330 мм, 355 мм. | Пластина для исправления воронкообразной деформации грудной клетки должна быть изготовлена из титанового сплава, толщина пластин 2,5 мм, ширина 12 мм, длина пластин на выбор хирурга 230 мм, 255 мм, 280 мм, 305 мм, 330 мм, 355 мм. Проксимальный и дистальный концы пластины должны быть со скошенным срезом, соответствующим по форме пазу для соединения с поперечной пластиной. Каждый из концов пластин должен иметь по 2 резьбовых блокируемых отверстия диаметром 5 мм, под блокирующий винт и по одному отверстию диаметром 3 мм, для завязывания нити для протягивания пластины при установке. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | шт | 15 | 106989 | 1604835 | [5 empty] | 99990
323 | Винт блокирующий | Винт блокирующий, диаметр головки винта 5 мм, должен иметь шлиц под отвертку Т15 «звездочка». Ножка винта без резьбовая, диаметром 3 мм, высота 2 мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | шт | 30 | 6461 | 193830 | [5 empty] | 6038
324 | Пластина поперечная L-45 мм, 50 мм, 55 мм. | Пластина поперечная используется в конструкции для исправления воронкообразной деформации грудной клетки, должна быть изготовлена из титанового сплава, ширина 12 мм, длина пластин на выбор хирурга 45 мм, 50 мм, 55 мм. Проксимальный и дистальный концы пластины должны быть закруглены для исключения травматизации ребер и мягких тканей. Должна иметь паз, конусообразной формы соответствующий по форме скошенным краям грудино-реберной пластины. В центре пластины должно быть 2 отверстия диаметром 3 мм, для блокирующего винта, и 2 отверстия диаметром 6 мм по краям пластины для дополнительной фиксации к ребрам при необходимости. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | шт | 30 | 58142 | 1744260 | [5 empty] | 54338
325 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 6 мм,7 мм, 8 мм, 9 мм x 200мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм. | Стержень реконструктивный, компрессионный предназначен для фиксации переломов плечевой кости. Стержень имеет анатомическую форму, длина 200мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, фиксация стержня при помощи целенаправителя, диаметр дистальной части d=6 мм,7 мм, 8 мм, 9 мм. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 3мм. Диаметр проксимальной части стержня 10мм. В дистальной части стержня расположены 2 отверстия: одно нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 81мм от верхушки стержня и одно компрессионное диаметром 4,5мм на расстоянии 101мм от верхушки стержня позволяющее провести компрессию на отрезке 6мм. В проксимальной части расположены 4 резьбовые отверстия М5,1х1,5мм на расстоянии 11мм, 17,5мм, 23,5мм и 30мм, обеспечивающие фиксацию в двух плоскостях (AP и сагиттальной). Отверстия расположены по спирали. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длине всей дистальной части стержня в оси динамического отверстий на глубине 0,5мм. Каналы начинаются на расстоянии 48мм от верхушки стержня. Проксимальная часть стержня наклонена под углом 6° относительно дистальной. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверстие М7х1мм под слепой винт длиной 10мм. В проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие через ось винта, размером 3,5х4мм, служащие деротацией во время крепления стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 30 | 89908 | 2697240 | [5 empty] | 84026
326 | Винт дистальный 3.0x 25,30, 35, 40мм.T | Винт дистальный 3,0 - Винт длиной 25,30, 35, 40мм, с переменным диаметром. Резьба двухзаходная диаметром 3мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая диаметром 6,8мм, высотой 3мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт розового цвета. | шт | 10 | 7106 | 71060 | [5 empty] | 6641
327 | Винт дистальный 4.0x 25,30, 35, 40, 45, 50, 55, 60мм.T | Винт дистальный 4,0 - Винт длиной 25,30, 35, 40, 45, 50, 55, 60мм. Резьба двухзаходная диаметром 4мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая диаметром 6,8мм, высотой 3мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт бирюзового цвета. | шт | 80 | 5821 | 465680 | [5 empty] | 5440
328 | Винт дистальный 4.5x 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60мм.T | Винт дистальный 4,5 - Винт длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60мм, с переменным диаметром. Резьба диаметром 4мм на длине 8мм от конца винта, переходящая в резьбу 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая диаметром 6,8мм, высотой 3мм, имеет подточку на боковой поверхности глубиной 0,5мм на расстоянии 1,8мм от верхушки головки винта, под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 70 | 5821 | 407470 | [5 empty] | 5440
329 | Винт слепой М8-0 | Винт слепой М8-0 - должен быть совместим с верхним отверстием проксимальной части стержня для большеберцовой кости, позволяет закрыть верхнее отверстие стержня для предотвращения зарастания его костной тканью, либо удлинить верхнюю часть стержня. Длина винта 7,5мм, диаметр 6,2мм. Винт полностью прячется в стержне. Резба винта М8 специальный на длине 4мм на расстоянии 1,5мм от дистального конца винта, диаметр дистальной части винта не имеющий резьбы 4,7мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,9мм. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета. | шт | 40 | 11629 | 465160 | [5 empty] | 10868
330 | Отвертка под шестигранник S2.5 | Отвертка S2,5 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шестигранный шлиц S2,5. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 2 | 59321 | 118642 | [5 empty] | 55440
331 | Сверло 4.0/180 | Сверло 4,0/180 - Длина сверла 180мм, диаметр рабочей части сверла 4 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 3 | 26964 | 80892 | [5 empty] | 25200
332 | Пневмоманжета одинарная для детей размером 50х6 см. | Пневмоманжета 50х6см; 82х8см - Пневмоманжета предназначена для остановки кровотечения в оперируемых конечностях и создания бескровного операционного поля. Внешним источником питания, подающий сжатый воздух или азот, может быть блок контроля турникетов или ручной насос (сжатый воздух). Пневмоманжета изготовлен из полиамидной ткани. В специальном кармане внутри пневмоманжеты помещена латексная груша с выходящим из неё питательным пневмопроводом. Конец пневмопровода имеет быстросоединительную муфту, которая предназначена для соединения турникета с блоком контроля или насосом. Для получения большей жёсткости, пневмоманжета укреплена силиконовым вкладышем. На внутренней стороне пневмоманжеты пришиты специальные липучки, которые в соединении с нашитыми лентами предотвращают ослабление наложенной пневмоманжеты. Пневмоманжета используется на плечо. Длина пневмоманжеты 50см, ширина 11см; длина 82см, ширина 8см. | шт | 1 | 90329 | 90329 | [5 empty] | 84420
333 | Пневмоманжета на плечо длинная, размером 82х8 см. |  | шт | 1 | 107856 | 107856 | [5 empty] | 100800
334 | Насос ручной с манометром | Насос - Насос предназначен для подачи сжатого воздуха в турникеты, применяемые для контроля кровотока в конечностях, чтобы произвести бескровное хирургическое поле. Насос является автономным устройством, работающим без электропитания и сжатого медицинского воздуха из центральных сетей медицинских газов. Давление на выходе 0÷750мм рт.ст., размер (В/Ш/Г) 39см x 6,5см x 3,5см, вес - 0,5кг, насос состоит из: манометра, ручки перепускного клапана, рукоятки с поршнем нагнетающей воздух, пневматического спирального шланга насоса, к которому крепятся турникеты. | шт | 1 | 202230 | 202230 | [5 empty] | 189000
335 | Ножницы для снятия гипсовых повязок с прямыми ручками 180мм | Ножницы для синтетического гипса 18см – Длина инструмента 180мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 140мм от конца большего рычага. Рычаги закончены овальными кольцами, меньшее с радиусом R15мм, длиной 35мм, большее с переменным радиусом R15мм на 60мм, длиной 50мм. меньший рычаг отогнут на 35 градусов, в перпендикулярной плоскости к плоскости резки. Рабочая часть ножниц – тесно пересекающиеся острые губки шириной 2мм, длиной 40мм. Губки расположены под углом 135° к рычагам. Режущая часть верхней губки, зубчатая. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 2 | 62017 | 124034 | [5 empty] | 57960
336 | Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12 отв. L-193 | Пластина узкая компрессионная с ограниченым контактом - Пластина прямая. Нижние подрезы на пластине ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины 2,6мм, длина пластины L-193мм, высота пластины 3,2мм, ширина пластины 11мм. В оси пластины расположены 12 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое отверстие на расстоянии 8мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 12 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм, первое отверстие на расстоянии 15,5мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 2 на расстоянии 5,2мм от конца пластины и 1 на расстоянии 5,5мм от начала пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 10 | 50390 | 503900 | [5 empty] | 47093
337 | Винт 3.5x 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85мм.Т | Винт 3,5 - Винт длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 455 | 7136 | 3246880 | [5 empty] | 6669
338 | Сверло с измерительной шкалой 2.8/220 | Сверло c измерительной шкалой 2,8/220 - Длина сверла 220мм, диаметр рабочей части сверла 2,8 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Сверло с нанесённой лазером измерительной шкалой. 2 одинаковые шкалы на расстоянии 83мм и 141мм, берущие своё начало с отметки 20мм с шагом 5 мм до отметки 70мм. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 8 | 33705 | 269640 | [5 empty] | 31500
339 | Пластина для остеотомии большебрецовой кости правая 10мм | Пластина дистанцирующая для большеберцовой кости 10мм, 12,5мм, 15мм, Л/П - используется при клиновидной остеотомии большеберцовой кости. Пластина типа бабочка. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина левая. Толщина пластины на уровне отверстий 3,5мм, толщина на уровне клина 10,5мм. Ширина клина 10мм, 12,5мм, 15мм. Ширина пластины на уровне отверстий 23/26мм. В части пластины шириной 26мм расположены под углами нв ружу пластины в 2 плоскостях 2 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 8,5мм на расстоянии 7мм от каждого края, в части пластины шириной 23мм расположены под углами нв ружу пластины в 2 плоскостях 2 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм на расстоянии 6мм от каждого края. В оси пластины расположены 2 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 2,5мм от краёв и 1 отверстие с резьбой М4 длиной 5мм в оси клина для фиксации импактора пластины. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832/3 для изделий, имплантируемых в человеческий организм, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 4 | 78942 | 315768 | [5 empty] | 73778
340 | Пластина для остеотомии большебрецовой кости левая 10мм |  | шт | 4 | 78942 | 315768 | [5 empty] | 73778
341 | Пластина для остеотомии большебрецовой кости правая 12.5мм |  | шт | 4 | 78942 | 315768 | [5 empty] | 73778
342 | Пластина для остеотомии большебрецовой кости правая 15мм |  | шт | 2 | 78942 | 157884 | [5 empty] | 73778
343 | Пластина для остеотомии большебрецовой кости левая 15мм |  | шт | 2 | 78942 | 157884 | [5 empty] | 73778
344 | Пластина для остеотомии большебрецовой кости левая 12.5мм |  | шт | 4 | 78942 | 315768 | [5 empty] | 73778
345 | Пластина прямая, узкая с ограниченным контактом, компрессионная 8отв., 9отв., 10отв., 11отв., 12отв., L-103мм, 116мм, 129мм, 142мм, 155мм. | Пластина компрессионная узкая с ограниченным контактом – Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R29мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, что улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины 4,5мм, толщина пластины на уровне отверстий 3,5мм, длина пластины L-L-103мм, 116мм, 129мм, 142мм, 155мм, ширина пластины 11мм. В оси пластины расположено 8, 9, 10, 11, 12, компрессионных отверстий шириной 4мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2,5мм, расстояние между отверстиями 13мм, первое отверстие расположено на расстоянии 6,5мм от края пластины 4,75мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 10 | 29717 | 297170 | [5 empty] | 27773
346 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x 20,26, 30, 36, 40мм | Bинт кортикальный самонарезающий 2,7 - диаметр винта 2,7мм, длина винта 20,26, 30, 36, 40мм, резьба на всей длине винта. Головка винта полупотайная, диаметром 4,8мм, высотой 2,2мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,1мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезаные по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. | шт | 50 | 2455 | 122750 | [5 empty] | 2294
347 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60 мм. | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Резьба диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 100 | 3210 | 321000 | [5 empty] | 3000
348 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=5 мм, L=90 мм | Стержни-шурупы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Диаметр резьбы на хвостовиках стержней-шурупов должен быть М6-8g по ГОСТ 9150. На резьбовой поверхности не должно быть: заусенец и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванин и выкрошенных ниток. Цилиндрическая поверхность стержня-шурупа должна быть полирована до шероховатости не более 0,63 мкм. Шероховатость резьбовой поверхности должна быть не более 3,2 мкм по ГОСТ 2789. Стержни-шурупы должны быть изготовлены из титанового сплава марки ВТ6 по ГОСТ 19807. Все шурупы должны иметь маркировку длины и диаметра. | шт | 15 | 18233 | 273495 | [5 empty] | 18200
349 | Спица, без упора, L=150 мм, d=0,8 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 0,8 мм, длиной 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтеза по Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 100 | 1644 | 164400 | [5 empty] | 1560 | [44 empty] | 900
350 | Пластина большеберцовая проксимальная медиальная правая, 4отв. L-134 | Пластина большеберцовая проксимальная медиальная правая - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-134мм, ширина пластины в диафизарной части 15мм, в эпифизарной 34мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью и улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Эпифизарная часть пластины т-образной смещённой в лево формы. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 20мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 10мм, 50мм и 70мм от края диафизарной части пластины, и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 50мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Диафизарная часть пластины изогнута под углом 8° по радиуису R300 перпендикулярно отверстий. Перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 22мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 5 | 193804 | 969020 | [5 empty] | 181125
351 | Пластина большеберцовая проксимальная медиальная левая, 4отв. L-134 | Пластина большеберцовая проксимальная медиальная левая - используется при многооскольчатых переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая. Толщина пластины 4мм. Длина пластины L-134мм, ширина пластины в диафизарной части 15мм, в эпифизарной 34мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью и улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Эпифизарная часть пластины т-образной смещённой в лево формы. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 20мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 10мм, 50мм и 70мм от края диафизарной части пластины, и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 50мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4мм. Диафизарная часть пластины изогнута под углом 8° по радиуису R300 перпендикулярно отверстий. Перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 22мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 5 | 193804 | 969020 | [5 empty] | 181125
352 | Пластина HEPI 2отв.L-12 мм, 16 мм, 20 мм. (для эпифизиодеза) | Пластина HEPI 2отв.L-12 мм, 16 мм, 20 мм - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластин L-23мм, 27мм, 31мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 100 | 48000 | 4800000 | [5 empty] | 46700
353 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x, 20 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. | Винт канюлированный - Винт длиной 20мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм, диаметром 8мм, под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана, технические нормы: ISO 5832/11. Винт золотого цвета. | шт | 200 | 10500 | 2100000 | [5 empty] | 10000
354 | Сменное лезвие для резания гипса 65 мм | сменное лезвие для резания гипса дисковое 65 мм | шт | 20 | 8436 | 168720 | [5 empty] | 8190
355 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый, PIGTAIL F8 | шт | 5 | 17600 | 88000
356 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый, PIGTAIL F7 | шт | 10 | 17600 | 176000 | [12 empty] | 14000
357 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый, PIGTAIL F6 | шт | 30 | 17600 | 528000 | [12 empty] | 14000
358 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый, PIGTAIL F4 | шт | 30 | 17600 | 528000 | [12 empty] | 14000
359 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый, PIGTAIL F3 | шт | 30 | 17600 | 528000 | [12 empty] | 14000
360 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый, PIGTAIL F5 | шт | 30 | 17600 | 528000 | [12 empty] | 14000
361 | Силиконовый катетер мочевой Rusсh | F 6 | шт | 10 | 7600 | 76000 | [27 empty] | 7600
362 | Силиконовый катетер мочевой Rusсh | F 10 | шт | 10 | 7600 | 76000 | [27 empty] | 7600
363 | Силиконовый катетер мочевой Rusсh | F 8 | шт | 30 | 7600 | 228000 | [27 empty] | 7600
364 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент)PIGTAIL вдвойне выгнутый, PIGTAIL F4 | шт | 8 | 17600 | 140800 | [12 empty] | 14000
365 | Электрохирургическая петля (модель SD-8P-1) | Электрохирургическая петля (модель SD-8P-1) | шт | 2 | 245000 | 490000
366 | Подкладка трикотажная под гипсовый бинт | 5 см мягкая подшинная трубчастая подкладка, не задерживает влагу, помогая повязке быстро высыхать,«дышащий» материал, повторяет контуры тела | м | 9000 | 550 | 4950000
367 | Подкладка трикотажная под гипсовый бинт | 10 см мягкая подшинная трубчастая подкладка, не задерживает влагу, помогая повязке быстро высыхать,«дышащий» материал, повторяет контуры тела | м | 3000 | 550 | 1650000
368 | пластырь-повязка, фиксирующий на нетканой основе, 6х8 см | пластырь-повязка, фиксирующий на нетканой основе, 6х8 см | шт | 50 | 330 | 16500 | [37 empty] | 131 | 150
369 | Пластырь-повязка, фиксирующий на нетканой основе, 10х10 см | пластырь-повязка, фиксирующий на нетканой основе, 10х10 см | шт | 50 | 424 | 21200 | [37 empty] | 267 | 310
370 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогнутый по плоскости | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогнутый ребру; длина 154мм, Материал нержавеющая сталь | шт | 2 | 8000 | 16000 | [50 empty] | 1950
371 | Щипцы ушные для удаления грануляций №1 ИЗ-168 | Щипцы ушные для удаления грануляций №1 ИЗ-168- инстумент отоларинголога для удаления полипов (грануляций) при воспалении ушной полости | шт | 2 | 8200 | 16400
372 | Рулоонный медицинский на нетканной основе пластырь | пластырь фиксирующий нестерильный на нетканой основе 10x1000 см | рулон | 12 | 1533 | 18396
373 | Крючок для удаления инородных тел из носа | Крючок для удаления инородных тел из носа | шт | 1 | 2600 | 2600 | [50 empty] | 1800
374 | Маска небулайзерная для детей (ПВХ) | маска для ингаляции небулайзерная из ПВХ | шт | 50 | 320 | 16000
375 | Протезы для тимпанопластики, частичный, регулируемый | Частичный протез с изменяемой длинной. Материал: Титан. Длина (мм) от 2,00 до 6,00. Стержень: 0.20 мм. Колокольчик наружный: 1.20 мм. Колокольчик внутренний: 1.10 мм | шт | 20 | 190000 | 3800000 |  | 190000
376 | Тимпанальные шунты Tuebingen, внутренний диаметр 1,25 мм | Тимпанальные шунты Tuebingen, внутренний диаметр 1,25 мм | шт | 40 | 20000 | 800000
377 | Дренажные трубочки-шунты (по Reuter Bobbin из титана) для барабанной полости | Материал: Титан. Функциональная длина в (мм) 1,55. Диаметр: 1,25 мм | шт | 30 | 13200 | 396000 |  | 13200
378 | Система имплантации аппарата костной проводимости | Активная имплантируемая система костной проводимостии, полностью имплантируемая под кожу без нарушения целостности кожи в процессе эксплуатации , состоящего из катушки, магнита, демодулятора и FM-передатчика, а также аудиопроцессора | шт | 1 | 5000000 | 5000000
379 | Одноразовый чехол для микроскопа Пентеро mic. Cover zeiss d 6,5-132x380 cm HD | изготовлено из полиэтилена высокой очистки. Материал не содержит латекса. Оболочка снабжена фиксирующей лентой для надежного размещения. Комплектация с линзой HD высокого разрешения, имеющее антибликовое покрытие. | шт | 100 | 12000 | 1200000
380 | Ушные губки | Ушные губки саморасширяющиеся при контакте с жидкостью Мероцель | упаковка | 2 | 80000 | 160000
381 | Набор стерильного белья для отоларингологических операций | Набор стерильного белья для отоларингологических операций с адгезивной пленкой | комплект | 200 | 3800 | 760000
382 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №0 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №0 | шт | 2 | 90000 | 180000
383 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №1 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №1 | шт | 2 | 90000 | 180000
384 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №0 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN № 0 | шт | 2 | 90000 | 180000
385 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №1 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №1 | шт | 2 | 90000 | 180000
386 | Кусачки для антротомии RHINOFORCE | Кусачки для антротомии RHINOFORCE | шт | 1 | 450000 | 450000
387 | Аспирационная трубка | Аспирационная трубка, угловая, с замком LUER, рабочая длина 6 см, внешний диам. 1.0 мм | шт | 2 | 30000 | 60000
388 | Аспирационная трубка | Аспирационная трубка, угловая, с замком LUER, рабочая длина 6 см, внешний диам. 1.5 мм | шт | 2 | 30000 | 60000
389 | Аспирационная трубка | Аспирационная трубка, угловая, с замком LUER, рабочая длина 6 см, внешний диам. 2.0 мм | шт | 2 | 30000 | 60000
390 | Роторасшеритель с языкодержателями №1,№2,№3 | Роторасшеритель DAVIS-BOYLE детский с языкодержателями размером №1,№2,№3 | шт | 5 | 200000 | 1000000
391 | Щипцы для лапчатые, изогнутые | Двойные ложкообразные щипчики по Биннеру , изогнутые под углом 80-90 градусов | шт | 1 | 350000 | 350000
392 | Щипцы для лапчатые, изогнутые | Двойные ложкообразные щипчики по Биннеру , изогнутые под углом 110-120 градусов | шт | 1 | 350000 | 350000
393 | Лампа бактерицидная Philips TUV 30W | Бактерицидная лампа Philips TUV 30W является ртутной газоразрядной лампой низкого давления с трубчатой стеклянной колбой. Мощность лампы 30 Вт. Напряжение лампы 100 В. Ток в лампе 0,37А. УФ-С излучение 12 Вт. Срок полезного использования 9000 ч. Спад светого потока после 5000 ч (%) Форма колбы: Т8 Тип цоколя: G13 Кол-во в упаковке 25 шт. Вес нетто 140г. Диаметр колбы 28 мм. Длина без штрьков 894,6мм. Товар должен быть новым. | шт | 400 | 12000 | 4800000 |  |  |  |  | 5953 | [14 empty] | 8380 | [10 empty] | 5900 | [17 empty] | 7150
394 | Стартер S10 4-65 W ( Philips) | Стартер Philips S10 Ecoclick. Рабочее напряжение 220-240В. Мощность 4-65Вт. Товар должен быть новым. | шт | 500 | 600 | 300000 | [30 empty] | 600
395 | Галогенновая лампа Merivaara 22,8V/40W | Мощность - 40Вт Напряжение - 22,8В Температура цвета - 4300К Срок службы - 1000ч Совместима с медицинскими светильниками Merilux, производства Merivaara. Товар должен быть новым. | шт | 50 | 62000 | 3100000 | [30 empty] | 61500
396 | Папаверин | раствор для инъекций 2% 2 мл | амп | 670 | 29.02 | 19443.4
397 | Амброксол | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл | флак | 61 | 544.57 | 33218.77
398 | Аммиак | раствор для наружного применения 10%-10,0 | фл | 62 | 26.97 | 1672.14
399 | Артикаина гидрохлорид+ эпинефрина гидрохлорид 4% | раствор для подслизистых инъекций в стоматологии 4%, картридж 1,7мл, №50 | уп | 330 | 16371 | 5402430 | [48 empty] | 11050
400 | Атропин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 6900 | 14.45 | 99705
401 | Ацетилцистеин | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг по 3 г | шт | 400 | 34.68 | 13872
402 | Ацикловир | мазь глазная 3% 4,5 г | тюбик | 50 | 2253.94 | 112697
403 | Борная мазь | 1% 400гр | фл | 25 | 2750 | 68750 | [23 empty] | 2348.65 | [22 empty] | 2480
404 | Борно-адреналиновые капли | 10мл | фл | 27 | 900 | 24300 | [23 empty] | 802.5
405 | Борной к-ты спиртовой капли в ухо | 3% 10мл | фл | 62 | 450 | 27900 | [23 empty] | 802.5 | [22 empty] | 420
406 | Буферный раствор | 200мл | фл | 52 | 825 | 42900 | [23 empty] | 749
407 | Вазелин | мазь, 100 гр | фл | 421 | 1100 | 463100 | [23 empty] | 963 | [22 empty] | 960
408 | Витаминные капли | 10 мл стерильные глазные капли | фл | 350 | 770 | 269500
409 | Вода очищенная | 400 мл стерильный | фл | 6714 | 595 | 3994830 | [23 empty] | 438.7 | [22 empty] | 530
410 | Глицерин стерильный | 10 мл | фл | 164 | 350 | 57400 | [23 empty] | 320 | [22 empty] | 318
411 | Глицерин стерильный | 100 мл | фл | 44 | 925 | 40700 | [23 empty] | 834.6 | [22 empty] | 820
412 | Глюкоза | 20% 200 стерильная мл | фл | 2010 | 760 | 1527600 | [23 empty] | 642
413 | Глюкоза | 20% 10 мл глазные капли стерильные | фл | 350 | 735 | 257250 | [23 empty] | 642
414 | Дексаметазон | мазь офтальмологическая по 3,5 г | фл | 10 | 667.29 | 6672.9
415 | Дексаметазон и Тобрамицин | мазь офтальмологическая по 3,5 г | уп. | 20 | 934.2 | 18684
416 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные, суспензия по 5 мл | фл | 100 | 169.34 | 16934
417 | Декспантенол | гель глазной 5% 10г | тюбик | 50 | 2198.16 | 109908
418 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл | фл. | 11890 | 119.34 | 1418952.6
419 | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 200 мл | фл. | 4395 | 166.74 | 732822.3
420 | Диклофенак | капли глазные 1 мг/мл, 5 мл | фл | 10 | 135.01 | 1350.1
421 | Дипиридамол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | табл | 500 | 13.46 | 6730
422 | Добутамин | раствор для инъекций 250 мг /20,0 мл | ампула | 50 | 1005.8 | 50290 | [43 empty] | 1000
423 | Жировая эмульсия | эмульсия для внутривенных инфузий 10 % 500 мл | фл | 3 | 1426.55 | 4279.65
424 | Жировая эмульсия | эмульсия для внутривенных инфузий, 20% 500 мл | фл | 70 | 3247.45 | 227321.5
425 | Жировая эмульсия | эмульсия для внутривенных инфузий, 20% 250 мл | фл | 350 | 2586.19 | 905166.5
426 | Иммунные сыворотки | Сыворотка против ядов змей гюрзы,эфы,кобры моновалентных и поливалентных лошодиных очищенных концентрированных жидких.В кортонную коробку должна быть вложена 1ампула с сывороткой и инструкцией по применению. | амп | 2 | 171200 | 342400
427 | Иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgA + IgM] | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл- 50 мл | фл | 33 | 74609.17 | 2462102.61
428 | Йод, калия йодид, глицерин, вода | Люголя раствор 25 мл | шт | 12 | 520 | 6240 | [23 empty] | 518 | [22 empty] | 460
429 | Калия йодида | 3%- 200 мл | фл | 104 | 1225 | 127400 | [23 empty] | 1016.5
430 | Калия перманганата | 5% 10,0 мл | фл | 4 | 375 | 1500 | [23 empty] | 375
431 | Калия перманганата навеска | 0,04 гр | фл | 5 | 375 | 1875 | [23 empty] | 375
432 | Калия хлорида | 7.5% 50 мл стерильный раствор | фл | 1642 | 600 | 985200 | [23 empty] | 540.35
433 | Кальция хлорид | 2 % р-р кальция хлорида 200,0 | фл | 6 | 820 | 4920 | [23 empty] | 820
434 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | ампула | 3552 | 43.63 | 154973.76
435 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | амп | 1000 | 22.68 | 22680
436 | Кальция глюконат | таблетки 500мг | табл | 8600 | 1.8 | 15480
437 | Кальция хлорида | 3%- 200 мл раствор | фл | 342 | 870 | 297540 | [23 empty] | 802.5 | [22 empty] | 820
438 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | Аминовен Инфант раствор для инфузий 10% по 100 мл | фл. | 30 | 7447 | 223410 | [7 empty] | 7070
439 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | Аминоплазмаль раствор для инфузий, 0,1, 500 мл | фл | 375 | 964.78 | 361792.5 | [48 empty] | 885
440 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% по 10 мл | фл | 55 | 174.8 | 9614
441 | Левомеколь | 100 г мазь для наружного применения | уп | 982 | 1560 | 1531920 | [23 empty] | 1391
442 | Левомеколь | 500 г мазь для наружного применения | уп | 224 | 6600 | 1478400 | [23 empty] | 5885
443 | Линезолид | раствор для инфузий 2мг/мл 300мл | фл | 10 | 13941.03 | 139410.3 | [42 empty] | 13941
444 | Линкомицин | раствор для инъекций 30 % 1,0 | амп | 380 | 23.42 | 8899.6
445 | Магния сульфата | 3%- 100 мл раствор | фл | 20 | 655 | 13100 | [23 empty] | 655
446 | Мепивакаин 3% 1,7 мл | раствор для подслизистых инъекций в стоматологии 3%, картридж 1,7мл, №50 | уп | 160 | 16371 | 2619360
447 | Натрий уксуснокислый, натрия хлорид | раствор для инфузий 200мл (Дисоль) | фл. | 1706 | 116.84 | 199329.04
448 | Натрия бромид | 3% 200 мл для внутреннего применения | фл | 392 | 1100 | 431200 | [23 empty] | 963.5 | [22 empty] | 920
449 | Натрия гидрокарбонат | 4% 200 мл Стерильный раствор | фл | 120 | 820 | 98400 | [23 empty] | 749
450 | Натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | амп | 500 | 137.52 | 68760
451 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100 мл | фл | 40000 | 67.18 | 2687200
452 | Натрия хлорид | 10% 200 мл Стерильный раствор | фл | 1716 | 760 | 1304160 | [23 empty] | 642
453 | Натрия хлорид | 0,9% 5000 мл | фл | 60 | 1800 | 108000 | [23 empty] | 1605
454 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250 мл | фл | 36000 | 77.13 | 2776680
455 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий по 200 мл (Трисоль) | фл. | 770 | 511.46 | 393824.2
456 | Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | раствор для инфузий 200мл (Ацесоль) | флак | 570 | 406.6 | 231762
457 | Никотиновая кислота | раствор для инъекций 1%, 1 мл | ампула | 740 | 36.86 | 27276.4
458 | Оксиметазолин | Спрей назальный, 0.5 мг/г, 10 г | фл | 400 | 327.74 | 131096
459 | Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | (Октаплекс)лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ | фл | 2 | 111108.02 | 222216.04 | [29 empty] | 109213.63
460 | Папаверина г/х | 1% 100 мл | фл | 112 | 1000 | 112000 | [23 empty] | 856
461 | Парафин | вещество белого цвета с молекулярной массой 300—450, в расплавленном состоянии обладает малой вязкостью. | кг | 40 | 3000 | 120000
462 | Пергидроля | 27.5%- 400 мл раствор | фл | 26 | 1450 | 37700 | [23 empty] | 1177 | [22 empty] | 1320
463 | Перекись водорода | 3%-200 мл раствор | фл | 520 | 590 | 306800 | [23 empty] | 535 | [22 empty] | 535
464 | Перекись водорода | 3%-100 мл раствор | фл | 1904 | 380 | 723520 | [23 empty] | 360 | [22 empty] | 210
465 | Перекись водорода | 3%-400 мл раствор | фл | 12 | 790 | 9480 | [23 empty] | 790 | [22 empty] | 698
466 | Перекись водорода | 6%-200 мл раствор | фл | 1000 | 685 | 685000 | [23 empty] | 642 | [22 empty] | 620
467 | Перекись водорода | 6%-400 мл раствор | фл | 1106 | 1280 | 1415680 | [23 empty] | 920 | [22 empty] | 1120
468 | Перметрин | раствор для наружного применения 0,5% 60мл | флакон | 30 | 833.39 | 25001.7
469 | Пирантел | таблетки 250мг | таб | 282 | 107.71 | 30374.22
470 | Полиглюкин для лабораторных целей | Полиглюкин 33% 10 мл для лабораторных целей | флакон | 3 | 535 | 1605
471 | Порошки верошпирон | 0,001 с глюкозой 0,2 №30 | уп | 10 | 3600 | 36000 | [23 empty] | 3000
472 | Порошки фенобарбитал | 0,005 с глюкозой 0,2 Dtd №20 | уп | 10 | 3210 | 32100
473 | Прокаин | 0,25% 200 мл Стерильный раствор | фл | 4380 | 600 | 2628000 | [23 empty] | 535
474 | Прокаин | 2% 100 мл Стерильный раствор | фл | 858 | 640 | 549120 | [23 empty] | 535
475 | Прокаин | 2% 200 мл Стерильный раствор | фл | 672 | 800 | 537600 | [23 empty] | 760
476 | Прокаин | стерильный 1% 50мл | фл | 24 | 520 | 12480 | [23 empty] | 520
477 | Прокаин | стерильный 2% 50мл | фл | 24 | 530 | 12720 | [23 empty] | 530
478 | Прокаин | стерильный 3% 100мл | фл | 52 | 740 | 38480 | [23 empty] | 690
479 | Протаргола | 1%-10мл Р-р капли в нос | фл | 60 | 640 | 38400 | [23 empty] | 595 | [22 empty] | 589
480 | Протаргола | 2%-10мл раствор | фл | 110 | 850 | 93500 | [23 empty] | 845 | [22 empty] | 798
481 | Салициловая мазь | 40% 100 гр | фл | 14 | 2525 | 35350 | [23 empty] | 2490 | [22 empty] | 2320
482 | Сложная мазь с тетрациклином | 10 гр | фл | 232 | 1170 | 271440 | [23 empty] | 1150
483 | Соляно-щелочной раствор | 200 мл раствор | фл | 260 | 970 | 252200 | [23 empty] | 860
484 | Тиамина гидрохлорид | раствор для инъекций 5%, 1мл | ампула | 3000 | 10.98 | 32940
485 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1мл | ампула | 3000 | 119.75 | 359250
486 | Тропикамид | 0,5%10мл глазные капли | фл. | 84 | 433.93 | 36450.12
487 | Тропикамид | 1 %10мл глазные капли | фл | 5 | 761.96 | 3809.8
488 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | амп | 6000 | 95.65 | 573900
489 | Фолиевая кислота | таблетка, 1 мг | таблетка | 100 | 1.9 | 190
490 | Формалина | 10%- 400 мл раствор | фл | 234 | 1800 | 421200 | [23 empty] | 1500 | [22 empty] | 1660
491 | Формалина | 40% -400 мл раствор | фл | 6 | 2700 | 16200 | [23 empty] | 2700 | [22 empty] | 2420
492 | Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/мл 10 мл | фл | 5 | 369.91 | 1849.55
493 | Эуфиллин | 2 % 200 мл | фл | 186 | 1600 | 297600 | [23 empty] | 1595
494 | Проксиметакаин | 0,5% 15 мл капли глазные | фл | 24 | 2696.4 | 64713.6
495 | Аргосульфан крем | 40г | туба | 10 | 2321.9 | 23219
496 | Сульфадиозин серебра | крем 1% 50г | шт | 250 | 1599.65 | 399912.5
497 | Пентоксифиллин | раствор дя инъекций 2 % 5,0 | ампула | 1000 | 20.33 | 20330
498 | Фитоменодион | Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл | амп | 200 | 142.03 | 28406
499 | Баклосан | 25 мг | табл | 530 | 218.28 | 115688.4
500 | Клоназепам | 2мг | табл | 300 | 29.17 | 8751
| Ацетилцистеин | Раствор для инъекций 100 мг/мл 3 мл | амп | 220 | 1000 | 220000
502 | Ганцикловир | 500мг | флакон | 31 | 31030 | 961930 | [43 empty] | 28000
503 | Неоцитотек | 1000МЕ/10мл | флакон | 20 | 54570 | 1091400
504 | Нистатин | таблетки,покрытие пленочкой оболочкой 500000ЕД | таб | 100 | 10.22 | 1022
505 | Атенатив 500МЕ | раствор для в/в введения | фл | 2 | 100000 | 200000
506 | Пиперациллин, тазобактам | порошок для инъекцй 4,5 гр №1 | фл | 40 | 2294.56 | 91782.4
507 | Фуросемид | таблетка 40мг | табл | 1000 | 1.07 | 1070
508 | Бария сульфат | Бар-випс 100 гр порошок | уп | 500 | 1320 | 660000
| Итого: |  |  |  |  | 271717598.7
Место поставки - г.Нур-Султан, пр. Р.Кошкарбаева, 64, аптека
Срок поставки согласно графику.
Решила:
На основании пункта 100 настоящих Правил победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение; В случаях преставления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого предоставлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа. "Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от04 июня 2021 года №375 принято решение осуществить закупки и признать победителем по лоту:
Лоты: 1,46,84,109,151,178,225,226,227,228,283,284,285,286,287 закупить в ТОО "SUNMEDICA" г. Нур-Султан, ул. Майлина 4/1,п.3, офис 107. Сумма договора состовляет 1 377 380 (один миллион триста семьдесят семь тысяч триста восемьдесят) тенге.
Лоты: 2,10,12,43,147,216 закупить в ТОО "РОСФАРМА" г. Нур-Султан, ПЕР. Шынтас 2/1. Сумма договора состовляет 254 020 (двести пятьдесят четыре тысячи двадцать) тенге.
Лоты: 3,101,106,182,229 закупить в ТОО "Гелика" г.Петропавловск, ул. Маяковского, 95. Сумма договора составляет 5 113 460 (пять миллионов сто триннадцать тысяч четыреста шестьдесят) тенге.
Лоты:4,65,66,127,145,146 закупить в ТОО "AUM+" г. Нур-Султан, ул. Мәриям Жагорқызы 21. Сумма договора состовляет 4 146 000 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч) тенге.
Лоты: 5,42,62,63,103,104,105,107,108,193,200 закупить в ТОО "БионМедСервис" г.Караганда, пр-т Строителей, Стр.6. Сумма договора состовляет 642 502(шестьсот сорок две тысячи пятьсот два) тенге.
Лот: 9,58,59,133,393,394,395 закупить в ИП "San-Med Service" Карагандинская обл. г.Темиртау,пр. Металлургов, 32/1 . Сумма договора состовляет 6 854 000 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) тенге.
Лоты: 14,17,82,89,137,210,443 закупить в ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова 333/1. Сумма договора состовляет 890 996 (восемьсот девяноста тысяч девятьсот девяноста шесть) тенге.
Лот:22 закупить в ТОО "Теникс-СК" г. Петропавловск, ул. Жамбыла 249. Сумма договора состовляет 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) тенге.
Лоты:97,306 закупить в ПК "ДиАКиТ" г.Караганда, Октябрьский р-он, м-н 19, стр. 40А. Сумма договора состовляет 78 200 (семьдесят восемь тысяч двести) тенге.
Лоты: 25 закупить в ТОО "БатысИнвест" г.Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 47-201. Сумма договора состовляет 946 000 (девятьсот сорок шесть тысяч) тенге.
Лоты:27,32,47,49,51,52,119,123,126,179,191,243-245,291,295,299,301,302 закупить в ТОО "Луч1" гАлматы, ул. Досмухамедова, 31/35. Сумма договора состовляет 1 179 002 (один миллион сто семьдесят девять тысяч два) тенге.
Лоты: 30,31,189,190 закупить в ТОО "БарысМедСнаб" г.Нур-Султан, ул. Янушкевич 1. Сумма договора состовляет 405 105 (четыреста пять тысяч сто пять) тенге.
Лоты: 33,34,99,128,129,176,213,215 закупить в ТОО "Формат-НС" г. Нур-Султан, пр. Сарыерка 31/2, ВП-24. Сумма договора состовляет 5 104 350 (пять миллионов сто четыре тысячи триста пятьдесят) тенге
Лоты: 41,53,64,91,124,136,152,224,281,282,399,439 закупить в ТОО "Ангрофарм-НС" г.Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік 12/1, ВП2, Сумма договора состовляет 6 065 795 (шесть миллионов шестьдесят пять тысяч семьсот девяноста пять) тенге.
Лоты: 44,48,50,90,92,110,111,121,194,204,206-209,211,212,214,218-220,223,289,349,370,373 закупить в ТОО "Эль-Фарм" г.Алматы, пр.Райымбек, д.496,10. Сумма договора состовляет 3 497 940 (три миллиона четыреста девяноста семь тысяч девятьсот сорок) тенге.
Лоты: 54,55,56,57,69,71,166,167,168,169,170,175 закупить в ТОО "Перформер Компани" г. Нур-Султан, ул. Есенберлина, 16А,к.70. Сумма договора состовляет 7 531 350 (семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят) тенге.
Лоты: 61,75,78,77,93,94,192,294 закупить в ТОО "Альянс" г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2. Сумма договора состовляет 2 011 510 (два миллиона одиннадцать тысяч пятьсот десять) тенге
Лоты: 67,201,202 закупить в ТОО "АстаМед" г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик д.25, офис 217. Сумма договора состовляет 1 617 500 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч пятьсот) тенге.
Лот: 68 закупить в ТОО "T.T-Pharm" г. Нур-Султан, ул. Сарыарка, 17 кв.71. Сумма договора состовляет 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) тенге.
Лоты: 70,361,362,363 закупить в ТОО "Medicalmarketing group KZ" г. Алматы, ул. Луганского 54В. Сумма договора состовляет 3860 000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) тенге
Лоты: 72,356,357,358,359,360,364 закупить в ТОО "Dariya medica" г. Алматы. Ул. Зенкова, 86, кв. 60. Сумма договора состовляет 2 968 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге.
Лоты: 73,74,87,187 закупить в ТОО "Биолик" г. Петропавловск, ул. Егемен Казахстан, д. 20. Сумма договора состовляет 5 484 760 (пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят) тенге.
Лоты: 76,79,138,156,157 закупить в ТОО "САПА Мед Астана" г. Нур-Султан ул. Жубанова 23/1. Сумма договора состовляет 1 881 000 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча) тенге.
Лоты: 80,81 закупить в ТОО "Clever Medical" Алматинская обл. Карасайский р-он, с. Кокузек, стр. 433. Сумма договора состовляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге.
Лоты: 83,85,86,95,96 закупить в ТОО "Q Product" г.Нур-Султан пер. Балкаш 23/1 кв.1. Сумма договора состовляет 8 925 400 (восемь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч четыреста) тенге.
Лоты: 88,153,173,174,197 закупить в ТОО "Profimed AST" г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Мәскеу, д.21/1. Сумма договора состовляет 301 552 (триста одна тысяча пятьсот пятьдесят два) тенге
Лоты: 112,113,114,115,116,117 закупить в ТОО "БМ plus KZ" г.Шымкент, ул. Искра 57. Сумма договора состовляет 3 827 500 (три миллиона восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) тенге.
Лоты: 130,131,132,134,135,280 закупить в ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" г. Нур-Султан, пр. Кпабанбай батыра, 46Б, нп 2. Сумма договора состовляет 2 517 780 (два миллиона пятьсот семнадцать тысяч семьсот восемьдесят) тенге
Лоты: 139,141,142,143,144 закупить в ТОО "ФАРМ-ЛИГА" г. Петропавловск, ул. К. Сутюшова д.43, кв.5. Сумма договора состовляет 1 277 633 (один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать три тысячи) тенге пять тиын.
Лот: 140,186,196 закупить в ТОО "Арша" г.Кокшетау, мкр. Васильковский 12 "а". Сумма договора состовляет 4 188 400(четыре миллиона сто восемьдесят восемь тысяч четыреста) тенге.
Лот: 150,177 закупить в ТОО "Med ESK" г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сауран 3/1 кв 326. Сумма договора состовляет 5 466 000 (пять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) тенге.
Лот: 154 закупить в ТОО "Import MT" г.Нур-Султан, ул. Брусиловского 24/1. Сумма договора состовляет 277 035 (двести семьдесят семь тысяч тридцать пять) тенге.
Лот:205 закупить в ТОО "BR Medical" г. Алматы,пр. Гагарина 10-29. Сумма договора состовляет 391 500 (триста девяноста одна тысяча пятьсот) тенге.
Лот: 221,222,251-260,262-265,288,311-348,350-354 закупить в ТОО "Арех Со" г. Алматы, мкр. Нур-Алатау, ул. Е. Рахмадиева д.35. Сумма договора состовляет 50 039 390 (пятьдесят миллионов тридцать девять тысяч триста девяноста) тенге.
Лот: 230 закупить в ТОО "ДИВЕС" г. Алматы, ул. Гоголя 89А, офис 104. Сумма договора состовляет 76 800 (семьдесят шесть тысяч восемьсот) тенге.
Лоты: 246,247,274 закупить в ТОО "Farm Alliance" г. Алматы, мкр. Самгау, ул.Кокорай 2/2 офис 237. Сумма договора состовляет 194 300 (сто девяноста четыре тысячи триста) тенге.
Лот:375 377 закупить в ТОО "Рамтэк" г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сығанақ зд/43, н/п/ 9б. Сумма договора состовляет 4 196 000 (четыре миллиона сто девяноста шесть тысяч) тенге.
Лоты: 368,369 закупить в ИП "Ткачева" г.Караганда, ул.Абая 55. н.п. 1. Сумма договора состовляет 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) тенге
Лоты: 403,404,406,409,412,413,429-433,437,441,442,445,449,452,453,460,462,463,467,471,473-478,482,483,490,493 закупить в ТОО "Terra Pharm" г.Нур-Султан, ул Жургенова д.18/2. Сумма договора состовляет 15 805 152 (пятнадцать миллионов восемьсот пять тысяч сто пятьдесят два) тенге.
Лоты: 405,407,410,411,428,448,464,465,466,479,480,481,491 закупить в ТОО "СУЛТАН" Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Еркин, ул. Б.Момышулы, 5. Сумма договора сстовляет 2 082 928 (два миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге.
Лоты: 422,502 закупить в ТОО "ИНТЕРФАРМСЕРВИС" Алматинская область, п. Ынтымак, ул. Толе Би, 18. Сумма договора состовляет 918 000 (девятьсот восемнадцать тысяч) тенге.
Лот: 438 закупить в ТОО "Абзал Алем" г. Алматы, мкр. Самал-2, 33А, к. 278. Сумма договора состовляет 212 100 (двести двеннадцать тысяч сто) тенге.
Лот: 459 закупить в ТОО "PharmStock Medicines.KZ" г. Алматы, Ул. Ходжанова 55-9. Сумма договора состовляет 218 427 (двести восемнадцать тысяч четыреста двадцать семь) тенге 26 тиын.
Лоты: 6,7,8,10,13,15,16,18,19,20,21,23,24,26,28,29,35-40,45,60,98,100,102,118,120,122,125,148,149,155,158-165,171,172,180,181,183-185,188,195,199,198,203,217,231-242,248-250,261,266-273,275-279,290,292,293,296-298,300,303-305,307-310,365-367,371,372,374,376,378-392,396-398,400-402,408,414-421,423-427,434-436,438,440,444,446,447,450,451,454-458,461,468-470,472,484-489,492,494-501,503-508 согласно пункту 101 признать несостоявшимися ввиду отсутствия ценовых предложений.
| Заместитель директора по медицинской части: | [53 empty] | Калимкулов А.М.
| Заместитель директора по по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию: | [53 empty] | Ашимханов А.Н.
| Главная медицинская сестра: |  |  | Калменбаева Б.Е.
| Заведующая аптеки: |  |  | Горчикова Л.И.
| Руководитель юридического отдела : |  |  | Ескенов Е.Е.
| Секретарь: |  |  | Маханбеталиев С.М.