## Лист1
г. Астана пр. Р.Кошкарбаева 64
| ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" акимата города Астана | [37 empty] | Директор
№ 2 от 03.02.2023 года к объявлению № 3 от 26.01.2023 года | [38 empty] | Кулушева Г.Е ______________ |  | Директор
Протокол по закупу способом запроса ценовых предложений в связи с имеющейся необходимостью, на основании заявки на лекарственные средства и
медицинские изделия, фармацевтические услуги на основании постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий
№ | Наименование (МНН) | Краткая характеристика (описание) товаров | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге
[7 empty] | ТОО "Dariya Medica" 30.01.2023 год 14:38 | ТОО "Эль Фарм" 30.01.2023 год 14:40 | ТОО "Рамтэк" 30.01.2023 год 16:22 | ТОО "Арша" 31.01.2023 год 10:18 | ТОО "GroMax" 31.01.2023 год 10:51 | ТОО "Абзал Алем" 31.01.2023 год 13:00 | ТОО "Бион Мед Сервис" 01.02.2023 год 08:13 | ТОО "Importt MT" 01.02.2023 год 12:07 | ТОО "Sunmedica" 01.02.2023 год 12:10 | ТОО "Росфарм" 01.02.2023 год 12:44 | ТОО "А-37" 01.02.2023 год 13:40 | ПК"Витанова" 01.02.2023 год 14:13 | ТОО "Атлант Компани" 01.02.2023 год 15:11 | ТОО "Альянс" 01.02.2023 год 15:12 | ИП "Тукешев А.К" 01.02.2023 год 16:32 | ТОО "Kaz Pharma" 02.02.2023 год 08:54 | ИП "Lana" 02.02.2023 год 10:18 | ТОО "Сапа Мед Астана" 02.02.2023 год 12:07 | ТОО "Эмми Дента" 02.02.2023 год 13:05 | ТОО "San Med Service" 02.02.2023 год 13:40 | ТОО "Apex Co" 02.02.2023 год 13:45 | ТОО "Мерусар и К" 02.02.2023 год 14:15 | ТОО "One Med" 02.02.2023 год :62 | ТОО "Казахстан Мед Дэх" 02.02.2023 год 15:05 | ТОО "Medintel Company" 02.02.2023 год 15:22 | ТОО "Amir Pro" 02.02.2023 год 15:34 | ТОО "Батыс Инвест" 02.02.2023 год 15:54 | ТОО "Альянс Фарм" 02.02.2023 год 16:00 | ТОО "Ренисан" 02.02.2023 год 16:10 | ТОО "Нур М" 03.02.2023 год 09:22 | ТОО "Экспомед" 03.02.2023 год 10:50 | ТОО "SMGlobal.kz" 03.02.2023 год 11:03 | ТОО "Гелика" 03.02.2023 год 11:04 | ТОО "Tarlan International" 03.02.2023 год 12:11 | ТОО "АнгроФарм НС" 03.02.2023 год 12:13 | ТОО "Glebus medical" 03.02.2023 год 12:15
1 | Атропин | раствор для инъекций 1 мг/мл | ампула | 7000 | 46.44 | 325080
2 | Ацетилцистеин | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг по 3 г | шт | 100 | 55 | 5500
3 | Ацетилцистеин | Раствор для инъекций 100 мг/мл 3 мл | амп | 50 | 508.33 | 25416.5
4 | Баклосан | 25 мг | табл | 500 | 75.13 | 37565
5 | Ганцикловир | 500мг | флакон | 10 | 17960.71 | 179607.1
6 | Дексаметазон и Тобрамицин | мазь офтальмологическая по 3,5 г | уп. | 10 | 1472.84 | 14728.4
7 | Жировая эмульсия | эмульсия для внутривенных инфузий, 20% 250 мл | фл | 350 | 2767.22 | 968527
8 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | ампула | 2540 | 130 | 330200
9 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | амп | 1000 | 96 | 96000
10 | Кальция глюконат | таблетки 500мг | табл | 500 | 7.07 | 3535
11 | Клоназепам | 2мг таблетка | табл | 390 | 47.5 | 18525
12 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | Аминовен Инфант раствор для инфузий 10% по 100 мл | фл. | 30 | 6960.49 | 208814.7 | [5 empty] | 6960
13 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | Аминоплазмаль раствор для инфузий, 0,1, 500 мл | фл | 350 | 2577.08 | 901978
14 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% по 10 мл | фл | 30 | 343.47 | 10304.1
15 | Мепивакаин 3% 1,7 мл | раствор для подслизистых инъекций в стоматологии 3%, картридж 1,7мл, №50 | уп | 172 | 27285 | 4693020 | [18 empty] | 26500
16 | Натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | амп | 500 | 201.74 | 100870
17 | Натрия хлорид | 0,9% 5000 мл раствор не стерильный | фл | 60 | 1717.35 | 103041
18 | Оксиметазолин | Спрей назальный, 0.5 мг/г, 10 г | фл | 500 | 552.83 | 276415 | [27 empty] | 551
19 | Парафин | вещество белого цвета с молекулярной массой 300—450, в расплавленном состоянии обладает малой вязкостью. | кг | 50 | 3000 | 150000
20 | Перметрин | раствор для наружного применения 0,5% 60мл | флакон | 125 | 1548.02 | 193502.5
21 | Пиперациллин, тазобактам | порошок для инъекцй 4,5 гр №1 | фл | 40 | 2247 | 89880
22 | Пирантел | таблетки 250мг | таб | 270 | 325.22 | 87809.4 | [9 empty] | 223 | [17 empty] | 254
23 | Проксиметакаин | 0,5% 15 мл капли глазные | фл | 24 | 2371.51 | 56916.24
24 | Тропикамид | 0,5%10мл глазные капли | фл. | 84 | 978.9 | 82227.6 | [9 empty] | 640
25 | Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | (Октаплекс)лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ | фл | 2 | 158354.29 | 316708.58
26 | Фенобарбитал | таблетки 100 мг | табл | 10 | 8.49 | 84.9
27 | Фитоменодион | Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл | амп | 200 | 142.03 | 28406
28 | Фуросемид | таблетка 40мг | табл | 20 | 3.77 | 75.4
29 | Ципрофлоксацин | капли ушные 3 мг/мл 10 мл | фл | 150 | 1586.09 | 237913.5
30 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый, F7 | шт | 10 | 14980 | 149800 | 14400
31 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый, F6 | шт | 25 | 14980 | 374500 | 14400
32 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый, F4 | шт | 40 | 14980 | 599200 | 14400
33 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый, F3 | шт | 38 | 14980 | 569240 | 14400
34 | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый | Набор для внутреннего дренирования мочевых путей. (Стент) вдвойне выгнутый, F5 | шт | 35 | 14980 | 524300 | 14400
35 | Ножницы для разрезания повязок, с пуговкой, горизонтально- изогнутые | Размер 300 мм, Угол изгиба рабочей части - 23 град | шт | 30 | 2621.5 | 78645
36 | ID-Карты для типирования по системе АВО/D обратным методом : ID-Card Diaclon АВО//D +Reverse Grouping 4x12 | Набор идентификационных карт для определения группы крови по системе АВО(прямым и обратным методом) и резус-принадлежности, каждая ID-карта содержит моноклональные антитела анти-А, анти-В и анти-D в гелевой среде, набор состоит 48карт BIO-RAD. | уп | 8 | 117700 | 941600
37 | RPR-Carbon-DAC-тест для обнаружения сифилиса методом аглютинации с кардиолипиновы антигеном | RPR-реагент 1*10,0мл , RPR-позитив контроль 1*0,5мл , RPR-негатив контроль 1*0,5мл | флакон | 8 | 22000 | 176000 |  |  |  | 12180 |  |  | 19800 | [11 empty] | 20000 | [6 empty] | 16400 | 11400 |  |  |  | 17000
38 | Азур по Романовскому | краска для мазков крови (1литр) | фл | 10 | 7100 | 71000
39 | Антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 20см*50см | Антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Содержит сульфат серебра не менее 1,2 мг/кв. см. для создания эффективного антибактериального барьера и снижения в ране активности широкого спектра патогенных микроорганизмов (бактерий и грибков), за счет чего также должен снижаться запах из раны. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Должна хорошо повторять контуры тела для обеспечения поглощение жидкости, удержания ее внутри повязки и предупреждения развития мацерации. Покрытие из мягкого силикона не должно допускать прилипания к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивать бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; эластичная, абсорбирующая прокладка серого цвета из полиуретановой пены, содержащей серебро и активированный уголь; наружная пленка, проницаемая для испарений и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 5,7г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений не менее 11,0г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 20Х50 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 2 лет. | шт | 10 | 12711.6 | 127116
40 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага имеет толщину 40мкм – это тонкая, но прочная основа, которая с обеих сторон покрыта жидкий краской. Она исключает возможность проявления ложных и смазанных контактных пунктов при проверке окклюзии, обеспечивая точные, четкие цветные отпечатки. Артикуляционная бумага без затруднений накладывается на зубную поверхность и не требует применения специальных фиксирующих вилок и пинцетов. С помощью такой бумаги врач может сразу распознать, какая из сторон предпочитается при акте жевания. Жидкокрасочное покрытие с особенной степенью надежности выделяет все окклюзионные контакты даже на смоченных слюной золотых, керамических и полированных металлических и пластмассовых поверхностях. Такая бумага особенно хорошо подходит для двухцветной демонстрации статической динамической окклюзии | шт | 5 | 7062 | 35310 | [18 empty] | 7000
41 | Бумага для отоакустической эмиссии, 55мм | Бумага для отоакустической эмиссии, 55мм | шт | 10 | 2354 | 23540
42 | Бумага для спирографа ВТL-80 Spiro | 112мм25м | шт | 15 | 700 | 10500
43 | Бумага крепированная | для паровой и газовой стерилизации 60*60 см №500 | упаковка | 24 | 23174.86 | 556196.64 | [23 empty] | 23174.86
44 | Бумага крепированная | для паровой и газовой стерилизации 75*75 см № 250 | упаковка | 30 | 18784.92 | 563547.6 | [23 empty] | 18784.92
45 | Бумага крепированная | для паровой и газовой стерилизации 100*100 см №250 | упаковка | 30 | 32367 | 971010 | [23 empty] | 32367
46 | Бумага УЗИ для видеопринтера SONY UUP | 110 мм*20 м | шт | 600 | 3000 | 1800000 | [28 empty] | 2950
47 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная | кг | 3 | 2000 | 6000
48 | Бутыль из темного стекла с притертым горлышком 2 литра | Флакон из темного стекла с притертым горлышком 2 литра | шт | 7 | 15000 | 105000 | [25 empty] | 14400
49 | Бутыль из темного стекла с притертым горлышком 5 литров | Флакон из темного стекла с притертым горлышком 5 литров | шт | 5 | 15000 | 75000 | [25 empty] | 14400
50 | Вата нестерильная 100 гр | одноразовая нестерильная | уп | 10000 | 184.04 | 1840400
51 | Взрослый тонометр с взрослым манжетом для АД | взрослый тонометр с взрослым манжетом для АД | шт | 12 | 10000 | 120000 |  |  |  | 4440 | [5 empty] | 9100 | [24 empty] | 6160
52 | Воронка ушная | никелированная, диаметром 3 мм | шт | 25 | 1048.6 | 26215 |  | 850
53 | Воронка ушная | никелированная, диаметром 4 мм | шт | 10 | 1048.6 | 10486 |  | 1020
54 | Воск костный | Воск костный 2,5 г | шт | 60 | 1369.6 | 82176 | [32 empty] | 1318
55 | Вяжущее средство стоматологическое д/обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении | Капрамин Вяжущее средство стоматологическое д/обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении, фл-30мл | фл | 5 | 1059.3 | 5296.5
56 | Гель SPG для подготовки кожи для обеспечения хорошего контакта электродов для Аудиометрического модуля регистрации вызванных потенциалов ЕР25, 114гр | Гель улучшает качество записи биопотенциалов за счет снижения сопротивления кожи путем ее обработки перед проведением исследования, может использоваться перед установкой поверхностных электродов всех типов, 114гр | тюбик | 6 | 6000 | 36000
57 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ 5 литров | канистра | 51 | 3188.6 | 162618.6
58 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ 250 мл | фл | 15 | 625.95 | 9389.25 | [32 empty] | 548
59 | Гемостаб | Кровоостанавливающая жидкость | фл | 20 | 3500 | 70000
60 | Гладилка серповидная стоматологическая | Инструмент предназначен для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. Длина — 158 мм, две рабочие части — серповидная и дистальная гладилки. | шт | 40 | 888.1 | 35524
61 | Гладкоствольный соединитель | Гладкоствольный соединитель шарнирный с двойным колпачком Fiip top для проведения санации и бронхоскопии | шт | 65 | 5000 | 325000 | [12 empty] | 2145 | [18 empty] | 1172
62 | Гравитационное устройство для контроля оттока ликвора FV304T | саморегулирующий гравитационный шунт. Это устройство контролирует давление ликвора. | шт | 10 | 270710 | 2707100 | [33 empty] | 270000
63 | Гравитационное устройство для контроля оттока ликвора FV306T | саморегулирующий гравитационный шунт. Это устройство контролирует давление ликвора. | шт | 10 | 270710 | 2707100 | [33 empty] | 270000
64 | Гравитационное устройство для контроля оттока ликвора FV307T | саморегулирующий гравитационный шунт. Это устройство контролирует давление ликвора. | шт | 10 | 270710 | 2707100 | [33 empty] | 270000
65 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 70*50*10мм | шт | 20 | 3000 | 60000
66 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 80*50*10мм | шт | 20 | 3000 | 60000
67 | Губка гемостатическая рассасывающая | 7*5*1см | шт | 25 | 3000 | 75000
68 | Губка гемостатическая рассасывающая | 7*5*0,1см | шт | 20 | 3000 | 60000
69 | Губка гемостатическая рассасывающая | 20*7*0,05,см | шт | 20 | 3000 | 60000
70 | Губковое покрытие для электродов | 10*12см | шт | 100 | 2675 | 267500 | [30 empty] | 2400
71 | Губковое покрытие для электродов | 5*7см | шт | 50 | 2675 | 133750 | [30 empty] | 2400
72 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 1 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 1л | шт | 14 | 4000 | 56000
73 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 10 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 10л . | шт | 48 | 15000 | 720000
74 | ЕДПО 1-02-2 емкость для дезинфекции мед изделии 5 л | Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона, пластины для погружения в раствор лёгких изделий, крышки и карманов (2 шт.). В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости и выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора. На внешней стороне бортиков корпуса имеются две зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации обьём 5л | шт | 13 | 7000 | 91000
75 | Емкость контейнер для сбора использованных шприцев с красной крышкой 1 л | предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца, желтого цвета с красной крышкой пластиковый на 1 литров + наклейка маркировка | шт | 1900 | 240.75 | 457425 | [29 empty] | 187 |  |  |  |  | 196
76 | Емкость контейнер для сбора использованных шприцев с красной крышкой 6 л | предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца, желтого цвета с красной крышкой пластиковый на 6 литров + наклейка маркировка | шт | 13000 | 463.31 | 6023030 | [29 empty] | 417 |  |  |  |  | 448
77 | Емкость контейнер для сбора использованных шприцев с крышкой 10 л | предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца, желтого цвета с красной крышкой пластиковый на 10 литров + наклейка маркировка | шт | 1500 | 895.59 | 1343385 | [29 empty] | 827 |  |  |  |  | 861
78 | Ерш большой для флаконов | не менее 350х100х60 мм бутылочный | шт | 17 | 930 | 15810 | [6 empty] | 650 |  |  | 925 | [15 empty] | 925
79 | Ерш для пробирок | 280*100*25мм для мытья пробирок | шт | 74 | 1200 | 88800 | [6 empty] | 590 |  |  | 962 | [15 empty] | 905
80 | Жгут кровоостанавливающий | Кровоостанавливающий медицинский жгут снабжен удобным механизмом-защелкой, позволяющим одной рукой затянуть, зафиксировать, расстегнуть его или ослабить. | шт | 100 | 684.8 | 68480 |  |  |  | 563 | [5 empty] | 659 | [17 empty] | 627
81 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогнутый по плоскости | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогнутый ребру; длина 154мм, Материал нержавеющая сталь | шт | 5 | 2086.5 | 10432.5 |  | 1950
82 | Зажим типа Москит | Зажим типа Москит изогнутый по плоскости 150 мм 3-34 3-62-2 | шт | 7 | 2000.9 | 14006.3
83 | Защитные очки для лаборанта | прозрачные | шт | 5 | 7000 | 35000 | [9 empty] | 6100
84 | Защитный экран (очки +5 экранов) | Экран защитный для лица с антизапотевающим покрытием, сверхлегкий для эффективной защиты лица Щиток идеально прозрачный и не отражает свет и не желтеет Сверхлегкий и устойчив повреждениям | шт | 4 | 4793.6 | 19174.4
85 | Зеркало стоматологическое с ручкой | Зеркало стоматологическое с ручкой /786-625 + 786-628/ | шт | 20 | 930.9 | 18618
86 | Зонд хирургический пуговчатый | Зонд хирургический пуговчатый диаметром 1,5 мм зонд хирургический пуговчатый двустороний | шт | 18 | 2000.9 | 36016.2 |  | 1000
87 | Игла дентальная | Игла дентальная одноразовая стерильная, размер 30G 0,30*25мм | шт | 13000 | 35 | 455000 | [18 empty] | 35 | [15 empty] | 32
88 | Игла спинальная для региональной анестезии Квинке | стерильная, для проведения проецедур СМЖ размер 18G | шт | 20 | 909.5 | 18190 | [12 empty] | 685 |  |  |  |  | 780
89 | Игла спинальная для региональной анестезии Квинке | стерильная, для проведения проецедур СМЖ размер 20G | шт | 20 | 909.5 | 18190 | [12 empty] | 685 | [11 empty] | 825
90 | Игла спинальная для региональной анестезии Квинке | стерильная, для проведения проецедур СМЖ размер 25G | шт | 10 | 1284 | 12840 | [12 empty] | 1010 | [11 empty] | 1090
91 | Игла-бабочка 23G для взятия анализов крови | Для взятия анализов крови, c луэр -адаптером (с двумя иглами для вены и для пробирки) | шт | 900 | 107 | 96300 | [34 empty] | 64
92 | Иглодержатель | общехирургический 200 мм | шт | 8 | 2632.2 | 21057.6 |  | 2400
93 | Иглодержатель общехирургический | размер 200 мм, нержавеющая сталь | шт | 50 | 2632.2 | 131610 |  | 2400
94 | Иглодержатель прямой, с насечкой | общехирургический 145 мм | шт | 100 | 5500 | 550000 |  | 3500
95 | Иглы для расширения корневых каналов | Иглы для расширения №20, №25 Для обработки корневых каналов | уп | 20 | 25.68 | 513.6
96 | Иглы для расширения корневых каналов | Иглы для расширения №10,№15 Для обработки корневых каналов | уп | 20 | 25.68 | 513.6
97 | Иглы корневые граненые | Для медикаментозной обработки каналов зубов | уп | 5 | 3199.3 | 15996.5
98 | Ингалятор (небулайзер) | Ингалятор (небулайзер компрессионый) | шт | 14 | 22470 | 314580 | [9 empty] | 22400 | [16 empty] | 21550 | 20948 | 21781.7
99 | Индикатор одноразовый ИС-132/20 (для автоклавов) | Тест качества стерилизации Индикатор однораз. ИС-132/20 (для автоклавов) 1000 тестов, с журналом | упаков | 2 | 4718.7 | 9437.4 | [9 empty] | 4200
100 | Индикатор одноразовый ИС-180/ 60 (для сухожарового шкафа) | Тест качества стерилизации Индикатор однораз. ИС-180/ 60 (для сухожарового шкафа) 1000 тестов, с журналом | упаков | 3 | 4718.7 | 14156.1 | [9 empty] | 4200
101 | Индикаторная лента для проведения плазменной стерилизации(VH2O2), | Изменеие цвета с пурпурного на зеленый ISO 11140-1 Тип 1 (19мм*50м) | шт | 6 | 23005 | 138030
102 | Индикаторная полоски(Код CD40) для проведения плазменной стерилизации(VH2O2), | Изменеие цвета с пурпурного на зеленый ISO 11140-1 Тип 4 (105*18мм) | шт | 8 | 40660 | 325280
103 | Каналнаполнители | Каналонаполнители , фасованные (в блистере по 4 шт.), – механические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса:25-40 | шт | 20 | 5000 | 100000 | [18 empty] | 5000
104 | Канюля назальная одноразовая стерильная детская | Канюля назальная одноразовая стерильная детская | шт | 830 | 253.59 | 210479.7 | [13 empty] | 250 | [11 empty] | 249 | [5 empty] | 249
105 | Капиляры к СОЭ метру ПС/СОЭ-01 | Капиляры к СОЭ метру ПС/СОЭ-02 | шт | 800 | 290 | 232000 | [6 empty] | 140 | [7 empty] | 223 | [10 empty] | 255 | 190
106 | Карандаш лабораторный по стеклу (красный) | Карандаш лабораторный по стеклу (красный) | шт | 300 | 80.25 | 24075
107 | Карандаш лабораторный по стеклу (синий) | Карандаш лабораторный по стеклу (синий) | шт | 10 | 80.25 | 802.5
108 | Карпульный шприц для игл | Шприц стоматологический карпульный для игл | шт | 34 | 5564 | 189176
109 | Карты для идентификации антител: LISS/Coombs 24x12 | Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста гелевы методом, ID-карты с 6 микропробирками содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон no C139-9), суспензированный в геле. ,набор состоит 288 гелевых карт BIO-RAD | уп | 2 | 588500 | 1177000
110 | Карты для скрининга антител и проб на совместимость: LISS/Coombs+Enzyme test 4x12 | ID-карты для сочетанного применения скрининговых методик непрямого теста Кумбса и ферментного теста а также проб на совместимость, набор состоит из 48 карт. BIO-RAD | уп | 5 | 94160 | 470800
111 | Катетер диализный двухпростветный | Катетер диализный двухпростветный 12 F | шт | 10 | 50000 | 500000 | 15800 | [29 empty] | 25000 |  |  |  | 37520
112 | Катетер диализный двухпростветный | Катетер диализный двухпростветный 14 F | шт | 10 | 50000 | 500000
113 | Катетер для периферического внутривенного доступа (Вазофикс Церто) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22 G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт | 20000 | 70.62 | 1412400
114 | Катетер для периферического внутривенного доступа (Вазофикс Церто) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24 G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый. Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. | шт | 25000 | 70.62 | 1765500
115 | Катетер перитонеальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 31 см | Катетер перитониальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 31 см | шт | 3 | 58500 | 175500
116 | Катетер перитонеальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 42 см | Катетер перитониальный Tenckhoff педиатрический с 2-мя манжетами 42 см | шт | 3 | 64500 | 193500
117 | Катетер-троакар | 1-ходовой острый (открытый наконечник) размер 12 | шт | 10 | 25000 | 250000
118 | Катетер-троакар | 1-ходовой острый (открытый наконечник) размер 14 | шт | 10 | 25000 | 250000 | [31 empty] | 7349
119 | Катетер-троакар | 1-ходовой тупой (открытый наконечник) размер 14 | шт | 10 | 25000 | 250000 | [31 empty] | 7349
120 | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти сходящиеся | шт | 30 | 6420 | 192600
121 | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти | Клювовидные щипцы для удаления зубов на нижней челюсти не сходящиеся | шт | 30 | 6420 | 192600
122 | Комплект мостиковых электродов и кабелей для электроэнцефалографа ЕЕG-1200 Neurofax | для электроэнцефалографа ЕЕG-1200 Neurofax Nihon Konden | комплект | 1 | 25000 | 25000
123 | Комплект с маской,небулайзером и кислородной трубкой | одноразовый комплект для распыления ингаляционных растворов. | шт | 132 | 660 | 87120 | [12 empty] | 645 | [18 empty] | 605
124 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный | 50 мл /100 мл | шт | 2500 | 39.59 | 98975
125 | Контейнер лабораторный для сборки биоматериала с крышкой и ложкой 30 мл | Контейнер лабораторный для сборки биоматериала с крышкой и ложкой 30 мл стерильный, в индивидуальной упаковке | шт | 1000 | 33.17 | 33170
126 | Контур дыхательный Flextube 1,6м c одним проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м и самозаполняющейся камерой увлажнителя | Контур дыхательный реверсивный 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал Flextubе, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,8м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. | шт | 200 | 18000 | 3600000
127 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Flextube 1,2 м с влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнения, проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. | шт | 250 | 19000 | 4750000
128 | Крафт бумага | Крафт бумага 100х106 см | кг | 10 | 882.75 | 8827.5
129 | Крючок для удаления инородных тел из носа | Крючок для удаления инородных тел из носа | шт | 5 | 1926 | 9630
130 | Крючок для удаления инородных тел из уха | Крючок для удаления инородных тел из уха | шт | 5 | 1926 | 9630
131 | Лайф - кальций гидроксидный материал для прокладок | Лайф - застывающий до твердого состояния кальций гидроксидный материал для прямого пульпового покрытия и прокладок. | уп | 2 | 7000 | 14000
132 | Лента диаграммная рулонная | Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов 4042 (110*30*12) чист.нар. | шт | 100 | 658.05 | 65805
133 | Лента диаграммная рулонная | Лента диаграммная рулонная для медицинских регистрирующих приборов 4024/3 (57*25*12) чист.нар. | шт | 300 | 390.55 | 117165
134 | Лоток почкообразный | лоток почкообразный металлический 190мм*130мм*20мм | шт | 33 | 1594.3 | 52611.9
135 | Лоток почкообразный | лоток почкообразный нержавеющая сталь размер 250мм | шт | 40 | 1819 | 72760
136 | Маска анестезиологическая Economy, размер 2 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, размер 2. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 260 | 749 | 194740 | [13 empty] | 700 | [7 empty] | 740
137 | Маска анестезиологическая Economy, размер 3 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, размер 3. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 220 | 749 | 164780 | [13 empty] | 700 | [7 empty] | 740
138 | Маска анестезиологическая Economy, размер 4 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, размер 4. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. | шт | 170 | 930.9 | 158253 | [12 empty] | 925 | 700 | [7 empty] | 740 | [9 empty] | 916
139 | Маска анестезиологическая Economy, размер 5 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование "Economi", с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с голубым устройством фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, размер 5. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. | шт | 150 | 930.9 | 139635 | [12 empty] | 925 | 700 | [7 empty] | 740 | [9 empty] | 916
140 | Маска небулайзерная для детей (ПВХ) | маска для ингаляции небулайзерная из ПВХ | шт | 65 | 350 | 22750
141 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное в световой микроскопии используется для увеличения разрешения микроскопа. Во флаконе 100г. | флак | 41 | 2350 | 96350 | [6 empty] | 1550
142 | Масло спрей для ручной чистки, смазки и ухода за наконечниками | Баллон (спрей) для ручной чистки, смазки и ухода за наконечниками, на масляной основе 500 мл | шт | 5 | 12000 | 60000 | [18 empty] | 12000
143 | Масло спрей для смазки стоматологических наконечников | Масло спрей для смазки стоматологических наконечников - 500 мл | фл | 2 | 20000 | 40000 | [18 empty] | 20000
144 | Материал композитный пломбировочный химическое отверждение | пломбировочный материал химического отверждения (I-V класс). Паста-паста 14+14 г, гель 6 мл, адгезив 6 мл, матричные полоски (50 шт) принадлежности. | уп | 24 | 9630 | 231120 | [18 empty] | 9500
145 | Материал пломбировочный стеклоиономерный облегченного смешивания | Кетак Маляр материал стеклоиономерный пломбиров. облегченного смешивания, оттенок А3 /12,5грх8,5мл | уп | 50 | 25000 | 1250000 | [18 empty] | 23000 | [15 empty] | 24125
146 | Мешок Амбу | Мешок Амбу неонатальный многоразовый | шт | 8 | 20000 | 160000 | [31 empty] | 19983
147 | Мини-спайк Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли (различных вариантов) для многодозных флаконов | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 350 | 475.08 | 166278
148 | Мини-Спайк, канюля аспирационная зеленого цвета | фильтр жидкостный с пропускной способностью до 5 мкм с металлической канюлей; | шт | 3000 | 481.5 | 1444500
149 | Моноклональные антитела Анти-D супер 5 мл | Моноклональные антитела для типирования антигена D при определения резус-принадлежности крови человека в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10мл, прозрачная жидкость слабо окрашенная в бледно-желтый или бледно-розовый цвет . Активное вещество -антитела Анти-D | фл | 280 | 1230.5 | 344540 | [30 empty] | 1150 |  | 1062
150 | Моноклональные антитела Анти-А 10мл | Моноклональные антитела для типирования антигена А при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета. Активное вещество -антитела Анти-А . | фл | 140 | 696.57 | 97519.8
151 | Моноклональные антитела Анти-АВ 10 мл | Моноклональные антитела для типирования антигена АВ при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл , прозрачная безцветная жидкость. Активное вещество -антитела Анти-А и В | фл | 140 | 1070 | 149800
152 | Моноклональные антитела Анти-В 10 мл | Моноклональные антитела для типирования антигена В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации, выпускаются в жидкой форме во флаконах по 10 мл , прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета. Активное вещество -антитела Анти-В | фл | 140 | 696.57 | 97519.8
153 | Мочеприемник мужской полимерный типа "Утка" | Мочесборник многоразовый полимерный обьем 1 литр+ Насадка представляет собой воронку, изготовленную с учетом анатомических особенностей женщин, для сбора мочи. Насадка совмещается с горловиной мужского мочеприемника типа «Утка» и предназначена для сбора мочи в комплекте с мочеприемником мужским типа «Утка» | шт | 18 | 1765.5 | 31779
154 | Мочеприемник одноразовый стерильный 1000 мл | Мочеприемник одноразовый стерильный 1000 мл | шт | 750 | 187.25 | 140437.5 | [13 empty] | 170 | [11 empty] | 175 |  | 167
155 | Мунштук картонный | Одноразовый для спирометра 28*65*1,0 | шт | 480 | 500 | 240000 | [14 empty] | 222
156 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltrate Kit 4 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 100 мл/210 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | шт | 6 | 88810 | 532860 | [35 empty] | 88810
157 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 0,2 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 18 мл/49 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 10-100 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | шт | 6 | 98440 | 590640 | [35 empty] | 98440
158 | Наконечник для кружки Эсмарха | одноразовый стерильный 6,7*105 | шт | 8000 | 51.36 | 410880 | [32 empty] | 51
159 | Наконечник со светом | Турбинный c подсветкой | шт | 5 | 30000 | 150000 | [18 empty] | 30000
160 | Наконечники универсальные для дозаторов 1000 мкл №500 в упаковке синие | синие наконечники на 1000мкл в упаковке 500 штук | уп | 33 | 2500 | 82500 | [6 empty] | 2000 | [18 empty] | 2490 |  |  |  |  | 2400
161 | Наконечники универсальные для дозаторов 200 мкл №1000 в упаковке желтые | желтые наконечники на 200 мкл в упаковке 1000 штук | уп | 27 | 3500 | 94500 | [6 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2500 | [13 empty] | 3290 |  |  |  |  | 3000
162 | Натронная известь Spherasorb, канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | Абсорбент дыхательного контура для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь Spherasorb, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. | шт | 30 | 10700 | 321000
163 | Ножницы для общей хирургии | Ножницы изогнутые, детские, деликатные, тупоконечные 145мм | шт | 100 | 1337.5 | 133750 |  | 1275
164 | Ножницы для снятия гипсовых повязок с прямыми ручками 180мм | Ножницы для синтетического гипса 18см – Длина инструмента 180мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 140мм от конца большего рычага. Рычаги закончены овальными кольцами, меньшее с радиусом R15мм, длиной 35мм, большее с переменным радиусом R15мм на 60мм, длиной 50мм. меньший рычаг отогнут на 35 градусов, в перпендикулярной плоскости к плоскости резки. Рабочая часть ножниц – тесно пересекающиеся острые губки шириной 2мм, длиной 40мм. Губки расположены под углом 135° к рычагам. Режущая часть верхней губки, зубчатая. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 4 | 62017.2 | 248068.8
165 | Ножницы медицинские | нержавеющая сталь, прямые остроконечные 100мм | шт | 20 | 1926 | 38520
166 | Ножницы прямые | остроконечные для снятия швов 150 мм | шт | 60 | 1605 | 96300 |  | 1560
167 | Носовое зеркало детское 30мм | длина губок 30мм | шт | 20 | 3852 | 77040 |  | 3800
168 | Оригинальные линии для внутривенных вливаний малых объемов | Оригинальные линии стандарт 1,5 х 2,7 мм; длиной 150 см. Объем заполнения 2,91. Материал ПВХ.Без фталатов. Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотврощают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар. | шт | 3500 | 211.86 | 741510 | 198
169 | Оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без | Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. | шт | 6000 | 203.3 | 1219800
170 | Пакет для сбора отходов класса А (черный) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*800мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 50000 | 22.15 | 1107500
171 | Пакет для сбора отходов класса А (черный) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*1100мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 50000 | 28.57 | 1428500
172 | Пакет для сбора отходов класса Б (желтый) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*1100мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 45000 | 28.57 | 1285650
173 | Пакет для сбора отходов класса Б (желтый) в комплекте со стяжками и ярлыками | 700*800мм плотность не менее 35 микрон | шт. | 45000 | 22.15 | 996750
174 | Палочка стеклянная | 22 см * 0,5мм лабораторная | шт | 600 | 200 | 120000 | [9 empty] | 169 |  |  |  |  | 180 | [10 empty] | 190
175 | Паста для пломбирования канала Метапаста | Пломбировочный материал для корневого канала. Метапекс легко проникает в корневой канал | шт | 5 | 8672.35 | 43361.75 | [18 empty] | 8500
176 | Паста для пломбирования канала Метапекс | Пломбировочный материал для корневого канала. Метапекс легко проникает в корневой канал 2,2 гр | шт | 5 | 7602.35 | 38011.75 | [18 empty] | 7500
177 | Паста материал для временного пломбирования зуба | материал д/временного пломбирования на основе цинкосульфатного цемента ароматизированного 50 гр | шт | 7 | 583.15 | 4082.05
178 | Переходная трубка повышенной прочности для перетонеального диализа | Переходная трубка повышенной прочности для перетонеального диализа | шт | 6 | 20000 | 120000
179 | Перманентный маркер для стерилизационных упаковок(черный,красный,синий,зеленый) | Перманентный маркер для стерилизационных упаковок(черный,красный,синий,зеленый) | шт | 5 | 7000 | 35000
180 | Пинцет анатомический 150 мм | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 П-97 | шт. | 63 | 920.2 | 57972.6
181 | Пинцет ушной | ушной штыковидный ПАи 140*1,5 | шт | 10 | 1508.7 | 15087
182 | Пинцет, лабораторный | с широкими плоскими концами | шт | 5 | 2000 | 10000
183 | Пипетка глазная травмабезопасная | Пипетка глазная травмабезопасная | шт | 1000 | 80 | 80000
184 | Пленка для общей рентгенографии 25,4*30,5см | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT 5B, размер:10*12 дюймов(25,4*30,5см), в упаковке по 100листов. | уп | 10 | 40553 | 405530
185 | Пленка для общей рентгенографии 35*43см | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии Drystar DT 5B, размер:14*17 дюймов(35*43см), в упаковке по 100листов. | уп | 20 | 111280 | 2225600 | [18 empty] | 108000
186 | Пломба для корневых каналов зубов | Паста 25 г Крезодент | шт | 10 | 1551.5 | 15515
187 | Подкладка трикотажная под гипсовый бинт | 5 см мягкая подшинная трубчастая подкладка, не задерживает влагу, помогая повязке быстро высыхать,«дышащий» материал, повторяет контуры тела | м | 9000 | 700 | 6300000
188 | Подкладка трикотажная под гипсовый бинт | 10 см мягкая подшинная трубчастая подкладка, не задерживает влагу, помогая повязке быстро высыхать,«дышащий» материал, повторяет контуры тела | м | 3000 | 700 | 2100000 | [34 empty] | 680
189 | Порошок + жидкость для пломбирования корневых каналов. | является неабсорбирующим, не окрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов. Материал на основе окиси цинка эвгенола с добавлением различных компонентов:- тимола иодированного и сульфата бария, - кортикостериоды Порошок используется в форме пасты, полученной путем смешивания. Порошок 14 гр + жидкость 10 мл | шт | 10 | 24342.5 | 243425 | [18 empty] | 24300
190 | Пробирки с винтовой горловинной крышкой объемом 5 мл (градуированные, с коническим дном и без юбки) | SCT-5ML Пробирки с винтовой горловинной крышкой объемом 5 мл (градуированные, с коническим дном и без юбки, 500шт./уп.) | шт | 1000 | 500 | 500000
191 | Пульпоэкстракторы короткие | Пульпоэкстракторы длиной 30 мм /уп-100 шт/ | уп | 20 | 3407.95 | 68159 | [18 empty] | 3400
192 | Пульсоксиметр | Используется для определения степени насыщения кислородом гемоглобина крови пациента и частоты сердечных сокращений по пальцу, при нарушении функции саморегуляции органов, послеоперационных травм и травм, полученных во время медицинского обследования. | шт | 5 | 14445 | 72225
193 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа для аппрата Мультифильтрат | мультиЛак 2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом 5000 млКалия хлорид 0,1491 г., Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор 8,52 г., Кальция хлорид дигидрат 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1 г. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | шт | 10 | 16050 | 160500 | [35 empty] | 16050
194 | Раствор для разведения эритроцитов ID -Diluent 2 1x500 ml | Модифицированный раствор низкой ионной плотности (LISS) для приготовления суспензии эритроцитов 5% для определения группы крови, а также суспензии эритроцитов 0,8% для тестов на совместимость и подготовки стандартных эритроцитов для гелевого метода, набор состоит из 1х500мл | шт | 3 | 99510 | 298530
195 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R41-3P (100*200мм) | рул | 28 | 9309 | 260652 | [23 empty] | 9200
196 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R42-3P (150*200м) | рул | 28 | 12305 | 344540 | [23 empty] | 12305
197 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R47-3P (400*200м) | рул | 24 | 29318 | 703632 | [23 empty] | 29300
198 | Рулон бумажно-пленочный плоский для стерилизации | со складкой для поровой, газовой формальдегидной стерилизации R39-3P (50мм *200м) | рул | 12 | 4269.3 | 51231.6 | [23 empty] | 4250
199 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 20/100 | шт | 1 | 41730 | 41730 | [23 empty] | 38800
200 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 30/100 | шт | 1 | 60990 | 60990 | [23 empty] | 58000
201 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 38/100 | шт | 1 | 87740 | 87740 | [23 empty] | 77500
202 | Рулоны прозрачные плоские Тайвек | размер 50/100 | шт | 1 | 134392 | 134392 | [23 empty] | 100000
203 | Салфетка стоматологическая нагрудная для пациента | 33смх45см (с щипцами для крепления на груди, на цепочке), из двух слоёв рифленой бумаги и прочного 1 слоя полиэтиленовой пленки. | шт | 39000 | 9.1 | 354900
204 | Силиконовый катетер мочевой | F 6 | шт | 100 | 8132 | 813200
205 | Силиконовый катетер мочевой | F 10 | шт | 100 | 8132 | 813200
206 | Силиконовый катетер мочевой | F 8 | шт | 100 | 8132 | 813200
207 | Система бабочка | Система д/вливания в малые вены "Игла-бабочка" 25G | шт | 500 | 51.36 | 25680 | [17 empty] | 50
208 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов (различных вариантов исполнения) | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | шт | 6000 | 1064.65 | 6387900
209 | Система наружного дренирования в комплекте с вентрикулярным катетером | Система наружного дренажа и мониторинга. Предназначена для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга при инфицировании шунтирующей системы, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, вентрикулярного дренирования, интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Полностью интегрированы, собраны, стерильны и готовы к применению. Система имеет поворотную шкалу давления для минимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкалы, МРТ совместимое исполСистема наружного дренажа и мониторинга. Конусовидное дно для точного измерения небольших объемов жидкости. Ёмкость капельной камеры не менее 75 мл. Возможность использования как для вентрикулярного, так и люмбального дренирования. Регулируемая шкала градуирована как в мм. ртутного столба, так и в см. водного столба. Отдельный назначенный порт для внешнего датчика давления. Безыгольные инъекционные узлы SmartSite для взятия замеров СМЖ. Объем дренажного мешка – не менее 600 мл. Вентрикулярный катетер, длина не менее 35 см., наружный диаметр не более 2,8 мм., внутренний диаметр не более 1,5 мм.ьзование до 3 Тесла. Объем дренажного мешка – не менее 600 мл. Вентрикулярный катетер, длина не менее 35 см., наружный диаметр не более 2,8 мм., внутренний диаметр не более 1,5 мм. | шт | 30 | 130005 | 3900150 | [10 empty] | 128790 | [22 empty] | 128000
210 | Слюноотсосы стоматологические одноразовые | Слюноотсосы стоматологические одноразовые | шт | 500 | 99.51 | 49755 | [18 empty] | 99
211 | Спица, без упора , L=370 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 2,0мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 800 | 1498 | 1198400
212 | Спица, без упора, L=200 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 1,8мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 850 | 588.5 | 500225 |  | 570
213 | Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 1,8мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 300 | 588.5 | 176550 |  | 570
214 | Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 1,8мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 700 | 856 | 599200 |  | 800
215 | Стандартные эритроциты I-II-III 3x10ml | Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител гелевым методом,ID-DiaCeJJ - I-II-III набор состоит из 3флаконов по 10мл.-набор BIO-RAD | уп | 10 | 82390 | 823900
216 | Стандартные эритроциты АВО 2x10ml | Стандартные эритроциты АВО из 2фл по 10ml для определения группы крови перекрестном методом-набор BIO-RAD | уп | 10 | 82390 | 823900
217 | Стекло покровное (18*18) | Покровные стекла (18*18) | шт | 4000 | 9.56 | 38240 | [6 empty] | 4
218 | Стекло предметное | 75*25*2,0 со шлифованными краями | шт | 3000 | 50 | 150000 | [25 empty] | 47
219 | Стеклянный контейнер для покраски мазков | контейнер с гнездами на 8 гнезд | шт | 3 | 20000 | 60000
220 | Стерилизующее средство,для использования в плазменном стерилизаторе Plazmax P160 | жидкий концентрат 50% пероксида водорода без цвета и запаха, обьем бутыля 150мл, в упак-48фл | фл | 48 | 102720 | 4930560
221 | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 15см*15см | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка белого или слегка желтоватого цвета, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Хорошо повторяет контуры тела. За счет покрытия из мягкого силикона не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивает бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Гидрофильная, эластичная полиуретановая губка с открытыми ячейками обеспечивает поглощение жидкости и удержание ее внутри повязки, предупреждая развитие мацерации. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая, поглощающая прокладка из полиуретановой пены; наружная пленка, проницаемая для паров и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена, состоящей из двух частей для обеспечения легкого асептического наложения повязки. Абсорбирующая способность не менее 7.6г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 31.2г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 15Х15 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 3 лет. | шт | 50 | 8827.5 | 441375
222 | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка 20см*20см | Стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, адгезивная повязка белого или слегка желтоватого цвета, атравматичная для раневого ложа и окружающей рану кожи. Предназначена для ран различной формы и локализации со средней и низкой степенью экссудации. Хорошо повторяет контуры тела. За счет покрытия из мягкого силикона не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и обеспечивает бережную фиксацию на сухой, окружающей рану коже, минимизируя травмирование раны и боль при смене повязки. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Гидрофильная, эластичная полиуретановая губка с открытыми ячейками обеспечивает поглощение жидкости и удержание ее внутри повязки, предупреждая развитие мацерации. Состав: адгезивный слой мягкого силикового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая, поглощающая прокладка из полиуретановой пены; наружная пленка, проницаемая для паров и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена, состоящей из двух частей для обеспечения легкого асептического наложения повязки. Абсорбирующая способность не менее7.6г/10см2/ 24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 31.2г/10cm2/ 24 часа. Размер не менее 20Х20 см. Стерильная. Индивидуально упакована. Срок годности не более 3 лет. | шт | 50 | 12358.5 | 617925
223 | Стилет | Стилет для интубации. Кончик стержня на заполнен аллюминием, состоит из полиуретана, мягкий проводник для интубации размер 6Fr | шт | 10 | 2060.82 | 20608.2 | [8 empty] | 2050 |  |  |  | 1210
224 | Стоматологические матрицы контурные металлические секционные | Для востановление контактных поверхностей зубов .Набор матрицы 30шт ( малые 10шт, малые с выступом 3шт, средние 5шт, средние с выступом 4шт,большие 5шт,большие с выступом 3шт, кольцо фиксирующее 1шт | упак | 5 | 2942.5 | 14712.5 | [18 empty] | 2900
225 | Судно полимерное подкладное | Судно полимерное подкладное | шт | 16 | 5000 | 80000 | [9 empty] | 3680 | [15 empty] | 4790
226 | Тампон-зонд из Хлопка с деревянным апликатором | стерильный хлопковый тампон на палочке, размером 150х12мм,в индивидуальной упаковке | шт | 5000 | 44.94 | 224700 | [14 empty] | 25.7 | [19 empty] | 43
227 | Тепловлагообменник "Искусственный нос" | минимальный дыхательный обьеем 100 мл, сопротивляемость потоку 60л/мин | шт | 80 | 667.68 | 53414.4 | [8 empty] | 665
228 | Термометр для холодильника с поверкой ТС-7-М1 исп.6 (-30 +30) . | термометр для измерения температуры в холодильниках и термоконтейнерах Термометр для холодильника с поверкой ТС-7-М1 исп.6 (-30 +30) . | шт | 22 | 895.59 | 19702.98
229 | Термометр электронный | электронный с поверкой, жесткий наконечник | шт | 172 | 1189.84 | 204652.48 | [34 empty] | 1090
230 | Тест на беременность | Тест ХГч-экспресс-ИХА предназначен для одностадийного быстрого качественного in vitro определения хорионического гонадотропина человека в моче методом иммунохроматографического анализа для выявления беременности на ранних сроках. | шт | 200 | 100 | 20000
231 | Тонометр с детской манжетой для измерения АД | Тонометр с детской манжетой для измерения АД | шт | 17 | 5350 | 90950
232 | Трубка насоса | Инжектор ангиографич. для комп. и маг.,резон.томографии XD 200X модель КТ/МРТ | шт | 50 | 17655 | 882750 | [17 empty] | 17590 | [14 empty] | 17599
233 | Трубка пациента 250 см/XD2040/ | Трубка пациента с 2мя обратными клапанами. Для инжектора ангиографического для КТ и МРТ D200X | шт | 100 | 2621.5 | 262150 | [17 empty] | 2600 | [14 empty] | 2600
234 | Трубка ректальная газоотводная | Трубка ректальная газоотводная размер № 15, №18, №21 | шт | 600 | 2200 | 1320000
235 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 2,0 мм, стерильная | размер 2,0 мм | шт | 50 | 321 | 16050
236 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 2,5 мм, стерильная | размер 2,5 мм | шт | 50 | 321 | 16050
237 | Трубка эндотрахеальная с манжетой 6,5 мм, стерильная | размер 6,5 мм | шт | 1200 | 308.16 | 369792 | [13 empty] | 305 |  |  |  | 300
238 | Фиксатор-шина для пальца кисти (применение иммобилизирующих аппаратов) | Гибкий аллюминиевый шина-фиксатор для пальца кисти №1, №2 | шт | 1000 | 3745 | 3745000
239 | Фильтр Clear-Guard 3 c портом luer lock | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. | шт | 2000 | 459.03 | 918060 | [8 empty] | 456 |  |  |  | 455 | [17 empty] | 350 | 397
240 | Фильтр Clear-Therm Mini педиатрический тепловлагообменный с портом luer lock | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, педиатрический Сlear-Therm Mini с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,6см H20, возврат влаги не менее 32,0 мг Н2О/л, компрессионный объём не более 28мл, масса не более 22г, мин. дыхательный объем не менее 75мл. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40шт. | шт | 1200 | 494.34 | 593208 | [8 empty] | 490 | [21 empty] | 425 | 489
241 | Цемент стоматологический пломбировочный | Цемент стоматологический пломбировочный /порошок 50гр, жидкость 30мл/ | уп | 15 | 1273.3 | 19099.5
242 | Шины Васильева | Шина назубная ленточная Васильева - предназначена для закрепления и межчелюстного вытяжения отломков при лечении переломов челюстей. Изготовлена методом холодной штамповки из ленты коррозионной и жаростойкой стали. Поверхность шины матовая или блестящая. Длина 134 мм. Упаковка 20 шт. | шт | 80 | 10000 | 800000
243 | Шприц Жане | одноразовый стерильный 150мл | шт | 10500 | 369.15 | 3876075
244 | Штифты бумажные абсорбирующие | Для высушивания корневых каналов | шт | 10 | 1500 | 15000 | [18 empty] | 1500
245 | Штифты гуттаперчевые | Штифты для пломбирования корневых каналов, производства VDW - это штифты, изготовленные из синтетической гуттаперчи. Они отличаются низкой температурой плавления, высокой стабильностью и экстра гладкой поверхностью для легкого помещения внутрь канала, а также цветокодированными согласно ISO кончиками и высокой рентгеноконтрастностью. Благодаря низкой температуре плавления они идеальны для использования в качестве термопластичного материала для обтурации. | уп | 10 | 3000 | 30000 | [18 empty] | 2800
246 | Шунтирующая система ультра малая | Шунтирующая система ультра малая | шт | 10 | 238069.65 | 2380696.5
247 | Шунтирующая система Давление низкое | Шунтирующая система Давление низкое | шт | 3 | 181204.5 | 543613.5
248 | Шунтирующая система.Давление высокое | Шунтирующая система.Давление высокое | шт | 3 | 181204.5 | 543613.5
249 | Шунтирующая система.Давление среднее | Шунтирующая система.Давление среднее | шт | 30 | 181204.5 | 5436135
250 | ЭКГ бумага Nihon Kohden | 110 * 140* 142 | уп | 35 | 597.06 | 20897.1
251 | ЭКГ бумага Nihon Kohden | 210*295*250 | уп | 60 | 4800 | 288000 | [25 empty] | 4780
252 | Эпидуральный набор для анестезии | Набор катетеров Perifix ONE Paed Set 18/20 для эпидуральной анестезии. Perifix ONE Pead catheter – эпидуральный катетер Перифик ONE 24G, длина 50мм. Perican – эпидуральная игла Туохи с размерами 20Gх 0,9 х 50мм. Perifix антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл. Шприц Омнификс с конекторром Люэр лок 3мл. Перификс ПинПэд фиксатор фильтра. Перификс Коннектор катетера. | шт | 10 | 13147.09 | 131470.9 | [34 empty] | 12800
253 | Эпидуральный набор для анестезии | Perifix ONE Filter Set 401: Perifix ONE catheter. Эпидуральный катетер 20G /1000. Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм. Perifix антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Perifix коннектор катетера. Perifix LOR шприц утраты сопротивления 8мл. | шт | 10 | 7169 | 71690 | 4700 | [33 empty] | 7100
254 | Языкодержатель для детей | предназначен для захвата и удержания языка детский 150 мм Я-5 П | шт | 4 | 5007.6 | 20030.4
255 | Эозин по Майн-Грюнвальду | краска для мазков крови (1литр) | фл | 12 | 3600 | 43200
256 | Несущие пробирки пластиковые без крышки d-50мм* 12мм | несущие пробирки пластиковые без крышки d-50мм* 12мм | шт | 6000 | 56 | 336000
257 | Криопробирки 2,0 мл с крышкой с внешней резьбой. Коническое дно NLD 244/1 | Криопробирки 2,0 мл с крышкой с внешней резьбой. Коническое дно NLD 244/1 | шт | 600 | 58 | 34800
258 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный Тип D (цитощетка) | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный Тип D (цитощетка) в коробке 100 упаковок Срок годности 5 лет с даты выпуска | коробка | 1 | 38000 | 38000 | [26 empty] | 9500
259 | Сульфосалициловая кислота 2-водная "ЧДА" | Сульфосалициловая кислота 2-водная "ЧДА" формула:HO3S(HO) C6H3COOH+2H2O масса: 1 кг | шт | 7 | 25000 | 175000
260 | Пипетка Пастера 5 мл, полиэтилен, нестерильная с градуировкой: Артикул: 5422816 в наборе 10 штук | Пипетка Пастера 5 мл, полиэтилен, нестерильная с градуировкой:Материал изготовления – полиэтилен Объем 5 мл, общий объем - 8,5 мл С градуировкой (шаг 1 мл) Нестерильная Длина 216 мм | набор | 200 | 2300 | 460000
261 | Азотная кислота "ЧДА" | Азотная кислота "ЧДА"1 кг Формула: HNO3 | флакон | 61 | 7000 | 427000 | [6 empty] | 3750
262 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 80*50*10мм | шт | 20 | 1200 | 24000
263 | Губка гемостатическая рассасывающая | Желатиновый гемостатик 70*50*10мм | шт | 20 | 1200 | 24000
264 | Тимпанальные шунты, внутренний диаметр 1,25 мм | Тимпанальные шунты, внутренний диаметр 1,25 мм | шт | 20 | 10000 | 200000
265 | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC парциальная модель | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC парциальная модель | шт | 20 | 248000 | 4960000
266 | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC тотальная модель | Протез для тимпанопластики Система TТP-VARIAC тотальная модель | шт | 20 | 248000 | 4960000
267 | Дренажные трубочки-шунты (по Reuter Bobbin из титана) для барабанной полости | Материал: Титан. Функциональная длина в (мм) 1,55. Диаметр: 1,25 мм | шт | 120 | 13200 | 1584000 |  |  | 13200
268 | Одноразовый чехол для микроскопа Пентеро mic. Cover zeiss d 6,5-132x380 cm HD | изготовлено из полиэтилена высокой очистки. Материал не содержит латекса. Оболочка снабжена фиксирующей лентой для надежного размещения. Комплектация с линзой HD высокого разрешения, имеющее антибликовое покрытие. | шт | 5 | 25000 | 125000
269 | Ушные губки | Ушные губки саморасширяющиеся при контакте с жидкостью | упаковка | 1 | 50000 | 50000
270 | Щипцы, миниатюрные, ушные по FISCH | Щипцы, ушные по FISCH, очень тонкие, рифленые 0,4х3,5 мм, рабочая длина 8см | шт | 1 | 85000 | 85000
271 | Щипцы, миниатюрные, ушные по WULLSTEIN | Щипцы, миниатюрные, ушные по WULLSTEIN, очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.9 мм | шт | 1 | 250000 | 250000 | [30 empty] | 250000
272 | Щипцы, ушные по HARTMANN, очень тонкие, рифленые, 8 см | Щипцы, ушные по HARTMANN, очень тонкие, рифленые, 8 см | шт | 1 | 250000 | 250000 | [30 empty] | 250000
273 | Рукоятка для аспирации по FISCH | Рукоятка для аспирации по FISCH, с отверстием регулировки потока, с конусом LUER, длина 5,5 см | шт | 1 | 50000 | 50000 | [30 empty] | 50000
274 | Рукоятка для бора | Наконечник для бора, угловой, длина 12,5см, трансмиссия 1:1, для использования с моторной системой Aesculap | шт | 2 | 1200000 | 2400000
275 | Ножницы, по BELLUCCI | Ножницы, по BELLUCCI, малые, рабочая длина 8 см, с лезвиями 8 мм, тонкие, стандартные | шт | 1 | 300000 | 300000 | [30 empty] | 300000
276 | Набор стерильного белья для отоларингологических операций | Набор стерильного белья для отоларингологических операций с адгезивной пленкой | комплект | 250 | 3500 | 875000 | [21 empty] | 3350
277 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №0 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №0 | шт | 2 | 120000 | 240000
278 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №1 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №1 | шт | 2 | 120000 | 240000
279 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №2 | Кюретка для аденотомии по BARNHILL №2 | шт | 2 | 120000 | 240000
280 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №0 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN № 0 | шт | 2 | 120000 | 240000 | [30 empty] | 100000
281 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №1 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №1 | шт | 2 | 120000 | 240000 | [30 empty] | 100000
282 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №2 | Кюретка для аденотомии по BECKMANN №2 | шт | 2 | 120000 | 240000 | [30 empty] | 100000
283 | Кусачки для антротомии RHINOFORCE | Кусачки для антротомии RHINOFORCE | шт | 1 | 600000 | 600000 | [30 empty] | 600000
284 | Набор инструментов для кохлеарной имплантации | Пинцет, биполярный с отсасывающим каналом, изолированный, изогнутый, тупой для эндоназальных операций, длина 19 см, для использования с В.Ч. кабелем в количестве 1 штуки; Эндоигла, по WULLSTEIN, сильно длинно изогнутая, длина 16.5 см в количестве 1 штуки; Эндоигла, по WULLSTEIN, средне изогнутая, длина 16.5 см в количестве 1 штуки; Эндоигла, по WULLSTEIN, длина 16.5 см, слегка загнутая в количестве 1 штуки; Эндоигла, по WULLSTEIN, длина 16.5 см, прямая в количестве 1 штуки; Нож, по PLESTER, круглый, вертикальный, 16 см, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм в количестве 2 штук; Нож, серповидный по PLESTER, обоюдоострый, длина 16 см, изогнутый, очень тонкий в количестве 1 штуки; Нож, серповидный по PLESTER, размер 16 см, обоюдоострый, слегка изогнут стандартная модель в количестве 1 штуки; Ножницы, по HOUSE-BELLUCCI, малые, рабочая длина 8 см, очень тонкие в количестве 1 штуки; Контейнер, металлический для стерилизации и хранения ушных инструментов, перфорированный, с нижней частью для 20 прямых ушных микроинструментов с возьмигранной рукояткой, с крышкой с силиконновыми стержнями, внешние размеры (ш х г х в): 275 мм х 175 мм х 36 мм в количестве 1 штуки; Щипцы, выкусыватель маллеуса по HOUSE- DIETER, рабочая длина 8 см, режущий вверх в количестве 1 штуки; Тубус, пенал для инструментов, из тефлона, автоклавируемый, для микро-щипцов и микро-ножниц, длина 11.5 см в количестве 10 штук. | набор | 1 | 4000000 | 4000000 | [30 empty] | 4000000
285 | Аспирационная трубка | Аспирационная трубка, угловая, с замком LUER, рабочая длина 6 см, внешний диам. 1.0 мм | шт | 1 | 30000 | 30000 | [30 empty] | 30000
286 | Аспирационная трубка | Аспирационная трубка, угловая, с замком LUER, рабочая длина 6 см, внешний диам. 1.5 мм | шт | 1 | 30000 | 30000 | [30 empty] | 30000
287 | Аспирационная трубка | Аспирационная трубка, угловая, с замком LUER, рабочая длина 6 см, внешний диам. 2.0 мм | шт | 1 | 30000 | 30000 | [30 empty] | 30000
288 | Ножницы, по WULLSTEIN, малые, длина 8 см, очень тонкие, прямые | Ножницы, по WULLSTEIN, малые, длина 8 см, очень тонкие, прямые | шт | 1 | 350000 | 350000 | [30 empty] | 350000
289 | Роторасшеритель с языкодержателями №1,№2,№3 | Роторасшеритель DAVIS-BOYLE детский с языкодержателями размером №1,№2,№3 | шт | 2 | 300000 | 600000
290 | Щипцы для лапчатые, изогнутые | Двойные ложкообразные щипчики по RHINOFORCE II , изогнутые под углом 80-90 градусов | шт | 1 | 500000 | 500000 | [30 empty] | 500000
291 | Щипцы для лапчатые, изогнутые | Двойные ложкообразные щипчики по RHINOFORCE II, изогнутые под углом 110-120 градусов | шт | 1 | 600000 | 600000 | [30 empty] | 600000
292 | 7,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 120° | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 120° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины паклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 20 | 74986 | 1499720 | [20 empty] | 70000
293 | 5,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 120° | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 120° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины паклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 20 | 74986 | 1499720 | [20 empty] | 70000
294 | 7,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 150° | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 120° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины паклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 15 | 74986 | 1124790 | [20 empty] | 70000
295 | 5,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 150° | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 120° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины паклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 20 | 74986 | 1499720 | [20 empty] | 70000
296 | 7.0ChLP винт 5.0x36 мм, 40 мм, 44 мм, 48 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм. T | Винт 5,0 - Винт длиной 36 мм, 40 мм, 44 мм, 48 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета. | шт | 200 | 9026 | 1805200 | [20 empty] | 8800
297 | Угловой гвоздь 60/135°/110 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 60/135°/110 – Пластина угловая. Толщина пластины 4мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 110мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 6 фазированных отверстий диаметром 4,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечениемразмерами шириной 13мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 60мм. Длина межвертельной части пластины 60мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 124792 | 374376 | [20 empty] | 101970
298 | Угловой гвоздь 70/135°/110 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 70/135°/110 – Пластина угловая. Толщина пластины 4мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 110мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 6 фазированных отверстий диаметром 4,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечениемразмерами шириной 13мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 70мм. Длина межвертельной части пластины 70мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 124792 | 374376 | [20 empty] | 101970
299 | Угловой гвоздь 30/135°/65 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 30/135°/65 – Пластина угловая. Толщина пластины 3мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 65мм, ширина пластины 10мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 фазированных отверстия диаметром 3,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 9мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 30мм. Длина межвертельной части пластины 30мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
300 | Угловой гвоздь 35/135°/65 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 35/135°/65 – Пластина угловая. Толщина пластины 3мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 65мм, ширина пластины 10мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 фазированных отверстия диаметром 3,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 9мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 35мм. Длина межвертельной части пластины 35мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
301 | Угловой гвоздь 40/135°/65 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 40/135°/65 – Пластина угловая. Толщина пластины 3мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 65мм, ширина пластины 10мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 фазированных отверстия диаметром 3,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 9мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 40мм. Длина межвертельной части пластины 40мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
302 | Угловой гвоздь 45/135°/65 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 45/135°/65 – Пластина угловая. Толщина пластины 3мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 65мм, ширина пластины 10мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 фазированных отверстия диаметром 3,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 9мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 45мм. Длина межвертельной части пластины 45мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
303 | Угловой гвоздь 30/135°/50 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 30/135°/50 – Пластина угловая. Толщина пластины 3мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 50мм, ширина пластины 10мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 фазированных отверстия диаметром 3,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 9мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 30мм. Длина межвертельной части пластины 30мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
304 | Угловой гвоздь 35/135°/50 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 35/135°/50 – Пластина угловая. Толщина пластины 3мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 50мм, ширина пластины 10мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 фазированных отверстия диаметром 3,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 9мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 35мм. Длина межвертельной части пластины 35мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
305 | Угловой гвоздь 40/135°/50 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 40/135°/50 – Пластина угловая. Толщина пластины 3мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 50мм, ширина пластины 10мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 фазированных отверстия диаметром 3,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 9мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 40мм. Длина межвертельной части пластины 40мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
306 | Угловой гвоздь 40/135°/80 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 40/135°/80 – Пластина угловая. Толщина пластины 4мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 80мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 4 фазированных отверстия диаметром 4,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 13мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 45мм. Длина межвертельной части пластины 40мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
307 | Угловой гвоздь 45/135°/80 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 45/135°/80 – Пластина угловая. Толщина пластины 4мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 80мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 4 фазированных отверстия диаметром 4,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 13мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 45мм. Длина межвертельной части пластины 45мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
308 | Угловой гвоздь 50/135°/80 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 50/135°/80 – Пластина угловая. Толщина пластины 4мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 80мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 4 фазированных отверстия диаметром 4,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 13мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 50мм. Длина межвертельной части пластины 50мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
309 | Угловой гвоздь 60/135°/80 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 40/135°/80 – Пластина угловая. Толщина пластины 4мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 80мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 4 фазированных отверстия диаметром 4,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечением размерами шириной 13мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 60мм. Длина межвертельной части пластины 60мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 59409 | 178227 | [20 empty] | 56826
310 | Угловой гвоздь 50/135°/110 | Гвоздь угловой с V-обр. клинком 50/135°/110 – Пластина угловая. Толщина пластины 4мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R50. Длина дистальной части пластины L - 110мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 6 фазированных отверстий диаметром 4,7мм, первое на расстоянии 9мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 17мм. Далее пластина изогнута под углом 135° от накостной поверхности. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная с V-образным сечениемразмерами шириной 13мм, угол раскрытия 95° толщина начала клина 1мм, срезан под углом 40° до остроты. Утолщается под углом на длине 50мм. Длина межвертельной части пластины 50мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 30° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 124792 | 374376 | [20 empty] | 101970
311 | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x18 мм, 20 мм, 22 мм. H | Bинт кортикальный - Длина винта 18 мм, 20мм, 22 мм. Винт с переменным диаметром. Диаметр винта 1,5мм, длина 11мм, резьба на длине 5мм винта, переходящий в диаметр 2,7 мм с резьбой. Головка винта полупотайная, диаметром 5мм, высотой 2,1мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет острое начало, вершинный угол - 130°. Конец винта трёхгранный. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., Fe-остальное. | шт | 30 | 3194 | 95820 | [20 empty] | 3190
312 | 7.0ChLP пластина для бедренной кости динамическая широкая 2отв. 3отв., 4отв., L-59 мм, 80 мм, 101 мм. | Пластина для бедренной кости динамическая широкая - используется при межвертельных, чрезвертельных и подвертельных переломах шейки и головки бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина универсальная для левой и правой конечности. Пластина короткая. Толщина пластины в диафизарной части 7,6мм, в эпифизарной 7,3мм. Длина пластины L-59мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 32мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под углом 130° к диафизарной части пластины 3 параллельных отверстия (одно выше и два ниже для создания треугольной стабильности) с двухзаходной резьбой 8,5мм под телескопические винты, 3 отверстия диаметром 3мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 2 отверстия с резьбой М5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находятся 2 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 35,5мм и 46мм от края эпифизарной части пластины. Резьбовые отверстия отклонены от оси пластины под углом 10° поочерёдно, переменно. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 6 | 149972 | 899832 | [20 empty] | 144000
313 | 7,0ChLP винт канюлированный телескопический 7.3x70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм. | Винт канюлированный телескопический 7,3 – Винт используется для фиксации переломов шейки и головки бедренной кости. Состоит из двух элементов: - Втулка канюлированная, диаметром 7,3мм и длиной 30мм, диаметр канюлированного отверстия 5мм, головка втулки цилиндрическая диаметром 8,9мм с нарезаной двухзаходной резьбой 8,5мм, высотой 8мм. В дистальной части втулки находится внутренний шестигранный шлиц S4,5 длиной 5мм, на расстоянии 20мм от головки втулки, служащая провадницей защёлкивающегося винта. Во внутреней части головки втулки нарезаны канавки диаметром 5,5мм, позволяющие фиксировать защёлкивающий винт с помощью перстня; - Защёлкивающийся винта, канюлированный, диаметром 2,2мм, длина винта 67,5мм, с переменным диаметром. Резьба диаметром 7,2мм длиной 22,5мм на дистальном отрезке винта, переходящий в диаметр 5мм. Винт имеет шестигранный конец S4,5 длиной 20мм, который тесно взаимодействует с втулкой. Винт имеет две подточки в дистальной части пластины длиной 12мм, проходящие по радиусу R20. Винт закончен резьбой М4 под защелкивающий перстень; - Перстень диаметром 5 мм, длиной 2мм, внутренний диаметр резьба М4. Вдоль перстня разрез 1,5х0,5мм под специальную отвертку; Возможность подбора необходимой длины собранного комплекта в диапазоне размеров: 85-90мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт серого цвета. | шт | 30 | 40271 | 1208130 | [20 empty] | 39000
314 | 5.0ChLP пластина прямая 1/3 трубки 8отв. L-93 | Пластина прямая 1/3 трубки - используется при диафизарных переломах малоберцовой кости. Пластина прямая, 1/3 трубки. Трубчатый дизайн пластины предохраняет от повреждения мягких тканей. Толщина пластины 2мм, длина пластины L-93мм, высота пластины 4,7мм. В оси поластины расположены 8 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое отверстие на расстоянии 4,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 12мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 15 | 55545 | 833175 | [20 empty] | 52000
315 | Пластина грудино-реберная L-180 мм, 205 мм, 230 мм, 255 мм, 280 мм, 305 мм, 330 мм, 355 мм. | Пластина грудино-реберная L-180 мм, 205 мм, 230 мм, 255 мм, 280 мм, 305 мм, 330 мм, 355 мм. - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-180мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром М4,5х1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1х45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выямки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выямок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выямками 4мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина коричневого цвета. | шт | 15 | 114989 | 1724835 | [20 empty] | 114000
316 | Костодержатель Ulrich nr. 1, L-210мм | Длина костодержателя 210мм. 2 рычага длиной 170мм каждый. 2 захвата имеющиее радиаьную форму радиусом R=7мм, зубчатые на внутренней поверхности, длина рабочей части 20мм, смещены относительно оси под углом 30°. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые упераясь друг о друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. В верхнем рычаге зафиксирован подвижный винт с гайкой, проходящий через нижний рычаг. Конструкция служит для фиксации рычагов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 441945 | 441945 | [20 empty] | 422730
317 | Костодержатель Kern с собачкой 210мм | Костодержатель Kern 210мм - Длина костодержателя 210мм, состоит из 2 рычагов пересекающихся на расстоянии 145мм от начала клещей, рычаги изогнуты по радицсу R250мм, ширина рычага 5мм. Концы рычагов завёрнуты: первый по радиусу R14мм, второй по радиусу R48мм. В нижнем рычаге на конце зафиксировано подвижное зубчатое полотно с пружинным механизмом длиной 60мм. Конец верхнего рычага блокируется между зубчиками подвижного зубчатого полотна. Конструкция служит для фиксации рычагов во время фиксирования отломков кости. На концах рычагов зубчатые клещи длиной 30мм. При смыкании клещи образуют полость размером 6х20мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 143451 | 143451 | [20 empty] | 137214
318 | Подставка для винтов 7.0ChLP | Подставка для винтов 7,0ChLP - Подставка состоит из двух параллельных пластин размерами 251х251мм, которые разделяют 4 втулки длиной 100мм по краям. Подставка с крышкой. В подставке размешены отверстия для винтов с лазерной маркировкой размеров и каталожных номеров и шкала для замера длины винта. Падставка местится в специальном контейнере предназнвченом для стерилизации и хранения Материал изготовления: Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | шт | 1 | 624519 | 624519 | [20 empty] | 597366
319 | Подставка для винтов 5.0ChLP | Подставка для винтов 5,0ChLP - Подставка состоит из двух параллельных пластин размерами 251х251мм, которые разделяют 4 втулки длиной 100мм по краям. Подставка с крышкой. В подставке размешены отверстия для винтов с лазерной маркировкой размеров и каталожных номеров и шкала для замера длины винта. Падставка местится в специальном контейнере предназнвченом для стерилизации и хранения Материал изготовления: Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | шт | 1 | 624519 | 624519 | [20 empty] | 597366
320 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x30H | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 30мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 30 | 5555 | 166650 | [20 empty] | 5200
321 | Сверло 2.8/150 | Сверло 2,8/150 - Длина сверла 150мм, диаметр рабочей части сверла 2,8 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 5 | 23909 | 119545 | [20 empty] | 22869
322 | Сверло 3.5/250 | Сверло 3,5/250 - Длина сверла 250мм, диаметр рабочей части сверла 3,5мм длиной 45мм, вершинный угол 120°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 20°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 5 | 31878 | 159390 | [20 empty] | 30492
323 | Отвертка под шестигранник S 2.5 | Отвертка S2,5 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шестигранный шлиц S2,5. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 2 | 63756 | 127512 | [20 empty] | 60984
324 | Сверло 4.0/180 | Сверло 4,0/180 - Длина сверла 180мм, диаметр рабочей части сверла 4 мм длиной 45мм, вершинный угол 50°. Сверло имеет 2 острия, угол наклона спирали острия 25°. Хвостовик сверла цилиндрический. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 3 | 28980 | 86940 | [20 empty] | 27720
325 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x20H | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 20мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 50 | 5555 | 277750 | [20 empty] | 5200
326 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x22H | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 22мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 50 | 5555 | 277750 | [20 empty] | 5200
327 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x24H | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 24мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 40 | 5555 | 222200 | [20 empty] | 5200
328 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x26H | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 26мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 40 | 5555 | 222200 | [20 empty] | 5200
329 | 5.0ChLP винт 3.5x20Т | Винт 3,5 - Винт длиной 20мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 50 | 7669 | 383450 | [20 empty] | 7400
330 | 5.0ChLP винт 3.5x22Т | Винт 3,5 - Винт длиной 22мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 50 | 7669 | 383450 | [20 empty] | 7400
331 | 5.0ChLP винт 3.5x24Т | Винт 3,5 - Винт длиной 24мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 40 | 7669 | 306760 | [20 empty] | 7400
332 | 5.0ChLP винт 3.5x26Т | Винт 3,5 - Винт длиной 26мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 20 | 7669 | 153380 | [20 empty] | 7400
333 | 5.0ChLP винт 3.5x28Т | Винт 3,5 - Винт длиной 28мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 20 | 7669 | 153380 | [20 empty] | 7400
334 | 5.0ChLP винт 3.5x30Т | Винт 3,5 - Винт длиной 30мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 20 | 7669 | 153380 | [20 empty] | 7400
335 | 5.0ChLP винт 3.5x32Т | Винт 3,5 - Винт длиной 32мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 20 | 7669 | 153380 | [20 empty] | 7400
336 | 5,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100° | 5,0ChLP пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 2,8мм, в эпифизарной 2,7мм. Длина пластины L-75мм, ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 17мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 под углом 10° вниз и 2 под углом 100° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,7мм на расстоянии 18,5мм и 33,5мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 7,8мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 20 | 74986 | 1499720 | [20 empty] | 70000
337 | 5,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 110° | 5,0ChLP пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 110° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 2,8мм, в эпифизарной 2,7мм. Длина пластины L-75мм, ширина пластины в диафизарной части 11мм, в эпифизарной 17мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 4,5мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 15мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,7мм на расстоянии 18,5мм и 33,5мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 7,8мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 20 | 74986 | 1499720 | [20 empty] | 70000
338 | Подставка для винтов 5.0ChLP 4x2 H | Подставка для винтов 5,0ChLP 4x2H - Подставка шириной 56мм длиной 217мм с крышкой. Материал изготовления: полимер PPSU. В подставке размешены отверстия для винтов с лазерной маркировкой размеров и каталожных номеров и шкала для замера длины винта. Подставка на ножках из нержавеющей стали высотой 100мм | шт | 1 | 237636 | 237636 | [20 empty] | 227304
339 | Сменное лезвие диаметром 65мм | Лезвие для резания синтетического гипса – дисковое 65мм - Инструмент в форме диска диаметром 65мм. Лезвие имеет зубчатую нарезку по всему радиусу. Вершинный угол зубчика 40°, высота 1,2мм. толщина лезвия 0,5мм, толщина на уровне зубчиков 0,9мм. На середине лезвия крестообразное отверстие шириной 14х14мм, ширина концов 2,5мм, на котором описана окружность диаметром 9,45мм. Отверстие служит для крепления диска на осциляторной пиле. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 5 | 9419 | 47095 | [20 empty] | 9009
340 | Сменное лезвие для синтетического гипса 65мм | Лезвие для резания синтетического гипса – дисковое 65мм - Инструмент в форме диска диаметром 65мм. Лезвие имеет зубчатую нарезку по всему радиусу. Вершинный угол зубчика 40°, высота 1,2мм. толщина лезвмя 0,5мм, толщина на уровне зубчиков 0,9мм. На середине лезвия крестообразное отверстие шириной 14х14мм, ширина концов 2,5мм, на котором описана окружность диаметром 9,45мм. Отверстие служит для крепления диска на осцилляторной пиле. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 5 | 13041 | 65205 | [20 empty] | 12474
341 | Пластина реконструктивная прямая 22отв. L-262 | Пластина реконструктивная 22отв.L-262 – Пластина прямая, трубчатая. Толщина пластины 2,8мм, длина пластины 262мм, радиус изгиба накостной поверхности R10мм, ширина 10мм, ширина пластины между отверстиями 5,3мм. В оси пластины расположено 22 фазированных компрессионных нерезьбовых отверстия, расстояние между отверстиями 12мм, диаметр отверстия 3,5мм, размер фаски 2х45°, позволяет провести компрессию на расстоянии 1мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 5 | 49278 | 246390 | [20 empty] | 47135
342 | Пластина реконструктивная, прямая 16отв. L-192 | Пластина реконструктивная 16отв.L-192 – Пластина прямая, трубчатая. Толщина пластины 3,2мм, длина пластины 192мм, радиус изгиба накостной поверхности R10мм, ширина 10,2мм, ширина пластины между отверстиями 6мм. В оси пластины расположено 16 фазированных компрессионных нерезьбовых отверстий, расстояние между отверстиями 12мм, диаметр отверстия 4,0мм, размер фаски 2,3х45°, позволяет провести компрессию на расстоянии 1,5мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 5 | 48289 | 241445 | [20 empty] | 46189
343 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x10H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 10мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
344 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x12H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 12мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
345 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x14H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 14мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
346 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 16мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
347 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x18H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 18мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
348 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 20мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
349 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x22H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 22мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
350 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x24H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 24мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
351 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 26мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
352 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x28H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 28мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
353 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 30мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
354 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x32H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 32мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
355 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x34H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 34мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
356 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x36H | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 36мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 20 | 4474 | 89480 | [20 empty] | 4340
357 | Отвертка под шестигранник S 2.5 | Отвертка S2,5 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шестигранный шлиц S2,5. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 63756 | 63756 | [20 empty] | 60984
358 | Отвертка под шестигранник с держателем S 2.5x5.0 | Отвертка шестигранная с держателем S 2,5x5,0 – Длина отвёртки 224мм., длина рукоятки 100мм, диаметр 24мм, рукоятка имеет полое углубление длиной 60мм, диаметром 10мм от конца рукоятки. Поверхность рукоятки рифленая: 5 продольных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм и 6 поперечных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм . Диаметр рабочей части отвёртки 5мм, закончена шестигранным шлицом S2,5мм. На конце наконечника размещена втулка диаметром 10мм длиной 55 мм. Сужается от длины 35мм под углом 5° до диаметра 4,5мм. Сплащена обусторонне до размера 2,5мм на расстоянии 13мм образуя усики, внутренняя ширина которых 5мм. Усики служат захватом головки винта во время имплантации. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 118818 | 118818 | [20 empty] | 113652
359 | Отвертка под шестигранник с держателем S 2.5x6.0 | Отвертка шестигранная с держателем S 2,5x6,0 – Длина отвёртки 224мм., длина рукоятки 100мм, диаметр 24мм, рукоятка имеет полое углубление длиной 60мм, диаметром 10мм от конца рукоятки. Поверхность рукоятки рифленая: 5 продольных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм и 6 поперечных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм . Диаметр рабочей части отвёртки 6мм, закончена шестигранным шлицом S2,5мм. На конце наконечника размещена втулка диаметром 10мм длиной 55 мм. Сужается от длины 35мм под углом 5° до диаметра 4,5мм. Сплащена обусторонне до размера 2,5мм на расстоянии 13мм образуя усики, внутренняя ширина которых 5мм. Усики служат захватом головки винта во время имплантации. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 117369 | 117369 | [20 empty] | 112266
360 | Отвертка под шестигранник с держателем S 3.5x8.0 | Отвертка шестигранная с держателем S 3,5x8,0 – Длина отвёртки 224мм., длина рукоятки 100мм, диаметр 16мм, рукоятка имеет полое углубление длиной 60мм, диаметром 10мм от конца рукоятки. Поверхность рукоятки рифленая: 5 продольных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм и 6 поперечных закруглённых каналов радиусом R6 и глубиной 1мм . Диаметр рабочей части отвёртки 8мм, закончена шестигранным шлицом S3,5мм. На конце наконечника размещена втулка диаметром 10мм длиной 55 мм. Сужается от длины 35мм под углом 5° до диаметра 4,5мм. Сплащена обусторонне до размера 2,5мм на расстоянии 13мм образуя усики, внутренняя ширина которых 5мм. Усики служат захватом головки винта во время имплантации. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 115920 | 115920 | [20 empty] | 110880
361 | Элеватор 7,5x150мм | Элеватор 7,5 – Длина инструмента 150мм, толщина 3мм, ширина в рукоятке 11мм на расстоянии 68мм, сужается до 7мм, длина рукоятки 114мм, ширина головки 7,5мм, длина 36мм, овальная в поперечном сечении, сужается на кончике до 2мм, высота головки 16мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=20мм, на R=14мм. Конец рабочей части элеватора острый. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 52164 | 52164 | [20 empty] | 49896
362 | Элеватор 6х160мм | Элеватор 6х160– Длина инструмента 160мм, толщина 3мм, ширина в рукоятке 11мм на расстоянии 68мм, сужается до 4мм, длина рукоятки 119мм, ширина головки 6мм, длина 27,6мм, овальная в поперечном сечении, сужается на кончике до 2мм, высота головки 10мм, головка изогнута относительно рукоятки по переменному радиусу R=60мм, на R=13мм. Конец рабочей части элеватора острый. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 2 | 63756 | 127512 | [20 empty] | 60984
363 | Распатор изогнутый 8х330мм | Распатор 8мм, 330мм – Длина инструмента 330мм. Рукоятка длиной 120мм, диаметром 20мм, поверхность гладкая. Рабочая часть прямоугольная, ширина 8мм, длина 60мм, плоская, с закруглённым носовой частью радиусом R4мм. рабочая часть изогнута по радиусу R100мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. Рукоятка пластиковая, чёрного цвета. | шт | 1 | 117369 | 117369 | [20 empty] | 112266
364 | Пластина прямая, узкая с ограниченным контактом, компрессионная 8отв. L-103 | Пластина компрессионная узкая с ограниченным контактом – Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R29мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, что улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины 4,5мм, толщина пластины на уровне отверстий 3,5мм, длина пластины L-103мм, ширина пластины 11мм. В оси пластины расположено 8 компрессионных отверстий шириной 4мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2,5мм, расстояние между отверстиями 13мм, первое отверстие расположено на расстоянии 6,5мм от края пластины 4,75мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 10 | 31939 | 319390 | [20 empty] | 30550
365 | Пластина малая 6отв. L-52 | Пластина малая 6отв. L-52 - пластина прямая. Толщина пластины 2мм, длина пластины L-52мм, ширина пластины 8мм. Профиль пластины изогнут по радиусу R=10мм. В оси поластины расположено 6 фазированных отверстия шириной 2,7мм, длиной 3,4мм, размер фаски 1,4х45°. Первое отверстие на расстоянии 3,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 8мм. Отверстия в двух групах 3 и 3 отверстия, расстояние между групами 11мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 21252 | 170016 | [20 empty] | 20328
366 | Пластина малая 8отв. L-68 | Пластина малая 8отв. L-68 - пластина прямая. Толщина пластины 2мм, длина пластины L-68мм, ширина пластины 8мм. Профиль пластины изогнут по радиусу R=10мм. В оси поластины расположено 8 фазированных отверстий шириной 2,7мм, длиной 3,4мм, размер фаски 1,4х45°. Первое отверстие на расстоянии 3,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 8мм. Отверстия в двух групах 4 и 4 отверстия, расстояние между групами 11мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 21252 | 170016 | [20 empty] | 20328
367 | Пластина 2отв.L-12 | Пластина 2отв.L-12 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 10 | 55200 | 552000 | [20 empty] | 55195
368 | Пластина 2отв.L-16 | Пластина 2отв.L-16 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-27мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 16мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 10 | 55200 | 552000 | [20 empty] | 55195
369 | Пластина 2отв.L-20 | Пластина 2отв.L-20 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-31мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 20мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 10 | 55200 | 552000 | [20 empty] | 55195
370 | Пластина 2отв.L-12 | Пластина 2отв.L-12 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-22,5мм, ширина пластины 10мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 5мм и с закруглённой фаской радиусом R=3мм, расстояние между отверстиями 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 10 | 71726 | 717260 | [20 empty] | 66133
371 | Пластина 2отв.L-16 | Пластина 2отв.L-16 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-26,5мм, ширина пластины 10мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 5мм и с закруглённой фаской радиусом R=3мм, расстояние между отверстиями 16мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 10 | 71726 | 717260 | [20 empty] | 66133
372 | Пластина 2отв.L-20 | Пластина 2отв.L-20 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-30,5мм, ширина пластины 10мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 5мм и с закруглённой фаской радиусом R=3мм, расстояние между отверстиями 20мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 10 | 71726 | 717260 | [20 empty] | 66133
373 | Сквозьвертельная угловая пластина 9отв. 50/130°/150 | Сквозьвертельная угловая пластина 9отв. 50/130°/150 – Пластина угловая. Толщина пластины 6,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L-150мм, ширина пластины 16мм. В оси дистальной части пластины расположены 9 отверстий: 1 отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/6,6мм с фазированым переходорм, на расстоянии 144,5мм от конца пластины, 8 отверстий со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 14,2мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 16мм. Проксимальная, сквозьвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением расмерами 6,5ммх16мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 50мм. Длина сквозьвертельной части пластины 50мм. Клин наклонён под углом 130° к дистальной части пластины. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположено под углом 130° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 4 | 52268 | 209072 | [20 empty] | 52260
374 | Сквозьвертельная угловая пластина 9отв. 70/130°/150 | Сквозьвертельная угловая пластина 9отв. 70/130°/150 – Пластина угловая. Толщина пластины 6,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L-150мм, ширина пластины 16мм. В оси дистальной части пластины расположены 9 отверстий: 1 отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/6,6мм с фазированым переходорм, на расстоянии 144,5мм от конца пластины, 8 отверстий со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 14,2мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 16мм. Проксимальная, сквозьвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением расмерами 6,5ммх16мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 70мм. Длина сквозьвертельной части пластины 70мм. Клин наклонён под углом 130° к дистальной части пластины. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположено под углом 130° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 52268 | 156804 | [20 empty] | 52260
375 | Сквозьвертельная угловая пластина самокомпрессирующая 9отв. 50/130°/150 | Пластина угловая самокомпр.9отв. 50/130°/150 – Пластина угловая. Толщина пластины 6,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L-200мм, ширина пластины 16мм. В оси дистальной части пластины расположены 9 отверстий: 1 компрессионное отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм, 3 компрессионныхотверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 23мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 3,5мм, расстояние между отверстиями 13,5мм, 3 компрессионных отверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 64,5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 7мм, 1 отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/6,6мм с фазированым переходорм, на расстоянии 125,5мм от конца пластины и 1отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 141,5мм от конца пластины. Проксимальная, сквозьвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением расмерами 6,5ммх16мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 50мм. Длина сквозьвертельной части пластины 50мм. Клин наклонён под углом 130° к дистальной части пластины. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположено под углом 130° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 55545 | 166635 | [20 empty] | 51681
376 | Сквозьвертельная угловая пластина самокомпрессирующая 9отв. 60/130°/150 | Пластина угловая самокомпр.9отв. 60/130°/150 – Пластина угловая. Толщина пластины 6,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L-200мм, ширина пластины 16мм. В оси дистальной части пластины расположены 9 отверстий: 1 компрессионное отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм, 3 компрессионныхотверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 23мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 3,5мм, расстояние между отверстиями 13,5мм, 3 компрессионных отверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 64,5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 7мм, 1 отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/6,6мм с фазированым переходорм, на расстоянии 125,5мм от конца пластины и 1отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 141,5мм от конца пластины. Проксимальная, сквозьвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением расмерами 6,5ммх16мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 60мм. Длина сквозьвертельной части пластины 60мм. Клин наклонён под углом 130° к дистальной части пластины. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположено под углом 130° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 55545 | 166635 | [20 empty] | 51681
377 | Сквозьвертельная угловая пластина самокомпрессирующая 9отв. 70/130°/150 | Пластина угловая самокомпр.9отв. 70/130°/150 – Пластина угловая. Толщина пластины 6,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L-200мм, ширина пластины 16мм. В оси дистальной части пластины расположены 9 отверстий: 1 компрессионное отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм, 3 компрессионныхотверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 23мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 3,5мм, расстояние между отверстиями 13,5мм, 3 компрессионных отверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 64,5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 7мм, 1 отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/6,6мм с фазированым переходорм, на расстоянии 125,5мм от конца пластины и 1отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 141,5мм от конца пластины. Проксимальная, сквозьвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением расмерами 6,5ммх16мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 70мм. Длина сквозьвертельной части пластины 70мм. Клин наклонён под углом 130° к дистальной части пластины. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположено под углом 130° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 3 | 55545 | 166635 | [20 empty] | 51681
378 | Сквозьвертельная угловая пластина самокомпрессирующая 12отв. 60/130°/200 | Пластина угловая самокомпр.12отв. 60/130°/200 – Пластина угловая. Толщина пластины 6,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L-200мм, ширина пластины 16мм. В оси дистальной части пластины расположены 12 отверстий: 1 компрессионное отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм, 3 компрессионныхотверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 23мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 3,5мм, расстояние между отверстиями 13,5мм, 6 компрессионных отверстий со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 64,5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 7мм, 1 отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/6,6мм с фазированым переходорм, на расстоянии 175,5мм от конца пластины и 1отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 191,5мм от конца пластины. Проксимальная, сквозьвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением расмерами 6,5ммх16мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 100мм. Длина сквозьвертельной части пластины 60мм. Клин наклонён под углом 130° к дистальной части пластины. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположено под углом 130° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 2 | 140213 | 280426 | [20 empty] | 119732
379 | Сквозьвертельная угловая пластина самокомпрессирующая 12отв. 70/130°/200 | Пластина угловая самокомпр.12отв. 70/130°/200 – Пластина угловая. Толщина пластины 6,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L-200мм, ширина пластины 16мм. В оси дистальной части пластины расположены 12 отверстий: 1 компрессионное отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм, 3 компрессионныхотверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 23мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 3,5мм, расстояние между отверстиями 13,5мм, 6 компрессионных отверстий со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 64,5мм от конца пластины позволяющее провести компрессию на расстоянии 7мм, 1 отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/6,6мм с фазированым переходорм, на расстоянии 175,5мм от конца пластины и 1отверстие со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходорм, на расстоянии 191,5мм от конца пластины. Проксимальная, сквозьвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением расмерами 6,5ммх16мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 100мм. Длина сквозьвертельной части пластины 70мм. Клин наклонён под углом 130° к дистальной части пластины. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположено под углом 130° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 2 | 140213 | 280426 | [20 empty] | 119732
380 | Межвертельная самокомпрессирующая пластина H-12 45/90°/94 | 1.3042.045 – Пластина для остеотомии самокомпр. H-12 45/90°/94 – Пластина угловая. Толщина пластины 4,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L - 94мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 компрессионные отверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 14,5мм от конца пластины, позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм, второе на расстоянии 30,5мм от конца пластины, позволяющее провести компрессию на расстоянии 4мм, третье на расстоянии 50,5мм от конца пластины, позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм. Далее пластина изогнута под углом 45° от накостной поверхности пластину на промежутке 9мм, далее пластина изогнута под углом 45° и становится параллельна накостной поверхности пластину на высоте 9мм. В изогнутой части в оси расположенj 1 фазированное отверстие диаметром 6,6мм, размер фаски 1,2х45° на расстоянии 16мм от клина пластины. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением размерами 4,5ммх14мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 45мм. Длина межвертельной части пластины 45мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 100° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 5 | 55062 | 275310 | [20 empty] | 51232
381 | Межвертельная самокомпрессирующая пластина H-12 50/90°/94 | Пластина для остеотомии самокомпр. H-12 50/90°/94 – Пластина угловая. Толщина пластины 4,5мм. Поперечный накостный профиль дистальной части пластины изогнут по радиусу R25. Длина дистальной части пластины L - 94мм, ширина пластины 14мм. В дистальной части пластины в оси расположены 3 компрессионные отверстия со ступенчатым диаметром 8,2/4,7мм с фазированым переходом, первое на расстоянии 14,5мм от конца пластины, позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм, второе на расстоянии 30,5мм от конца пластины, позволяющее провести компрессию на расстоянии 4мм, третье на расстоянии 50,5мм от конца пластины, позволяющее провести компрессию на расстоянии 8мм. Далее пластина изогнута под углом 45° от накостной поверхности пластину на промежутке 9мм, далее пластина изогнута под углом 45° и становится параллельна накостной поверхности пластину на высоте 9мм. В изогнутой части в оси расположенj 1 фазированное отверстие диаметром 6,6мм, размер фаски 1,2х45° на расстоянии 16мм от клина пластины. Проксимальная, эпифизарная межвертельная часть пластины клиновидная, с двутавровым поперечным сечением размерами 4,5ммх14мм, толщина начала клина 0,5мм и утолщается под углом на длине 50мм. Длина межвертельной части пластины 50мм. На поверхности дистальной части пластины находится коническое углубление под импактор, расположеное под углом 100° на расстоянии 6,5мм от поверхности сквозьвертельной части. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 5 | 55062 | 275310 | [20 empty] | 51232
382 | Пластина малая 6отв. L-47 | Пластина малая 6отв. L-47 - пластина прямая. Толщина пластины 1,5мм, длина пластины L-47мм, ширина пластины 7,5мм. В оси пластины расположено 6 фазированных отверстий диаметром 3,7мм, размер фаски 1,1х45°. Первое отверстие на расстоянии 3,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 7мм. Отверстия в двух групах 3 и 3 отверстия, расстояние между групами 12мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 15432 | 123456 | [20 empty] | 14358
383 | Пластина малая 8отв. L-63 | Пластина малая 8отв. L-63 - пластина прямая. Толщина пластины 1,5мм, длина пластины L-63мм, ширина пластины 7,5мм. В оси пластины расположено 8 фазированных отверстий диаметром 3,7мм, размер фаски 1,1х45°. Первое отверстие на расстоянии 3,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 7мм. Отверстия в двух групах 4 и 4 отверстия, расстояние между групами 14мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 15432 | 123456 | [20 empty] | 14358
384 | Пластина прямая, самокомпрессирующая, малая-2,7 6 отв. L-52 | Пластина прямая, самокомпрессирующая, малая-2,7 6 отв. L-52 - пластина прямая. Толщина пластины 2мм, длина пластины L-52мм, ширина пластины 8мм. В оси пластины расположено 6 фазированных самокомпрессирующих отверстий шириной 3,5мм, длиной 5мм, фаска радиусная R=3мм. Первое отверстие на расстоянии 3,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 8мм. Отверстия в двух групах 3 и 3 отверстия, расстояние между групами 17мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 25760 | 206080 | [20 empty] | 24640
385 | Пластина прямая, самокомпрессирующая, малая-2,7 9 отв. L-68 | Пластина прямая, самокомпрессирующая, малая-2,7 8 отв. L-68 - пластина прямая. Толщина пластины 2мм, длина пластины L-68мм, ширина пластины 8мм. В оси пластины расположено 8 фазированных самокомпрессирующих отверстий шириной 3,5мм, длиной 5мм, фаска радиусная R=3мм. Первое отверстие на расстоянии 3,5мм от края пластины, расстояние между отверстиями 8мм. Отверстия в двух групах 4 и 4 отверстия, расстояние между групами 17мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 25760 | 206080 | [20 empty] | 24640
386 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 2.0x380 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 2,0x310 – Спица Киршнера диаметром 2мм, длиной 380мм. Остриё с трёхгранной заточкой под углом 12°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | шт | 90 | 2083 | 187470 | [20 empty] | 1940
387 | Костодержатель 120мм | Костодержатель 120 мм – Длина инструмента 120мм. 2 рычага длиной 80мм каждый, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 18мм. 2 захвата, концы которых изогнуты по радиусу R10 и наклонены под углом 45. Один захват острый, второй плоский, диаметр острия 3,3мм, вершинный угол острия 40°. В нижнем рычаге зафиксирован радиусный зубчатый механизм с западкой. Конструкция служит для фиксации захватов во время фиксирования отломков кости. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 2 | 123165 | 246330 | [20 empty] | 117810
388 | 5.0ChLP пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв. L-133 | Пластина узкая компрессионная с ограниченым контактом - Пластина прямая. Нижние подрезы на пластине ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины 2,6мм, длина пластины L-133мм, высота пластины 3,2мм, ширина пластины 11мм. В оси пластины расположены 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое отверстие на расстоянии 8мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм, первое отверстие на расстоянии 15,5мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 2 на расстоянии 5,2мм от конца пластины и 1 на расстоянии 5,5мм от начала пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 15 | 54157 | 812355 | [20 empty] | 52000
389 | 5.0ChLP пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв. L-163 | Пластина узкая компрессионная с ограниченым контактом - Пластина прямая. Нижние подрезы на пластине ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины 2,6мм, длина пластины L-163мм, высота пластины 3,2мм, ширина пластины 11мм. В оси пластины расположены 10 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое отверстие на расстоянии 8мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 10 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм, первое отверстие на расстоянии 15,5мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 2 на расстоянии 5,2мм от конца пластины и 1 на расстоянии 5,5мм от начала пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 10 | 54157 | 541570 | [20 empty] | 52000
390 | 5.0ChLP пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 6отв. L-103 | Пластина узкая компрессионная с ограниченым контактом - Пластина прямая. Нижние подрезы на пластине ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. Толщина пластины 2,6мм, длина пластины L-103мм, высота пластины 3,2мм, ширина пластины 11мм. В оси пластины расположены 6 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, первое отверстие на расстоянии 8мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 6 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм, первое отверстие на расстоянии 15,5мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 15мм. 3 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, 2 на расстоянии 5,2мм от конца пластины и 1 на расстоянии 5,5мм от начала пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 15 | 54157 | 812355 | [20 empty] | 52000
391 | Клещи для резки кости Cleveland 150мм | Клещи костные Cleveland 150мм – Длина инструмента 150мм, ширина в разложеном виде 68мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 110мм от конца клещей, рычаги изогнуты под углом 28° и по радиусу R130мм, ширина рычага 6мм, на внешней поверхности рычагов расположены выимки под пальцы лодони. На внутренней стороне рычагов зафиксированы упругие изогнутые пластинки, которые упераясь друг о друга, возвращают рычаги в исходное положение после ослабления давления. Рабочая часть инструмента – острые клещи длиной 14мм. Ширина каждой губки 2,5мм, длина 30мм. губки изогнуты по радиусу R=1800мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 | шт | 1 | 157941 | 157941 | [20 empty] | 151074
392 | Проволока серкляжная 1.0мм/10м | Проволока серкляжная 1мм/10м – Проволока серкляжная cлужит для компрессии переломов. Диаметр проволоки 0,2мм, длинна 10 мм. Проволока скручена в моток круглой формы. Диаметр матка 75-85 мм. Проволока имеет повышенную эластичность. ММатериал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/2; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее. | шт | 2 | 26384 | 52768 |  | 8000 | [18 empty] | 26380
393 | Проволока серкляжная, сталь 1.0мм/10м | Проволока серкляжная 1,0мм/10м – Проволока серкляжная cлужит для компрессии переломов. Диаметр проволоки 1,0мм, длина 10м. Проволока скручена в моток круглой формы. Диаметр матка 75-85 мм. Проволока имеет повышенную эластичность. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | шт | 3 | 13767 | 41301 |  | 8000 | [18 empty] | 12809
394 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0,8x310 | 1.2551.310 Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0,8x310 – Спица Киршнера диаметром 0,8мм, длиной 310мм. Остриё с трёхгранной заточкой под углом 12°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | шт | 100 | 2083 | 208300 | [20 empty] | 1940
395 | Спица, без упора , L=370 мм, d=3,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перовую. Размеры спиц: диаметром 3,0мм, длиной 370мм. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 50 | 1800 | 90000 | [20 empty] | 1795
396 | Бинт полимерный ортопедический скотч каст 5,0 см.*3,6 м. | Бинт полимерный ортопедический скотч каст 5,0 см.*3,6 м., иммобилизирующий полимерный ленточный, нестерильный в индивидуальной упаковке, самофиксирующийся | шт | 40 | 4000 | 160000
397 | Бинт полимерный ортопедический скотч каст 7,5 см.*3,6 м. | Бинт полимерный ортопедический скотч каст 7,5 см.*3,6 м., иммобилизирующий полимерный ленточный, нестерильный в индивидуальной упаковке, самофиксирующийся | шт | 40 | 6000 | 240000
398 | ПОЛИМЕРНЫЙ БИНТ ПОЛУЖЕСТКИЙ, 3M, БЕСЦВЕТНЫЙ/ЦВЕТНОЙ, ШТ. | Полужесткий иммобилизирующий материал позволяет формировать повязки различной жёсткости. После отверждения материал остается полужестким и легко разрезается повязочными ножницами. Материал эластичен, но при этом нерастяжим и всегда принимает свою первоначальную форму, благодаря чему сформированная повязка может использоваться многократно. обладает такими свойствами, как пористость, воздухопроницаемость и водостойкость. Длина пластикового гипса составляет 3.6м, а необходимую вам ширину (от 5 до 12.7 см) вы можете выбрать в поле над ценой. | шт | 30 | 4000 | 120000
399 | ПОЛИМЕРНЫЙ БИНТ ПОЛУЖЕСТКИЙ, 3M, БЕСЦВЕТНЫЙ/ЦВЕТНОЙ, ШТ. | Полужесткий иммобилизирующий материал позволяет формировать повязки различной жёсткости. После отверждения материал остается полужестким и легко разрезается повязочными ножницами. Материал эластичен, но при этом нерастяжим и всегда принимает свою первоначальную форму, благодаря чему сформированная повязка может использоваться многократно. обладает такими свойствами, как пористость, воздухопроницаемость и водостойкость. Длина пластикового гипса составляет 3.6м, а необходимую вам ширину (от 5 до 12.7 см) вы можете выбрать в поле над ценой. | шт | 30 | 6000 | 180000
400 | Лейкопластырь медицинский фиксирующий тканевой 2,5 *500 | лейкопластырь медицинский фиксирующий тканевой 2,5 *500 | шт | 100 | 200 | 20000 |  |  |  | 200
401 | Пленка антимикробная разрезаемая | антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета. Воздухопроницаемая, высоко адгезивная, размер 34*35 см.индивидуально упакованная в герметичную закрытуювакуумную упаковку из фольги. производитель | шт | 10 | 6000 | 60000
402 | Дистальная бедренная пластина LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 5, длина 160 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 67000 | 67000 | [15 empty] | 66980
403 | Дистальная бедренная пластина LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 5, длина 160 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 67000 | 67000 | [15 empty] | 66980
404 | Дистальная бедренная пластина LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 8, длина 220 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 67000 | 67000 | [15 empty] | 66980
405 | Дистальная бедренная пластина LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 8, длина 220 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 67000 | 67000 | [15 empty] | 66980
406 | Дистальная бедренная пластина LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 13, длина 320 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 13 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 67000 | 67000 | [15 empty] | 66980
407 | Дистальная бедренная пластина LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 13, длина 320 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 13 овальных блокировочных отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 67000 | 67000 | [15 empty] | 66980
408 | Большеберцовая пластина проксимальная латеральная LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 6, длина 166 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
409 | Большеберцовая пластина проксимальная латеральная LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 6, длина 166 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
410 | Большеберцовая пластина проксимальная латеральная LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 9, длина 226 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
411 | Большеберцовая пластина проксимальная латеральная LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 9, длина 266 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
412 | Большеберцовая пластина проксимальная латеральная LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 13, длина 306 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 13 отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
413 | Большеберцовая пластина проксимальная латеральная LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 5,0 мм и кортикальными винтами 4,5 мм | Количество отверстий 13, длина 306 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 13 отверстий под винты диаметром не менее 4,5 мм-5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
414 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 5, длина 136 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 65700 | 65700 | [15 empty] | 65680
415 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 5, длина 136 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 65700 | 65700 | [15 empty] | 65680
416 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 10, длина 202 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 62000 | 62000 | [15 empty] | 61980
417 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 10, длина 202 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 62000 | 62000 | [15 empty] | 61980
418 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (L) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 14, длина 258 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 14 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 62000 | 62000 | [15 empty] | 61980
419 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (R) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 14, длина 258 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 14 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 62000 | 62000 | [15 empty] | 61980
420 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (II) (L) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 8, длина 168 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
421 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (II) (R) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 8, длина 168 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 66000 | 66000 | [15 empty] | 65980
422 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (II) (L) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 10, длина 196 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 70200 | 70200 | [15 empty] | 7180
423 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина LCP (II) (R) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 10, длина 196 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 70200 | 70200 | [15 empty] | 70180
424 | Плечевая пластина дистальная медиальная LCP Используется с фиксирующими винтами 2,7 мм и 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 9, длина 139 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 48000 | 48000 | [15 empty] | 47980
425 | Плечевая пластина дистальная медиальная LCP Используется с фиксирующими винтами 2,7 мм и 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 9, длина 139 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 48000 | 48000 | [15 empty] | 47980
426 | Плечевая пластина дистальная медиальная LCP Используется с фиксирующими винтами 2,7 мм и 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 10, длина 153 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 48000 | 48000 | [15 empty] | 47980
427 | Плечевая пластина дистальная медиальная LCP Используется с фиксирующими винтами 2,7 мм и 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 10, длина 153 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 48000 | 48000 | [15 empty] | 47980
428 | Плечевая пластина дистальная латеральная LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами | Количество отверстий 6, длина 108 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 45200 | 45200 | [15 empty] | 45180
429 | Плечевая пластина дистальная латеральная LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами | Количество отверстий 6, длина 108 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 45200 | 45200 | [15 empty] | 45180
430 | Малоберцовая пластина дистальная латеральная LCP (I) Используется с фиксирующими винтами 2,7 и 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 113 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 48000 | 48000 | [15 empty] | 47980
431 | Малоберцовая пластина дистальная латеральная LCP (I) Используется с фиксирующими винтами 2,7 и 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 113 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 48000 | 48000 | [15 empty] | 47980
432 | Дистальная медиальная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 6, длина 134 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 82600 | 82600 | [15 empty] | 82580
433 | Дистальная медиальная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 6, длина 134 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 82600 | 82600 | [15 empty] | 82580
434 | Дистальная медиальная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 8, длина 160 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 82600 | 82600 | [15 empty] | 82580
435 | Дистальная медиальная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 8, длина 160 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм,, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 82600 | 82600 | [15 empty] | 82580
436 | Дистальная латеральная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 9, длина 153 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 96500 | 96500 | [15 empty] | 96480
437 | Дистальная латеральная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 9, длина 153 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 9 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 96500 | 96500 | [15 empty] | 96480
438 | Дистальная латеральная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 11, длина 179 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 11 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 101500 | 101500 | [15 empty] | 101480
439 | Дистальная латеральная компрессионная плечевая пластина MR-VA Используется с VA-стопорными винтами 2,4 мм 2,7 стопорными винтами и 2,7 мм кортикальными винтами | Количество отверстий 11, длина 179 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 11 отверстий под винты диаметром не менее 2,4 мм и 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 101500 | 101500 | [15 empty] | 101480
440 | Компрессионная пластина для локтевого отростка MR-VA Используется с 2,7 VA – блокирующим винтом, 3,5 блокирующим винтом и 3,5 кортикальным винтом | Количество отверстий 4, длина 116 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 4 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 120400 | 120400 | [15 empty] | 120380
441 | Компрессионная пластина для локтевого отростка MR-VA Используется с 2,7 VA – блокирующим винтом, 3,5 блокирующим винтом и 3,5 кортикальным винтом | Количество отверстий 4, длина 116 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 4 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 120400 | 120400 | [15 empty] | 120380
442 | Компрессионная пластина для локтевого отростка MR-VA Используется с 2,7 VA – блокирующим винтом, 3,5 блокирующим винтом и 3,5 кортикальным винтом | Количество отверстий 6, длина 142 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 1 | 124700 | 124700 | [15 empty] | 124680
443 | Компрессионная пластина для локтевого отростка MR-VA Используется с 2,7 VA – блокирующим винтом, 3,5 блокирующим винтом и 3,5 кортикальным винтом | Количество отверстий 6, длина 142 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 124700 | 124700 | [15 empty] | 124680
444 | Дистальная латеральная малоберцовая пластина LCP (II) Используется со стопорными винтами 2,7 мм, стопорными винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 4, длина 86 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 4 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 52000 | 52000 | [15 empty] | 51980
445 | Дистальная латеральная малоберцовая пластина LCP (II) Используется со стопорными винтами 2,7 мм, стопорными винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 4, длина 86 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут.Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 4 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 52000 | 52000 | [15 empty] | 51980
446 | Дистальная латеральная малоберцовая пластина LCP (II) Используется со стопорными винтами 2,7 мм, стопорными винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 112 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 52000 | 52000 | [15 empty] | 51980
447 | Дистальная латеральная малоберцовая пластина LCP (II) Используется со стопорными винтами 2,7 мм, стопорными винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 112мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 52000 | 52000 | [15 empty] | 51980
448 | Дистальная латеральная малоберцовая пластина LCP (II) Используется со стопорными винтами 2,7 мм, стопорными винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 7, длина 125 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 75300 | 75300 | [15 empty] | 75280
449 | Дистальная латеральная малоберцовая пластина LCP (II) Используется со стопорными винтами 2,7 мм, стопорными винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 7, длина 125 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 2,7 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 75300 | 75300 | [15 empty] | 75280
450 | Верхняя ключичная пластина LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 94 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 57000 | 285000 | [15 empty] | 56980
451 | Верхняя ключичная пластина LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 94 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 57000 | 285000 | [15 empty] | 56980
452 | Верхняя ключичная пластина LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 7, длина 110 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 57000 | 285000 | [15 empty] | 56980
453 | Верхняя ключичная пластина LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 7, длина 110 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 4 | 57000 | 228000 | [15 empty] | 56980
454 | пластина LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 8, длина 123 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 57000 | 285000 | [15 empty] | 56980
455 | Верхняя ключичная пластина LCP (II) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 8, длина 123 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 57000 | 285000 | [15 empty] | 56980
456 | Ключичная пластина с расширением LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 110 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 57000 | 285000 | [15 empty] | 56980
457 | Ключичная пластина с расширением LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 110 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 57000 | 285000 | [15 empty] | 56980
458 | Ключичная пластина с расширением LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 7, длина 124 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 59000 | 295000 | [15 empty] | 58980
459 | Ключичная пластина с расширением LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 7, длина 124 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 5 | 59000 | 295000 | [15 empty] | 58980
460 | Ключичная пластина с расширением LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 8, длина 136 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 5 | 59000 | 295000 | [15 empty] | 58980
461 | Ключичная пластина с расширением LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм и кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 8, длина 136 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 8 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя | шт | 5 | 59000 | 295000 | [15 empty] | 58980
462 | Ключичная пластина с крючком Используется с кортикальными винтами 3,5 мм и губчатыми винтами 4,0 мм | Количество отверстий 6, длина 84 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4,0 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 40500 | 40500 | [15 empty] | 40480
463 | Ключичная пластина с крючком Используется с кортикальными винтами 3,5 мм и губчатыми винтами 4,0 мм | Количество отверстий 6, длина 84 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4,0 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 40500 | 40500 | [15 empty] | 40480
464 | Ключичная пластина с крючком Используется с кортикальными винтами 3,5 мм и губчатыми винтами 4,0 мм | Количество отверстий 7, длина 95 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4,0 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 40500 | 40500 | [15 empty] | 40480
465 | Ключичная пластина с крючком Используется с кортикальными винтами 3,5 мм и губчатыми винтами 4,0 мм | Количество отверстий 7, длина 95 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4,0 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 40500 | 40500 | [15 empty] | 40480
466 | Плечевая пластина проксимальная латеральная LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 5, длина 121 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 5 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой и левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 45200 | 45200 | [15 empty] | 45180
467 | Плечевая пластина проксимальная латеральная LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 7, длина 149 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 7 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой и левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 48000 | 48000 | [15 empty] | 47980
468 | Пластина для локтевого отростка LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 3, длина 98 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 3 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 45200 | 45200 | [15 empty] | 45180
469 | Пластина для локтевого отростка LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 3, длина 98 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 3 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 45200 | 45200 | [15 empty] | 45180
470 | Пластина для локтевого отростка LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 4, длина 111 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 4 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 45200 | 45200 | [15 empty] | 45180
471 | Пластина для локтевого отростка LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 4, длина 111 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 4 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 45200 | 45200 | [15 empty] | 45180
472 | Пластина для локтевого отростка LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 138 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 50000 | 50000 | [15 empty] | 49980
473 | Пластина для локтевого отростка LCP Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | Количество отверстий 6, длина 138 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 6 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 3,5 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 50000 | 50000 | [15 empty] | 49980
474 | Дистальная медиальная плечевая пластина (I) Используется с кортикальными винтами 3.5 мм и губчатыми винтами 4 мм | Количество отверстий 10, длина 120 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4,0 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой и левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 35000 | 35000 | [15 empty] | 34980
475 | Дистальная медиальная плечевая пластина (I) Используется с кортикальными винтами 3.5 мм и губчатыми винтами 4 мм | Количество отверстий 12, длина 144 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 12 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4,0 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой и левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 1 | 35000 | 35000 | [15 empty] | 34980
476 | Ключичная реконструкционная пластина Используется с кортикальными винтами 3.5 мм и губчатыми винтами 4 мм | Количество отверстий 10, длина 113 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 6 | 30000 | 180000 | [15 empty] | 29980
477 | Ключичная реконструкционная пластина Используется с кортикальными винтами 3.5 мм и губчатыми винтами 4 мм | Количество отверстий 10, длина 113 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 10 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 6 | 30000 | 180000 | [15 empty] | 29980
478 | Ключичная реконструкционная пластина Используется с кортикальными винтами 3.5 мм и губчатыми винтами 4 мм | Количество отверстий 12, длина 136 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 12 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для левой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 6 | 30000 | 180000 | [15 empty] | 29980
479 | Ключичная реконструкционная пластина Используется с кортикальными винтами 3.5 мм и губчатыми винтами 4 мм | Количество отверстий 12, длина 136 мм пластина изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2, нержавеющей стали, что соответствует спецификации ISO 5832-1. Согласно разделу 5.2 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией характеров контакта с организмом человека нестерильные костные пластины относятся к имплантируемым изделиям; согласно разделу 5.3 ISO 10993-1 в соответствии с классификацией по времени контакта нестерильные костные пластины относятся к изделиям длительного контакта. Стерилизуются влажным теплом, при температуре 134⁰С, давлении 210 КРа, в течении 5 минут. Время сушки 35 минут. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Поставляется с принадлежностями для операционного вмешательства: нестерильные винты разных конфигураций и размеров и наборами инструментов. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев пластины. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Пластина должна иметь 12 отверстий под винты диаметром не менее 3,5 мм и 4 мм, позволяющих осуществлять через них фиксацию. Пластина должна быть для правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. | шт | 6 | 30000 | 180000 | [15 empty] | 29980
480 | 2.7мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 26 мм, с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, | шт | 10 | 3500 | 35000 | [15 empty] | 3480
481 | 2.7мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 45 мм, с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, | шт | 10 | 3500 | 35000 | [15 empty] | 3480
482 | 2.7мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 55 мм, с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания, | шт | 10 | 3500 | 35000 | [15 empty] | 3480
483 | Винт компрессионный 2,7 мм (блокирующий) | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 28 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
484 | Винт компрессионный 2,7 мм (блокирующий) | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 32 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
485 | Винт компрессионный 2,7 мм (блокирующий) | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 38 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
486 | Винт компрессионный 2,7 мм (блокирующий) | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 48 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
487 | Винт компрессионный 2,7 мм (блокирующий) | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 55 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
488 | Винт компрессионный 2,7 мм (блокирующий) | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 60 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
489 | 3.5 мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 4200 | 42000 | [15 empty] | 4180
490 | 3.5 мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 4200 | 42000 | [15 empty] | 4180
491 | 3.5 мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 4200 | 42000 | [15 empty] | 4180
492 | 3.5 мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 4200 | 42000 | [15 empty] | 4180
493 | 3.5 мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 4200 | 42000 | [15 empty] | 4180
494 | 3.5 мм Винт компрессионный | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 4200 | 42000 | [15 empty] | 4180
495 | Винт кортикальный само сверлящий, самонарезающий 1.5мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 1,5 мм, длиной 6 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2800 | 28000 | [15 empty] | 2780
496 | Винт кортикальный само сверлящий, самонарезающий 1.5мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 1,5 мм, длиной 8 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2800 | 28000 | [15 empty] | 2780
497 | Винт кортикальный само сверлящий, самонарезающий 1.5мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 1,5 мм, длиной 10 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания | шт | 10 | 2800 | 28000 | [15 empty] | 2780
498 | Винт кортикальный самонарезающий 2.0мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,0 мм, длиной 20 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
499 | Винт кортикальный самонарезающий 2.0мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,0 мм, длиной 34 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
500 | Винт кортикальный самонарезающий 2.0мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,0 мм, длиной 38 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
501 | Винт кортикальный самонарезающий 2.4 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,4 мм, длиной 14 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
502 | Винт кортикальный самонарезающий 2.4 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,4 мм, длиной 30 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 8600 | 86000 | [15 empty] | 8580
503 | Винт кортикальный самонарезающий 2.4 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,4 мм, длиной 40 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 10400 | 104000 | [15 empty] | 10380
504 | Винт кортикальный самонарезающий 2. 7 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 26 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 8600 | 86000 | [15 empty] | 8580
505 | Винт кортикальный самонарезающий 2. 7 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 36 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 8600 | 86000 | [15 empty] | 8580
506 | Винт кортикальный самонарезающий 2. 7 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 45 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 8600 | 86000 | [15 empty] | 8580
507 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
508 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 6900 | 69000 | [15 empty] | 6880
509 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 8600 | 86000 | [15 empty] | 8580
510 | 4.0мм Винт для решетчатой кости с частичной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 4,0 мм, длиной 30 мм с частичной резьбой. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2100 | 21000 | [15 empty] | 2080
511 | 4.0мм Винт для решетчатой кости с частичной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 4,0 мм, длиной 50 мм с частичной резьбой. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2100 | 21000 | [15 empty] | 2080
512 | 6,5 мм Винт для решетчатой кости с частичной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм с частичной резьбой. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания | шт | 10 | 3100 | 31000 | [15 empty] | 3080
513 | 6,5 мм Винт для решетчатой кости с частичной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм с частичной резьбой. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 3100 | 31000 | [15 empty] | 3080
514 | 6,5 мм Винт для решетчатой кости с частичной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм с частичной резьбой. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 3100 | 31000 | [15 empty] | 3080
515 | 6,5 мм Винт для решетчатой кости с полной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 5 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания | шт | 10 | 3500 | 35000 | [15 empty] | 3480
516 | 6,5 мм Винт для решетчатой кости с полной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 3500 | 35000 | [15 empty] | 3480
517 | 6,5 мм Винт для решетчатой кости с полной резьбой | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 3500 | 35000 | [15 empty] | 3480
518 | Кортикальный винт 2,7 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 12 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2800 | 28000 |  | 2000 | [13 empty] | 2780
519 | Кортикальный винт 2,7 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 18 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2800 | 28000 |  | 2000 | [13 empty] | 2780
520 | Кортикальный винт 2,7 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 2,7 мм, длиной 38 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2800 | 28000 |  | 2300 | [13 empty] | 2780
521 | Кортикальный винт 3,5 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2100 | 21000 |  | 1800 | [13 empty] | 2080
522 | Кортикальный винт 3,5 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2100 | 21000 |  | 1900 | [13 empty] | 2080
523 | Кортикальный винт 3,5 мм | Винт должен быть изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V , что соответствует спецификации ISO 5832-3 для изделий, чистого титана, что соответствует спецификации ISO 5832-2. Тело винта должно быть диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм с резьбой по всей длине. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. | шт | 10 | 2100 | 21000 |  | 2090 | [13 empty] | 2080
524 | Проксимальный бедренный штифт 9,5; 10; 11 x 320 мм - 440 мм, | Интрамедуллярные бедренные стержневые системы предназначены для использования в качестве временного крепления и остеосинтеза при переломов бедренных костей. Проксимальный бедренный штифт изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр штифтов 9,10,11 мм. Длина штифтов 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440 мм. Штифт имеет анатомический изгиб 6 градусов, соответствующий профилю костномозгового канала с точки введения в бедренную кость(с верхушки большого вертела). Штифты могут быть универсальными и индивидуальными для бедренных костей правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта имеет коническую форму, заканчивающуюся радиусом R4 для предотвращения импиджмент синдрома. В дистальной части расположены отверстие 5мм для статистического блокирования и паз 5мм*10мм для статического (при косм блокировании) или динамического блокирования. Так же дистальная часть должна иметь 4-е продольных борозды для предотвращения «поршневого» эффекта при введении. Проксимальная часть штифта для всех типоразмеров имеет диаметр 17мм. Торец проксимальной части штифта имеет два паза размером 3*2,5мм и внутреннее отверстие М12 для введения винта-заглушки для присоединения основного направителя. Отверстие М12 должно заканчиваться отверстием М8 для введения внутреннего блокирующего винта. Все отверстия и паз для блокировки имеют сферические фаски для облегчения введения блокировочных винтов. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. Комплектация: Бедренный стержень, универсальные D: 9,5 - длина:320-440мм, D: 10-320-440мм, D: 11-320-440 мм, В комплекте – 1шт | шт | 8 | 90000 | 720000 | [15 empty] | 89980
525 | Мыщелковый блокирующий винт Диаметр: 4.5 мм Длина: 35 – 80 мм | Мыщелковый блокирующий винт - длина винтов 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. В комплекте – 3шт | шт | 16 | 5000 | 80000 | [15 empty] | 4980
526 | Винт для блокировки бедренный Диаметр: 6.5 мм Длина: 65 – 115 мм | Бедренный блокирующий винт - диаметр винта 6,5 мм, длина винта 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. В комплекте – 2шт | шт | 16 | 10000 | 160000 | [15 empty] | 9980
527 | Винт заглушка проксимальный бедренный Длина: 0 -20 мм | Винт заглушка бедренный - длина винтов 0мм, 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. В комплекте – 1шт | шт | 8 | 5000 | 40000 | [15 empty] | 4980
528 | Ручка Штейиана 40.6386.000 | Ручка Штейнманна - Длина инструмента 180мм. Рукоятка Т-образная канюлированная, диаметр канюлированного отверстия 6мм. Длина рукоятки 117мм, ширина рукоятки 100мм. Рукоятка круглой формы, диаметр 10мм, диаметр шейки 10,3мм. Рукоятка с 3-х кулачковым самозажимным патроном для захвата спиц и стержней диаметром 0,3-7,4мм. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 2 | 365148 | 730296 | [20 empty] | 302016
529 | Прибор для срезания стержней 40.6388.100 | Прибор для резания стержней - Длина инструмента 340мм. Две рукоятки длиной 300мм имеющие на концах втулки типа папа/мама. Втулки имеют по три отверстия находящие друг на друга при положении рукояток составляя угол 90°. Система отверстий служит для рассекания спиц приводя в движение рукоятку. Рукоятки на концах имеют силиконовые ручки. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 734337 | 734337 | [20 empty] | 711018
530 | ТоСb -5 Губчатый блок 30*20*5 мм. Количество в блистере 1 шт., 3 см кубических | ТоСb -5 Губчатый блок 30*20*5 мм. Количество в блистере 1 шт., 3 см кубических | шт | 4 | 72000 | 288000
531 | Отвертки канюллированные 2,5; | Отвертка S2,5 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Диаметр канюлированного отверстия-1,5 мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шестигранный шлиц S2,5. Медицинская | шт | 1 | 78246 | 78246 | [20 empty] | 74844
532 | Отвертки канюллированные 3,5; | Отвертка S3,5 – Длина отвёртки 300мм. Длина рукоятки 120мм, диаметр 34мм, сплащена на размер 25мм. Диаметр канюлированного отверстия-2 мм. Поверхность рукоятки рифленая. Рукоятка алюминиевая, синего цвета. Диаметр рабочей части 5мм, закончена под шестигранный шлиц S3,5. Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 1 | 78246 | 78246 | [20 empty] | 74844
533 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 3.5*400 | Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 3,5мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=12мм, высотой 7мм, длиной 11,5мм, двусторонне сплащён под углом 8° до размер 1,15мм, закруглён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого цвета. | шт | 50 | 51380 | 2569000 | [20 empty] | 44900
534 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 3.0x400 | Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 3,0мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=10мм, высотой 6мм, длиной 9,5мм, двусторонне сплащён под углом 8° до размер 1мм, закруглён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень синего цвета. | шт | 50 | 51380 | 2569000 | [20 empty] | 44900
535 | Эластичный интрамедуллярный стержень д/детей 4,0х400 | Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 4,0мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=13,5мм, высотой 8мм, длиной 13мм, двусторонне сплащён под углом 8° до размер 1,3мм, закруглён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого цвета. | шт | 50 | 51380 | 2569000 | [20 empty] | 44900
536 | Спицы направитель 0,8 мм | Спица Киршнера 0,8/70 - Длина спицы 70 мм, диаметр 0,8мм. Остриё с трёхгранной заточкой под углом 12°. Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 100 | 2083 | 208300 | [20 empty] | 1940
537 | Переходник стержень/балка для стержней 4-5 мм и балок/опор 8 мм | Переходник стержень/балка, переходник балка/балка 8 мм, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 5 мм и 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. | шт | 10 | 31614 | 316140 | [20 empty] | 26000
538 | Переходник стержень/балка для стержней 3-5 мм и балок/опор 5 мм | Переходник стержень/балка, переходник балка/балка 5 мм, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 3 мм и 5 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. | шт | 10 | 31614 | 316140 | [20 empty] | 26000
539 | Клещи для проволоки 40.3194 | Клещи для проволоки – Длина инструмента 180мм, ширина в сложеном виде 66мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 126мм от конца клещей, рычаги изогнуты по радиусу R260мм, ширина рычага 8,5мм, на внешней поверхности рычагов расположены выимки под пальцы лодони. Рабочая часть кусачек – губки с плоской рифлёной треугольной частью. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1 | шт | 1 | 207207 | 207207 | [20 empty] | 198198
540 | Сверло интрамедуллярное 11,0 40,4545,000 | Канюлированные интрамедуллярные гибкие медицинские сверла применяются для рассверливания костномозгового канала, при интрамедуллярном остеосинтезе блокирующими стержнями, для создания ровного канала соответствующего диаметру вводимого стержня. Изготовлено из спиралевидно завитой стали, что позволяет сверлу изгибаться, не нарушая анатомические изгибы костномозгового канала. Все сверла имеют атакующий наконечник, диаметром от ø 11мм. Длина сверла 47.5 см. На каждом сверле имеется гайка, для соединения с Т-образным воротком, выполняющим роль рукоятки. Вариант сверл должен быть с наконечником (универсальный наконечник для соединения с эллектрическими дрелями разных производителей). Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. Инструменты не имеют сроков годности и стерилизации, т.к не подвергаются стерилизации заводом изготовителем и поставляются не стерильными. | шт | 1 | 202860 | 202860 | [20 empty] | 194040
541 | Сверло интрамедуллярное 12,0 40,4546,000 | Канюлированные интрамедуллярные гибкие медицинские сверла применяются для рассверливания костномозгового канала, при интрамедуллярном остеосинтезе блокирующими стержнями, для создания ровного канала соответствующего диаметру вводимого стержня. Изготовлено из спиралевидно завитой стали, что позволяет сверлу изгибаться, не нарушая анатомические изгибы костномозгового канала. Все сверла имеют атакующий наконечник, диаметром от ø 12мм. Длина сверла 47.5 см. На каждом сверле имеется гайка, для соединения с Т-образным воротком, выполняющим роль рукоятки. Вариант сверл должен быть с наконечником (универсальный наконечник для соединения с эллектрическими дрелями разных производителей). Материал изготовления: Медицинская антикаррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. Инструменты не имеют сроков годности и стерилизации, т.к не подвергаются стерилизации заводом изготовителем и поставляются не стерильными. | шт | 1 | 202860 | 202860 | [20 empty] | 194040
542 | Рама для тазовых костей (скоба Мольскего) | 118.01.001 Материал - титановый сплав ВТ6 + пластиковый композит Тесhtron НРV РРS + нержавеющая сталь AISI 316 LVM | шт | 1 | 350000 | 350000
543 | Тибиальный канюлированный стер жень Диаметр: 8,2 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм Длина: 240 – 360 мм | Тибиальные канюлированные стержневые системы предназначены для использования в качестве временного крепления и остеосинтеза при переломов большеберцовых костей. Тибиальный канюлированный стержень изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Диаметр штифтов 8,2мм 9 мм,10 мм и 11мм. Длина штифтов 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360 мм. Штифты могут быть универсальными и индивидуальными для большеберцовых костей правой и левой конечностей. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. Комплектация: Большеберцовые стержни, универсальные D: 8,2 – длина: 240- 360 мм, D: 9- длина:240-360мм, D: 10-240-360мм, D: 11-240-360 мм, В комплекте – 1шт | шт | 8 | 80000 | 640000 | [15 empty] | 79980
544 | Винт для блокировки тибиальный Диаметр: 4,8 мм Длина: 25 - 90 мм | Тибиальный блокирующий винт - диаметр винта 4,8 мм, длина винта 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. В комплекте – 1шт | шт | 16 | 10000 | 160000 | [15 empty] | 9980
545 | Винт для блокировки тибиальный Диаметр: 4,5 мм Длина: 25 - 70 мм | Тибиальный блокирующий винт – диаметр винта: 4,5 мм, длина винтов 25мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. В комплекте – 5шт | шт | 16 | 8000 | 128000 | [15 empty] | 7980
546 | Винт заглушка тибиального стержня Длина: 0 -15 мм | Винт заглушка тибиального стержня - длина винтов 5 мм, 10 мм, 15 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Изготавливается из титанового сплава Ti6A14V-ELI по ISO 5832 и ASTM F136. Штифты должны иметь цветовую кодировку, маркировку, диаметр, длины, индивидуальную маркировку и упаковку. Размер по заявке заказчика. В комплекте – 1шт | шт | 8 | 5000 | 40000 | [15 empty] | 4980
547 | W 2790 Шовный материал 10/0, 13 cм, синий, колющая игла 3,8 мм 3/8 | Нерассасывающийся монофиламентный шовный материал моноволоконный синтетический хирургический шовный материал, изготовлен из изотактического криссталического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, молекулярная формула (С3Н6n) номер цветового кода 74160, используется в сосудистой хирургии, игла из коррозионностойкого высокопрочного сплав, обработана силиконом, изгиб не менее 4,6 Н/см, игла колющая,3/8 окружности, длина от 9,2 до 9,4 мм, 2 иглы.Одинараная индивидуальная стерильная упаковка. | шт | 12 | 14376 | 172512
548 | Лоток стоматологический квадратный с нержавеющей стали | Размер: 195х90х22 мм | шт | 24 | 2100 | 50400
549 | Пинцет анатомический 200 мм | Пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 | шт | 6 | 2000 | 12000
550 | Шлем для крепления электродов (для проведения ЭЭГ) | Размер 42-48 - 2 шт. и \размер 48-54 - 1 шт. | шт | 3 | 40750 | 122250
551 | Мазь Метилурациловая | Метилурацил 10% 25г мазь в тубе | шт | 6 | 304 | 1824
552 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые | Размер 250 мм. (20-1901R) | шт | 4 | 2989 | 11956
553 | Зажим держатель для салфеток стоматологических | Стоматологический зажим для салфеток "Крокодил" | шт | 4 | 900 | 3600
554 | Лейкопластырь | 2,5*7,2 см бактерицидный | шт | 30 | 30 | 900
555 | Элеватор стоматологический с изгибом левый | Длина 155 мм Ширина рабочей части 3,5 мм | шт | 20 | 6900 | 138000 | [18 empty] | 6800
556 | Силиконовые вкладыши для внутриушных телефонов | Размер: 3,5 мм- в уп. 10 шт. Вкладыши для проведения обс-я на приборе , скрининг систем регистрации оттоакустической эмиссии | уп | 12 | 750 | 9000
557 | Силиконовые вкладыши для внутриушных телефонов. | Размер: 4,0 мм- в уп. 10 шт | уп | 12 | 820 | 9840
558 | Одноразовый поролоновый вкладыш для внутриушного телефона, на аппарат КСВП | 3В размер: 13 мм. Желтые (на КСВП) | шт | 360 | 500 | 180000
559 | Одноразовый поролоновый вкладыш для внутриушного телефона, на аппарат КСВП | 3В размер: 10 мм. Желтые (на КСВП) | шт | 840 | 500 | 420000
560 | Двойной температурный датчик для увлажнителя MR850. От ИВЛ аппарата GE Engistrom Carestion. | Двойной температурный датчик для увлажнителя MR850. Длина 1850 мм. Предназначен для измерения температуры газовой смеси на выходе из емкости увлажнителя и на уровне тройника. Артикул 900MR869. | шт | 10 | 186250 | 1862500 |  |  |  |  | 150000 | [17 empty] | 149000
561 | Адаптер активации нагрева на линии вдоха и выдоха одноразовых дыхательных контуров. От ИВЛ аппарата GE Engistrom Carestion. | Адаптер активации нагрева на линии вдоха и выдоха одноразовых дыхательных контуров. Артикул 900MR805. | шт | 10 | 177210 | 1772100 |  |  |  |  | 146000 | [17 empty] | 145000
562 | Лампа бактериwидная | Бактерицидная лампа Philips TUV 30W/G30 T8. Технические характеристики: -мощность лампы 30 Вт. -напряжение лампы 100 В. -ток в лампе 0,37 А. -УФ-С излучение 12 Вт. -срок полезного использования не менее 9000 ч. -срок службы не менее 9000 ч. -форма колбы Т8. -тип цоколя G13. -диаметр колбы 28 мм. -длина без штырьков 894,6 мм. | шт | 430 | 16000 | 6880000 |  |  |  |  | 12500 |  |  | 5000 | [6 empty] | 5895 |  |  |  |  | 5790 | [10 empty] | 6500
563 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы FB-231K (канал 2,0 мм, длина 1550 мм, в упаковке 20 штук) | Щипцы биопсийные-совместимость с инструментальным каналом 2 мм, длина инструмента 1550 мм. Бранши овального типа с отверствиями-Наличие; механизм "Качающиеся бранши"- Наличие; конструкция без иглы- Наличие; Пластиковая оплетка вводимой части-Наличие; Стерильные. Срок гарантии 37 месяцев. | упаковка | 1 | 210583 | 210583 | [16 empty] | 205900
| Итого: |  |  |  |  | 231632241.92
Место поставки - г.Астана, пр. Р.Кошкарбаева, 64, аптека
Срок поставки согласно графику.
Решила:
Согласно пункта 139 Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.В случае прндоставления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым предоставивший ценовое предложение. В случае, когда в закупке способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа, Согласно "Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от04 июня 2021 года №375 принято решение осуществить закупки и признать победителем по лоту.
Лоты:12 закупить в ТОО "Абзал Алем" г.Алматы, мкр. Самал-2, 33А, к.278 Сумма договора составляет 208 800 (двести восемь восемьсот) тенге.
Лоты: 15,40,103,142-145,159,175,176,185,189,191,210,224,244,245,555 закупить в ИП "ЭММИ ДЕНТА" г. Тараз ул. Казбек би, 117, кв.9. Сумма договора составляет 9 115 000 (девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч) тенге
Лоты: 18,98,154 закупить в ТОО "Альянс-Фарм" г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 333/1. Сумма договора составляет 694 022 (шестьсот девяноста четыре тысячи двадцать две) тенге.
Лоты:22,24,83,99,100,174,225 закупить в ТОО "РОСФАРМА" г. Астана, пер. Шынтас 2/1. Сумма договора составляет 325 750 (триста двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге.
Лоты: 37,258 закупить в ТОО "Батыс Инвест" г. Астана, р-он Есиль, пр. Мангелик Ел 47-201. Сумма договора составляет 100 700 (сто тысяч семьсот) тенге.
Лот: 43,44,45,195,196,197,198,199,200,201,202 закупить в ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" г. АСТАНА, ПР-Т Кабанбай Батыра, 46Б, НП2. Сумма договора составляет 3 721 394 (три миллиона семьсот двадцать одна тысяча триста девяноста четыре) тенге 24 тиын.
Лот: 46 закупить в ТОО "Ренисанс" ЗКО, г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, зд.12, офис 33. Сумма договора составляет 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) тенге.
Лоты: 48,49,104,218,251 закупить в ТОО "Amir Pro" г.Кокшетау, ул. Р. Сабатаева 138/54. Сумма договора составляет 807 270 (восемьсот семь тысяч двести семьдесят) тенге.
Лоты: 51,80,400 закупить в ТОО "Арша" г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 "а". Сумма договора составляет 129 580 (сто двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят) тенге.
Лоты: 52,53,81,86,92,93,94,163,166,167,212,213,214,392,393 закупить в ТОО "Эль-Фарм" г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 "а". Сумма договора составляет 2 101 000 (два миллиона сто одна тысяча) тенге.
Лоты:54,58,149,158, закупить в ТОО "Гелика" г.Петропавловск, ул. Маяковского, 95. Сумма договора составляет 792 660 (семьсот девяноста две тысячи шестьсот шестьдесят) тенге.
Лоты: 61,118,119,123,146 закупить в ТОО "SMGlobal.KZ" г. Алматы, мкр-н Коктем-2, дом 2, кв. 38. Сумма договора составляет 462 884 (четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) тенге.
Лоты: 62,63,64,209 закупить в ТОО "Tarlan International" г. Астана, р-он Есиль, ул. Керей,Жанібек хандар, д.5. н.п.30. Сумма договора составляет 11 940 000 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) тенге.
Лоты: 70,71,239,240,271,272,273,275,280,281,282,283,284,285,286,287,288,290,291 закупить в ТОО "Экспомед" г. Астана, ул. Куйши Дина, д.7,24. Сумма договора состовляет 9 160 000 (девять миллионов сто шестьдесят тысяч) тенге.
Лоты: 75,76,77 закупить в ИП "Нур-М" г. Астана, ул. Нажмеденова, 34а, кв.33. Сумма договора составляет 7 016 800 (семь миллионов шестнадцать тысяч восемьсот) тенге.
Лоты: 78,79,105,141,160,161,217,261 закупить в ТОО "БионМедСервис" г. Караганда, пр-т Строителей стр.6. Сумма договора составляет 595 010 (пятьсот девяноста пять тысяч десять) тенге.
Лоты: 87,91,188,229,252 закупить в ТОО "Ангрофарм-НС" г.Астана, пр. Тәуелсіздік 12/1, ВП2. Сумма договора 2 829 080 (два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч восемьдесят) тенге.
Лоты: 88,89,90,223 закупить в ТОО "Атлант Компани" г. Алматы, Ауезовский р-он, мкр. Мамыр-3, дом 23, кв. 19. Сумма договора составляет 49 600 (сорок девять тысяч шестьсот) тенге.
Лот: 30,31,32,33,34,111,168,253 закупить в ТОО "Дарья Медика" г. Алматы, ул. Зенкова, 86, кв. 60. Сумма договора составляет 3 029 200 (три миллиона двадцать девять тысяч двести) тенге.
Лоты: 55,226 закупить в ИП "Тукешов А.К." г. Костанай, ул.Тәуелсіздік 115, кв. 71. Сумма договора составляет 235 060 (двести тридцать пять тысяч шестьдесят) тенге.B595:G601
Лоты: 156,157,193 закупить в ТОО "Glebus medical" г. Алматы, ул. Ратушного, 64А. Сумма договора составляет 1 284 000 (один миллион двести восемьдесят четыре тысячи) тенге.
Лоты: 207,232,233,237 закупить в ТОО "САПА Мед Астана" г. Астана, ул. Тараз, 2, нп-12. Сумма договора составляет 1 524 500 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) тенге.
Лот: 227 закупить в ТОО "SUNMEDICA" г. Алматы, ул.Кунаева, 21Б, офис 75. Сумма договора составляет 53 200 (пятьдесят три тысячи двести) тенге.
Лот: 267 закупить в ТОО "Рамтэк" г. Астана, ул. Сыганак, зд. 43,Н,П, 9б. Сумма договора составляет 1 584 000 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи) тенге.
Лоты:136,137,138,139,276 закупить в ТОО "Мерусар и К" г. Павлодар, ул. Чайковского, 5. В связи с тем, что является отечественным товаропроизводителем и соответствует пункту 4 Главы 5. Сумма договора составляет 1 429 500 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч пятьсот) тенге
Лоты: 292-391,394,395,528,529,531-541 закупить в ТОО "Арех Со" г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Е. Рахмадиева, д,35. Сумма договора составляет 44 009 561 (сорок четыре миллионов девять тысяч пятьсот шестьдесят одна) тенге.
Лоты: 402-517,518-527,543-546 закупить в ТОО ""Kaz-Pharm" г. Астана, р-н Есиль, ул. 38, д.27, кв.10. Сумма договора составляет 12 213 780 (двеннадцать миллионов двести триннадцать тысяч семьсот восемьдесят) тенге
Лоты: 560,561 закупить в ТОО "OneMed" г. Астана, р-он. Алматы, ул. К.Азирбаев, д.47, н.п. 54. Сумма договора составляет 2 940 000 (два миллиона девятьсот сорок тысяч) тенге.
Лот: 562 закупить в ИП "San-Med Service" г. Астана, ул. Иманбаева 2. Сумма договора составляет 2 489 700 (два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот) тенге.
Лот: 563 закупить в ИП "LANA" г. Астана, пр. Республики 47-11. Сумма договора 205 900 (двести пять тысяч девятьсот) тенге.
Лот: 562 закупить в ИП "San-Med Service" в связи с тем что предоставленные ценовые предложения ТОО "Import MT" не соответствуют технической спецификации.
Лоты: 518,519,520,521,522 Закупить в ТОО "Kaz-Pharm" в связи с тем что предоставленные ценовые предложения ТОО "Эль-Фарм" не соответствует технической спецификации.
Лоты: 1-14,16,17,19-21,23,25-29,35,36,37,39,41,42,47,50,55-57,59,60,65-69,72-74,82,84,85,95-97,101,102,106-110,112-117,120,121,122,124-135,140,147,148,150-153,162,164,165,169-173,177-184,186,187,190,192,194,203-206,208,211,215,216,219-222,228,230,231,234-236,238,241-243,246-250,254-257,259,260,262-266,268,269,270,274,277,278,279,289,396-399,401,530,542,547-554,556-559 считать не состоявшимися в связи с отсутствием ценовых предложений.
На вскрытии конвертов присутствовал представитель от ТОО "Tarlan International" - Естаева Айганым Казанбековна по доверенности №58 от 02.02.2023 года.
| Заместитель директора по медицинской части: |  |  | Нугманов М.Г.
| Главная медицинская сестра: |  |  | Калменбаева Б.Е.
| Заведующая аптеки: |  |  | Горчикова Л.И.
| Секретарь: |  |  | Кенжәлі Ә.Қ.